参数：

★  ①方法学：采用实时荧光定量PCR法或恒温扩增实时荧光法；

②用途：用于对人鼻咽拭子、痰液样本中的微生物核酸进行定性检测；

③适用样本：灭活或非灭活；

④ 可使用原始样本直接上样检测；

★  ⑤检测通道：≥8个，可单独检测。各通道间无干扰，能实现样本随到随检；仪器尺寸适宜放入双人生物安全柜，应符合生物安全操作；

#   ⑥样本核酸提取要求：磁珠法或膜吸附法；

⑦检测系统温度精准性：≤±0.5℃；

⑧剂保存要求：微生物核酸检测试剂盒要求在2-8℃保存，无需-20℃保存，即拿即用，提高检测效率（以提供相关试剂盒说明书为准）；

⑨从获取检测样本到出具检测报告的时间：≤90分钟；

⑩仪器具备有效期内的医疗器械注册证