DSA球管采购需求

X线球管：对本院现有故障球管进行更换，要求可以是原型号球管或满足技术参数的DSA球管，以确保设备正常工作运行

1.匹配机型：ARTIS ZEE FLOOR

2.最大连续透视功率≥3000W

3.最大透视管电流≥250mA

4.球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集

*5.阳极热容量≥2MHU

6.管套热容量≥4.2MHU

7.阳极最大散热功率≥4950W

*8.球管焦点≥3个

9.最小焦点≤0.3mm

10.最小焦点功率≤19KW

11.要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术

12.为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形

13.中焦点≤0.6x0.6mm

14.中焦点功率≤42KW

15.最大焦点≥1.0mm

16.最大焦点功率≥80KW

17.球管带有防碰撞保护装置

18.球管采用油冷加水冷的冷却方式

19.球管采用液态金属轴承技术

20.由原厂或原厂唯一授权代理商提供