1、3D立体化数字成像系统

| 一 | 产品功能总体要求： |
| --- | --- |
| 1 | 3维数据分析：基础数据测量、术前后数据对比 |
| 2 | FLAS功能：创建三维动画 |
| 3 | 假体参数：内置多种知名品牌与型号规格 |
| 4 | 治疗方案：两种供选择，能对面部、胸部、躯干等部位进行3D立体雕塑。 |
| 二、 | 技术参数要求 |
| 1 | 主机设备 |
| 1.1 | CPU处理器：不低于i7最新版处理器 |
| 1.2 | 内存≥16G |
| 1.3 | 硬盘≥4T |
| 1.4 | 显示器显示分辨率≥1920×1080 |
| 1.5 | 系统不低于WIN10专业版64位最新版本 |
| 2 | 扫描设备 |
| #2.1 | 摄像头纹理分辨率≥3600万像素 |
| 2.2 | 扫描几何分辨率＜1.2mm |
| 2.3 | 图像捕获时间＜3.5毫秒 |
| 2.4 | 照明：内置标准补光照明系统和智能闪光灯 |
| #2.5 | 摄像头数量≥3 |
| #2.6 | 工艺：立体照相技术，通过标配的三个摄像头协同工作，通过一次拍照即可塑造立体形象 |
| 3 | 图像处理软件 |
| ★3.1 | 面部雕塑软件：包含有独立的鼻部图像处理软件和下颌图像处理软件； 1鼻部图处理软件：扫描面部生成鼻部图像，同时自动生成正视图，左视图，右视图，左45°视图，右45°视图，和仰视图，改变一个视图，其余视图相应部位联动； 2下颌图像处理软件，扫描面部生成下颌图像，同时自动生成正视图，左视图，右视图，左45°视图，右45°视图，和仰视图，改变一个视图，其余视图相应部位联动。 |
| ★3.2 | 胸部雕塑软件：内置知名品牌胸部假体的型号与规格，品牌≥2种，可以模拟生成内置的各种型号与规格假体放入后的胸部图像。 |
| 3.3 | 躯干雕塑软件：可以模拟组织受力牵引时，皮肤组织的变化。 |
| ★3.4 | 3D图像分析软件：可以测量扫描部位的容积，相应组织部位的长度，高度等。 |
| 3.5 | 图像管理软件：具有数据库管理功能，单独为每一病例建档，病例中保存扫描得到的原始图像和模拟改变后的图像，可以兼容的图像格式≥3种。 |
| ★3.6 | 图像处理软件：扫描或者模拟得到的图像，可以保存为2维图像或3维图像。 |
| 3.7 | 具有分析红棕色界面 |
| 3.7.1 | 由摄像系统拍摄到（红绿蓝）颜色皮肤图像。 |
| 3.7.2 | 把图像转换成红棕X色彩空间，获得人体三维图像。 |
| 3.8 | 5年内软件免费升级，并免费提供新的功能模块。 |

2、多功能成像系统

| ★1 | 仪器可以同时进行印迹膜检测、蛋白检测、核酸检测 |
| --- | --- |
| 2 | 相机分辨率：≥600万真实物理像素。 |
| 3 | 滤光片：至少配置530nm、585nm、590nm、690nm滤光片 |
| 4 | 荧光光源：至少配置470nm、530nm、630nm |

3、掌上彩色多普勒超声诊断仪

| 1 | 主要技术规格及系统概述 |
| --- | --- |
| ★1.1 | ≥32物理通道，提升整体图像质量，提供该项检测报告（附图） |
| 1.2 | 具有GPU架构，显卡加速图像增强技术 |
| ★1.3 | 探头具有128阵元，提供该项注册证明（附图） |
| 1.4 | 全数字化超声平台，动态孔径波束合成及平面波复合成像 |
| #1.5 | 具有无线连接和USB有线连接两种连接方式，无线方式通过内置WiFi与智能显示端连接 |
| #1.6 | 智能显示端操作APP可通过扫描探头二维码与之连接 |
| 1.7 | 系统动态范围可视可调≥180°（附图） |
| ★1.8 | 具有区域逐点发射聚焦技术，在调节其它图像参数时不影响图像帧频，有效提高图像分辨率 |
| 1.9 | 具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元和彩色多普勒单元：B，B/M，CFM |
| ★1.10 | 具有数字化频谱多普勒显示及分析技术：PW |
| 1.11 | 具有B、B/M、B/CFM、B/CFM/PW等成像模式 |
| 1.12 | 图像增强技术，优化整幅图像，提高边界回声和斑点噪声抑制。（附图） |
| #1.13 | 具有应用预设置功能，可预设腹部、肾脏、妇科、早孕、中晚孕等部位多个图像参数来提高工作效率 |
| 1.14 | 用户可调可保存的应用预设置功能，可无限保存适合各用户的图像参数 |
| ★1.15 | 除了显示端操作外，探头端具有自定义键，比如冻结或打印等快捷键，简化和提高工作流程。(附图) |
| ★1.16 | 具有图像全屏显示功能。(附图) |
| 1.17 | 主机可将获取的临床信息通过DICOM传到工作站系统，实现数据共享 |
| 1.18 | 主机内置6000mA锂电池，满电荷可连续工作时间≥4.5小时 |
| ★1.19 | 具有探头温度、探头电量等重要数据显示 |
| 1.20 | 具有中英文语言切换 |
| 1.21 | 具有多个体表标记选项 |
| 1.22 | 具有语音注释输入功能 |
| 1.23 | 主机总重量≤350g |
| 2 | 二维成像主要参数 |
| 2.1 | 实时可调增益：0-100 |
| 2.2 | 实时可调二维成像灰阶≥30 |
| ★2.3 | 扫描线密度≥256超声线，具备级数可调。(附图) |
| 2.4 | 凸阵探头最大扫描深度≥25.2cm |
| 2.5 | 线阵探头最大扫描深度≥12.6cm |
| #2.6 | STC分段可调≥12 |
| 2.7 | 实时可调余晖≥5级 |
| #2.8 | 成像速度：凸阵探头在全视野24cm深时，帧速≥25帧／秒。(附图) |
| #2.9 | 成像速度：线阵探头在全视野10cm深时，帧速≥25帧／秒。(附图) |
| 2.10 | 回放重现：灰阶图像回放≥100帧 |
| 2.11 | 扫查图像实时及冻结高分辨率放大6倍功能 |
| 3 | 彩色多普勒 |
| 3.1 | 显示方式：速度显示 |
| 3.2 | 脉冲重复频率：1000Hz-3600Hz |
| 3.3 | 血流敏感度连续可调≥9档（附图） |
| 3.4 | 彩色噪音抑制连续可调≥8档（附图） |
| #3.5 | 彩色显示帧频：凸阵探头在全视野24cm深时，帧速≥10帧／秒。(附图) |
| #3.6 | 彩色显示帧频：线阵探头在全视野10cm深时，帧速≥10帧／秒。(附图) |
| 3.7 | 显示取样框调整：扫描感兴趣图像范围连续可调。（附图） |
| 3.8 | 彩色图像回放≥100帧。 |
| 4 | 频谱多普勒 |
| 4.1 | 提供基线反转技术 |
| 4.2 | 提供基线实时调整功能 |
| 4.3 | 脉冲重复频率：1000Hz-3600Hz |
| 4.4 | 取样门尺寸：2-4mm |
| 4.5 | 可调流量角度可视可调：0-75度 |
| 4.6 | 频谱增益可视可调0-100 |
| 5 | 测量功能 |
| 5.1 | 2D一般测量(距离、面积、周长等)； |
| 5.2 | M模式常规测量：距离、周期、心率 |
| 5.3 | 多普勒血流测量与分析软件，测量血流的速度、周期和心率。 |
| #5.4 | 配备半自动的IMT测量技术，自动完成对血管壁内中膜厚度IMT的侧值（附图） |
| 6 | 探头配置要求： |
| #6.1 | 超宽频变频探头；腹部电子凸阵：超声频率：2-5MHZ，中心频率可视可调≥5种(附图) |
| #6.2 | 超宽频变频探头；电子线阵探头：超声频率：4-12MHZ，中心频率可视可调≥7种(附图) |
| 6.3 | 具有中心穿刺引导线 |
| 6.4 | 所配软件为最新版本，终身免费升级 |
| 7 | 图像管理与记录与病案管理功能 |
| 7.1 | 具有超声图像存档与病案管理系统 |
| 7.2 | 可实时动态捕获/存贮超声图像，动态连续采集，实现病人静态和动态图像的存储及回放。 |
| 7.3 | 配置DICOM3.0 |
| 7.4 | 图像以BMP，JPG，PNG，MPEG-4，DICOM等多种文件格式储存。 |
| 7.5 | 1个micro USB接口。 |
| 8 | 信号输入/输出 |
| 8.1 | 输入信号：WiFi 802.11a/b/g |
| 8.2 | 输出信号：HDMI video、Audio |

4、半自动电泳仪

| ★1 | 可进行血清蛋白电泳、免疫固定电泳及同工酶电泳检测。 |
| --- | --- |
| ★2 | 对于血清蛋白电泳（SPE）和免疫固定电泳（IFE）检测，仪器应能够分别适配大、中、小等多种规格（人份）的电泳胶片，按需选用。投标时应提供具体规格。 |
| ★3 | 操作简便，图像清晰，结果稳定，速度≥10片/日。 |
| ★4 | 含自动染色功能，并配备专用扫描仪及打印机。 |

5、血栓弹力图仪

| ★1. | 整个机器全自动，非半自动和手动。支持反应杯装载、加样、混匀、孵育、检测、结果计算、报告输出等过程全自动。 |
| --- | --- |
| 2. | 测定项目：活化凝血检测（凝固法）。肝素酶杯检测。血小板图-AA及ADP检测（凝固法）。快速TEG检测（凝固法）。功能性纤维蛋白原检测（凝固法）。 |
| ★3. | 通道数量：同一主机上具有≥8个检测通道。 |
| 4. | 试剂位：多个试剂位，具有定时自动混匀功能，支持全液体试剂上机，支持试剂在机冷藏。 |
| 5. | 反应杯：具有原厂配套反应杯，单次可装载多个反应杯，支持随时添加。 |
| ★6. | 进样量：可一次性装载三十个样本，并支持连续不间断进样，满足更多样本检测。 |
| 7. | 配套试剂：试剂为原厂生产注册，可支持常温运输。 |
| 8. | 具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，凝血激活检测试剂盒储存有效期限不低于两年。 |
| ★9. | 具有二磷酸腺苷通路及花生四烯酸通路特异性激活剂的血小板图检测项目，能定量评估包括氯吡格雷、阿司匹林在内的抗血小板药物疗效。自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%，ADP%）。 |
| 10. | 具有能够检测功能性纤维蛋白原含量的试剂，该试剂需包含凝血因子、血小板GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂两种成分，功能性纤维蛋白原的测试结果变异系数(CV) ≤10%，并且功能性纤维蛋白原检测试剂盒储存有效期限不低于一年（以CFDA批准的产品说明书为准）。 |
| #11. | 具有原厂生产的两个水平的血栓弹力图专用质控品且可兼容临检中心质控品，并且测试剂盒效期≥2年。 |
| #12. | 全自动进样方式：支持原始采血管直接上机，无需脱帽处理，闭盖穿刺进样安全，支持智能识别不同采血管，兼容不同直径高度采血管。 |
| 13. | 样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。 |
| 14. | 温控准确度与波动度：正常测试条件下，准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。 |
| 15. | 智能检测：支持加样针堵针、空吸和液面检测，确保检测结果准确。 |
| 16. | 条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全。 |
| 17. | 联网功能：支持无线联网和有线联网，具备USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。 |
| 18. | 软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间。 |
| 19. | 急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。 |
| 20. | 数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。数据可以存储。 |
| 21. | 报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等35种参数。 |
| 22. | 报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。 |
| 23. | 生产厂家具有ISO9001和ISO13485认证。 |
| #24. | 左右宽度≤700mm |