一、需要实现的功能或者目标

为维护医院的医疗工作秩序，保障医疗工作的正常进行和医务人员的人身安全，医院现需在患者及家属进入院区的重要入口处（门诊1号门、急诊大门）建设2套安检设备，对进入院区人员进行安全检查和智能探测。

二、应当执行的标准或规范

要加强医院安全以及医院安检制度等内容建设，保障医疗工作的正常进行和医务人员的人身安全，满足国家卫健委、最高法、最高检、公安部等八部门发布的《关于推进医院安全秩序管理工作指导意见》要求，全面提升医院安防系统建设水平、加强源头治理、有效预警防范、切实强化应急处置工作。

三、应当满足的功能和质量要求

1、投标产品必须为原厂全新产品，未经使用过产品，产品参数须完全符合或优于招标参数要求；

2、投标报价为项目总报价，应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格；

3、产品安装必须在不影响医院正常运营情况下进行；

4、项目所用产品必须提供不低于2年的质保期；

5、售后服务，在接到报修后，2小时内做出响应，4小时内排除故障。如需更换设备需在8小时内完成更换，恢复设备正常使用；

6、交付时间：甲方通知后15个工作日；

7、交付地点：上海长征医院指定地点。

四、验收标准、方法

依据招标文件技术参数及功能要求，一次性验收合格。

五、主要设备技术要求

| 序号 | 设备项 | 参考参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能安检机 | 1 通道尺寸：500mm×300mm — 650mm×500mm（宽×高） 2 外形尺寸：≤1590mm×760mm×1160mm—2195mm×902mm× 1362.5mm（高）（长×宽×高） 3 传送带高度：600mm—750mm 4 电源：220VAC(-15%~±10%) 50±3Hz 5 工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) 6 功耗：0.5KW—1KW 7 管电压：140kV 8 管电流：0.8mA 9 X射线冷却/工作周期：油冷/连续 10 设备由 X 射线源、X 射线探测器、控制部件、传送带、计算机等组成，采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物（橙色显示）、无机物（蓝色显示）和混合物（绿色显示）。 11 设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A) 12 外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求 13 设备的传送带承载能力应≥60kg 14 设备可实时存储不小于300万幅图像。 15 图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB |
| 2 | 智能安检门 | 1 应符合《GB 15210-2018通过式金属探测门通用技术规范》 2 安检门应具有金属检测、测温等功能 3 安检门应具有显示环境监测数据功能 ; 高性能、高灵敏、高稳定性 4 功能包含：预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警 5 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节 6 金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警 7 通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90% 8 报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应≤1s 9 报警显示功能： 应可在1、6、12、18共4种区位模式间切换； 系统前后两侧都有LED灯条，可显示人体藏匿违禁品的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警； 10 稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警 11 计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次 12 报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不应低于90dB 13 报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到 14 抗相互干扰：相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作 15 抗周围静止金属物影响：应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响 16 飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率不大于2%； 17 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过20μT 18 功耗＜30W 19 工作温度：-10℃─65℃ 20 电源输入：187V～242V，50/60Hz 21 数据报表功能：安检系统应能存储每天通过的人数、金属告警数、金属告警率至远程服务器，在远程服务器可以选择以表单形式或者图表形式展示；并支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，历史信息中可展示时间、告警等级、位置、报警区位及信号强度、人脸抓拍图及录像、并以安检门图例的形式显示报警区位，同时支持历史信息的数据报表导出，而且存储数据不小于5000000条 22 远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。 23 面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换 24 联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向） |