一、动物心电监护仪：

1.手术室用监护仪，可用于监护小猫、小狗等患者

2. ≥12 寸彩色 LED 显示，彩色高分辨率达 800*600，并配有电容

式触摸屏（戴手术手套可以操作）

3、显示屏亮度可调，声音大小可调

4. 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和

体温，并具备血氧体温一体探头，主流呼末二氧化碳模块。

5. 标配 3/5 导心电测量，具备 ST 模版功能。

6. 支持多种心律失常分析。

7. 心电和呼吸采用全球领先芯片技术，具备智能导联脱落监测功能。

8. 具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

9. 具有 PI 血氧灌注指数监测功能，可显示灌注指数数值，测量范围：0.05%-20%。

10. 可选配；主流法 ETCO2；旁流法 ETCO2；微流法 ETCO2；麻醉气体模块，支持后期配置升级，设备无需返厂；

11. 支持中/英文字符输入；具有掉电存储功能； 升级具备 Nurse Call报警功能。

12. 具备 360 度报警灯；具备报警集中设置功能；具有三级声光报警，参数报警级别可调；

13. 具有药物计算、 滴定进程表；

14. ≥48 小时全息波形回顾，包括心电、血氧、呼吸波形；可保存≥100 小时的趋势数据；≥100 个报警事件；≥100 个心律失常；≥1000 组 NIBP 测量的数据存储和回顾功能。

15. 血压袖套，支持浸泡消毒，支持机洗。

16. 整机无风扇设计，防水等级达到 IPX1 标准。

17．监护仪自带收纳空间，可收纳自带的探头和管线，便于管理。

18.监护仪需有备用电池，备用电池使用时间不小于 4 小时

二、动物用呼吸机：

国内知名品牌，

动物麻醉呼吸一体机，

电动数控，

移动台车结构，方便移动，

能够精确控制潮气量、呼吸频率，多种吸呼比可调，控制氧气流量和气道压力，

采用标准的密闭式呼吸循环回路，

带有窒息报警功能

内置锂电池，可持续供电工作2-4小时

主机内配置压力传感器，能根据动物呼吸状态调节呼吸机

带有风扇冷却系统，降低机器温度，可长时间使用呼吸机

三、医用除颤仪：

1.物理性能

1.1尺寸：≤270*310*160（高*长*宽）

1.2重量：≤8Kg（含一块电池）

2.显示

2.1高分辨率LCD（带背光）

2.2屏幕分辨率：800*600

*2.3屏幕尺寸：132mm*75mm（5.9英寸）

3.电源

3.1电压范围：100-240V（AC），50、60Hz

3.2功率：≤100VA

3.3电池：12V，2.3A，铅酸电池

3.3.1电池可以支持最大能量放电100次或者4小时的监护功能

3.3.2屏幕显示电池充电和放电信息，电量低图文信息提示

4.设备接口

4.1 RS-232接口

4.2 USB接口（读取设备存储的数据，软件更新使用）

5.设备存储：可记录ECG 13小时，ECG和语音 1小时20分钟，500个事件（工作时间、电击次数、电击日期和时间）

6.具备打印功能

7.系统

7.1中文操作系统，可选择其他语言

7.2中文语音提示（AED相关功能）

8.除颤

8.1除颤脉冲形式

*8.1.1具有固定生理最佳相位持续时间的多脉冲双向波形

8.1.2使用脉冲暂停调整（取决于患者的阻抗），使患者得到的能量更加稳定

*8.2能量等级：2-200J

8.3充电到最大能量时间≤9s

8.4电击循环时间≤23s

8.5内部安全放电时间≤20s

8.6同步除颤：R 波后 31 ms 与心搏同步

8.7病人阻抗25-220，设备自适应

8.8除颤模式：异步、同步

*8.9除颤手柄不区分左右，均可以正常的安放使用。

9.心电

9.1心电导联：6导联

9.2心率测量范围：30-300次/分,测量精度：±1次/分

9.3导联显示：可选择显示1或2个同步导联

9.4频率范围：0.5-40Hz, 0.05-150Hz

9.5心率触发报警时间：≤3s

9.6除颤恢复时间：≤1.6s

9.7共模抑制比：86dB，工频抑制：101dB

9.8耐极化电压：±300mV

9.9内部噪声：25μVp-p

9.10输入阻抗：7MΩ

9.11输入回路电流：0.05μA

四、动物气管插管喉镜及配套镜片和插管管子：

国内外知名品牌，

麻醉喉镜供中小型动物（包括狗、猪）喉部检查、气管插管时使用。

前端带有光源。

五、气切套管：

国内外知名品牌，

一次性，无菌，独立包装，

属于耗材，

具有7mm、12mm、13mm等多种型号。

六、骨髓穿刺枪及穿刺针：

国际知名品牌，骨髓腔内注射系统，是一种可以快速建立骨髓腔内血管通路的装置。通过电动驱动器或者手动驱动器，将带有针芯的穿刺针钻入长骨骨髓腔内或胸骨髓腔内，将针芯取出，接上连通器，再接上输液装置，将液体源源不断的输入体内。

七、颅脑脊髓损伤仪
1.数字显示高度信息，精度高、调节方便。
2.专用的动物头部固定夹、脊髓固定夹，操作方便。
3.自带接触检测与接触报警功能。
4.自带三维可调脊髓夹具。
5.电动定位仪行程 
6.实验重复数据性能高精准，重复精度： 0.02mm
7.X.Y.Z 控制器： 彩色液晶显示，触摸按键，自带实验数据储存导出功能，自动校准功能，电动马达完成实验数据校准， 可完成任意零点校准
8. 可以控制打击力度.压迫时间.打击深度.实验打击时间
9. 撞击力度（Impact strength） ： 50~500 千达因可调， 可完成自动校准功能
10.撞击深度（Impact depth） ： 0-10mm 可调， 可完成自动校准功能
11.撞击压迫时间（Impact compression time） ： 0.1~300s
12.撞击头尺寸： 1.5、 2.5、 4mm
13.工作环境： 5-40 度
14.适用动物： 小鼠、 大鼠、 兔、 犬、 猴等动物

八、颅内压监护仪（设备）及颅内压微传感器探头（耗材）：

国际知名品牌。

利用光导纤维探头，直接检测脑组织、脑室、硬膜下压力，

含有颅内压传感器基本包、颅内压传感器穿刺包、颅内压传感器带脑室导管等部分，

颅内压数据可输入到脑功能监护仪上，提供脑功能的全面监测和评价。

九、颅脑手术器械包：

国内外知名品牌，

医用不锈钢及钛合金材质，包括显微持针钳、显微镊、显微剪、精细剪、显微冲洗针、器械消毒盒、脑膜剪、颅骨钻、显微刮匙、保护脑外科压板、显微钩、活检枪等。

十、胸部手术器械包

国内外知名品牌，

医用不锈钢及钛合金材质，包括骨用牵开器，肋骨合拢器，骨膜剥离器，肩胛骨拉钩，肺叶钳，骨锤，截骨刀，淋巴结钳，海绵钳，持针钳，胸腔组织钳（艾丽斯钳），吸引管，穿刺器，胸腔手术剪，胸腔镊，胸腔止血钳（大弯、小弯、45度、大直角、血管阻断钳），齿镊，无齿镊，刀柄等。

十一、腹部手术器械包

国内外知名品牌，

医用不锈钢及钛合金材质，包括止血钳（14cm、16cm、18cm各6把），组织钳4把，持针器2把，组织剪2把，线剪2把，布巾钳4把，卵圆钳4把，S拉钩2把，小拉钩2把，甲状腺拉钩2把，膀胱拉钩2把，齿镊2把，无齿镊2把，不锈钢碗2个，小药杯2个，不锈钢弯盘2个，刀柄2把

十二、高频电刀仪

国内外知名品牌，

集普外单极切割与凝血、双极凝血技术于一体，可接各类耗材完成各种外科手术、恒功率电刀。

在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化或变化较小，可保证高低阻抗下切割效果均较佳具有附件检测功能。可以检测单J或双J附件是否接入本机，若没有接入则无法启动相应模式。

附件检测功能可以在设置页面中开关具有用户模式存储功能，可以在不通用户模式中分别存储功率和模式设定，具有声音提示功能，当模式切换或发生故障报警时会有相应的中文语音提示，提示音量可以在设置页面中进行调节配备触摸液晶屏，所有模式、设定等操作均可直接从屏幕操作采用双闭环微电脑系统。

对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。

允许长时间开路和短路，具有过功率、过电流自动保护功能无风扇散热系统，适合于层流净化手术室采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率和流量，当再次开机时可复现上次功率和模式设定。

十三、手术用吸引器

国内外知名品牌，

产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶组成

采用防水防蚀性能好的面板

低噪声、大流量，手动、脚踏均可控制开关

设有溢流装置，防止液体流入泵内

负压调节系统可以根据需要无级调压

十四、电动骨钻

1．转速 最高钻速800-1200转／分； 2．扭矩≥1.5-2 N/M； 3．噪声≤70dB；

4．可整机高温高压消毒(电池不可高温高压消毒)；

标准配置清单：1．主机带钻夹头 1件 2．电池（YDJZ-II-BT）2节 3．充电器  1只  4．消毒通道 1只  5．钥匙 1个 6．包装箱1只

十五、骨科手术器械包

国内外知名品牌，

包含咬骨钳、咬骨剪、持骨钳、复位钳、钢丝剪、钢丝钳、骨折牵开器（胫骨、股骨以及足踝部）、骨刮匙、骨膜剥离器、骨凿、骨刀、骨撬、骨锤、打入器、骨锉、骨锯、骨钻、克氏针牵开器、髓核钳、椎板咬骨钳等骨科器械。

骨科器械关节部位主要采用高强度进口医用不锈钢制成，部分手柄采用聚酯纤维手柄制成，耐高温、高压

十六、血管转流管

国内外知名品牌，能够使转流管很好的固定于血管内，能减少动脉切开的长度使对血管的损伤减少到最小的程度。同时减少在手术过程中在转流管周围的出血。

适用于各种临时性动脉转流

采用硅胶材质，具有较好的柔软度，降低血管壁摩擦

控制瓣和三通是用于球囊的充盈和放气。

十七、烧伤清创植皮器械

国内外知名品牌，

医用不锈钢及钛合金材质，包含辊轴取皮刀，止血钳（14cm、16cm、18cm各6把），组织钳4把，持针器2把，组织剪2把，线剪2把，布巾钳4把，卵圆钳4把，S拉钩2把，小拉钩2把，甲状腺拉钩2把，齿镊2把，无齿镊2把，不锈钢碗2个，小药杯2个，不锈钢弯盘2个，刀柄2把等

十八、血生化分析仪

1、国内外知名品牌，大屏幕液晶显示，全中文界面，内置打印机；便携可移动
2、实时显示反应曲线，监控测试全过程；样本位≥50个，
3、嵌入式高速处理器，具有断电保护功能，断电数据自动保存

4、样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）

5、存储：200个以上测试项目

6、波长330-800nm，标配5-10个波长

7、系统语言：全中文，报告打印：中文报告，

8、电源及功率 100V-240V～50/60 Hz，工作海拔 -400m~2000m，环境温度 15℃~30℃

十九、血球分析仪

1、国内外知名品牌，大屏幕液晶显示，全中文界面，内置/外接打印机
2、实时显示反应曲线，监控测试全过程，
3、嵌入式高速处理器，具有断电保护功能，断电数据自动保存

4、便携可移动

5、存储：1000个以上测试项目

6、样本检测时间：20-60秒，分析模式：静脉全血、末梢全血、预稀释