皮肤科科研设备技术参数

- BBL强光治疗仪

1.强脉冲光治疗仪要求光源是一种宽光谱光源，波长范围在420-1200nm，波长调换采用插片式治疗手具，双泵浦灯光源，六个波长。主要功能包括色素性病变治疗、血管性病变治疗、脱毛、光子嫩肤、抗衰、痤疮治疗等。

2.技术特点：a、具备智能子脉冲技术；b、双泵浦灯，治疗头保用50万发；c、治疗头冷却温度逐级可调；d、大光斑、小光斑适配器等最新技术。

3.最新的智能子脉冲技术降低了操作医生的工作强度，以及确保了治疗的舒适度，双灯泵浦确保了设备的耐用度。温度逐级可调不仅确保了治疗的舒适度和安全系，还可根据适应症的不同来调节治疗冷却温度，为患者提供个性化的治疗方案。大光斑加小光斑适配器的组合，完美解决了迅速进行大面积治疗，以及小部位精细化治疗的需求。

4.针对亚洲人的智能子脉冲技术(最多可达十个子脉冲)，以及双泵浦灯和治疗冷却温度逐级可调技术，确保了治疗时的安全性和舒适度。真正实现了安全、舒适的治疗，体验感好，依从性好。

二、调Q激光系统（平光+点阵）

1.红宝石激光机具备调Q激光输出功能和点阵激光输出功能。

2.红宝石激光调Q激光输出功能：其最大能量密度可达到20J/cm²。采用微晶片组技术，实现光斑真正的均匀同质。方形光斑、内置式冷却使疗效更确切，副反应风险大幅降低，对患者更友好。

3.红宝石激光治疗机点阵激光输出功能：点阵激光技术的应用，使得治疗病种更多（如黄褐斑、咖啡斑、色素沉着等问题）、患者痛感显著下降。

4.红宝石激光治疗机用于治疗色素痣，斑痣，表皮痣，太田痣，贝克痣，混合痣；雀斑，咖啡斑，黄褐斑；炎性后色素沉着，纹身，其他光电治疗后的色沉。

三、多人共览显微镜

1.一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察,可扩展荧光、暗场、相差、偏光、DIC等观察。

2.光学系统：采用无限远校正光学系统。

3.物镜转盘: ≥6孔物镜转换器。

4.照明装置： LED 光源

5.调焦：

5.1.两档调焦系统，带有同轴粗、微调焦装置。

★5.2，人体工程学调焦旋钮，高度可调，能适应人的手的大小 ，适合使用人员长时间使用，实现无疲劳操作。

5.3，调焦与 X-Y 调节全对称，双面刻度。

5.4，调焦钮加重以便稳定微调，调焦内部全封闭。

★6.载物台：低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层超硬载物台；用户可自己将操作杆左右手更换；X-Y移动无暴露齿条；载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上排列在同一高度，而且两者离操作者的距离相同，形成对称操作。

★7.观察镜筒：宽视野三目镜筒，FOV≥25，倾角≤30°，50/50分光。

8.聚光镜：与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记,科勒照明。

9.目镜：宽视野目镜，视野数≥22mm，双目屈光度可调。

10.物镜：高级平场消色差物镜。

（1）5X 高级平场消色差物镜：NA≥0.12,WD=12mm。

（2）10X 高级平场消色差物镜：NA≥0.25，WD=17.6mm。

（3）20X 高级平场消色差物镜：NA≥0.40，WD=0.39mm。

（4）40X 高级平场消色差物镜：NA ≥0.65，WD=0.36mm。

11.共览部分：五人共览。

11.1 观察镜筒：宽视野双目观察筒。

11.2 指针：带 LED 光标指针。

11.3 目镜：10X 宽视野目镜，视野数视野数≥22mm；两只目镜屈光度都可调，铝制外壳。

12.摄像系统

12.1采用 Aptina CMOS 传感器的 C 接口 CMOS 相机，像素≥1200万像素。

★12.2 采用USB3.0 接口确保高传输速率;  Ultra-Fine 颜色引擎确保颜色精准再现。

12.3 图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等; 兼容Windows系统。

12.4 软件带有2D平面几何学测量、多自由度图片及视频添加标尺; HDR 宽动态范围图像获取、全景图像拼接工具、自动大景深图像合成；中/英文语言包支持。

四、基因测序仪

1.单条脱氧核糖核苷酸序列最大读取量：≥300bp（2×150bp）。                                2.单次运行可生成最高120Gb碱基数据以及最高400M Reads片段。                                    3.采用“边合成边测序（SBS）”技术和可逆末端终止测序法，确保高精度数据。                                                      ★4.仪器获得NMPA，FDA、CE医疗器械注册证。                                                     5.测序主机用于可开展染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、靶向测序、ctDNA 无创个体化诊疗基因检测、遗传性肿瘤基因检测等临床应用；支持全基因组测序、全外显子测序、转录组测序、表观基因组测序、宏基因组测序等科研应用。                                                      ★6.测序仪平台具有芯片扫描功能，可快速、自动进行芯片扫描。芯片可应用于PGS/PGD，基因组病检测以及肿瘤拷贝数变异，HRD分析，甲基化检测等。                                                     7.样品用量：DNA及RNA起始量≤1μg。                                                                 8.开放平台，可兼容三家及以上不同品牌建库试剂                                              9.测序系统主机高度集成化，测序仪同时具备文库模板扩增、测序和数据分析功能，无需再配置额外的文库模板扩增设备。                                                                                        10.提供单端和双端测序功能，并提供单端序列标签和双端序列标签测序。                                                                      11.在数据产量≥30Gb的情况下，1×75 bp测序的质量值Q30≥80%，模板生成及测序总时间≤11个小时。                                                                                                  12.在数据产量≥60Gb的情况下，2×75 bp测序的质量值Q30≥80%，模板生成及测序总时间≤18个小时。                                                                                                                                                                                  ★13.具备独立双重硬盘及软件，可分别支持科研（RUO）及临床IVD工作模式，支持临床及科研应用。                                                                               14.配套软件能够分析以芯片为基础的分子细胞遗传学、甲基化数据，变异类型包括拷贝数变异（CNV），微缺失微重复，部分单基因病，低水平嵌合等，内置标准分析流程支持二联体、三联体分析模式。                                                                                                                                                              15.试剂预分装，试剂卡盒即插即用，带有RFID（无线射频识别）追踪，触摸屏导航式视频向导，简单易用。                                                                                                   16.试剂卡盒自带清洗试剂，测序完成后自动进行清洗，且自动收集残余试剂至废液槽，方便客户规范管理废液及耗材，提高操作人员的操作安全性。                                                ★17、具备10种结核跟39种非结核分枝杆菌从复合群水平升级到种水平的鉴定，包含常规细菌耐药基因之外，还覆盖4种抗结核一线药物、12种抗结核二线药物和7种抗NTM药物的耐药基因检测，且需要提供可检测病原体种类数的相关证明文件。                                                                    ★18、配套的病原微生物测序分析软件需拥有国家二类器械注册证，可通过对临床样本（比如痰液、肺泡灌洗液、血浆、脑脊液等）的全部DNA和RNA测序数据进行计算，可检测基因组序列中已知的可疑致病微生物，检测范围不低于350种临床重要致病细菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体；不低于210钟临床重要致病病毒；不低于48种临床重要致病病菌及不低于9种临床重要致病寄生虫。获得与之相对应的参考序列对比结果，从而鉴定样本中存在的可疑致病微生物，不包含自动诊断功能。

★19、配套有独立的脑脊液病原体微生物测序分析软件，需有国家二类医疗器械注册证，可通过分析脑脊液样本中的DNA序列数据，获得其中病原微生物核算的信息，分析是否存在单纯疱疹病毒Ⅰ型、水痘带状疱疹病毒、EB病毒、人巨细胞病毒、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎链球菌、新型隐球菌等病原微生物的核算，供临床进行辅助诊断

五、激光捕获显微切割显微镜

★1.设备用途及功能要求：通过激光在显微镜下对多类型样品进行特定分选、收集。该仪器需满足蛋白组学，细胞分离的各项研究工作，最大程度的避免混合样本对实验结果造成的干扰、掩盖乃至误导，从而得到最精确的实验结果切割, 于处理各种样品：石蜡包埋的组织，冰冻组织，免疫组织（热力恢复抗原技术）包括碱性磷酸酶免疫方法和免疫荧光染色，原位杂交,细胞离心处理, 单层細胞, 血细胞片，染色体等, 细胞团、单细胞等微小样本切割，同时应具备明场以及荧光等多种观察方式下激光切割的能力。

2.激光系统：激光:355nm固体激光，峰值功率>=70uJ。激光频率:激光频率可调，>=80Hz

★3.切割方式:高精度棱镜扫描式切割，激光点扫描移动进行切割，精度及灵活度精确

4.全自动正置智能显微镜， 整个显微镜通过一个遥控杆和触摸屏来实现自动控制，从而避免了手动调节显微镜时所产生的系统振动及污染样品

5.物镜转盘: >=电动6位；聚光镜光强自动跟踪功能,自动记录、保存光强和孔径光栅设置；智能色温管理模块：自动根据使用物镜调整光强，保持一致色温.

6.荧光光源:外置式光源,2000小时超长寿命金属卤素灯泡荧光光源；荧光/可见光切换:全自动电动切换，快捷键控制,快速荧光滤块间切换；

★7.荧光滤块: UV激发：激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nm; Blue激发：激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 515nm; Green激发：激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nm； 5档荧光光强强度管理（FIM）系统: 电动荧光光强可控制100/55/30/17/10%之间可见光系统:对比度管理,照明管理,通过改变灯的电压和孔径/视场光阑来选择对比度和光强,对于使用中的物镜,显微镜可以保存所有设置和对比方法.可以很容易的得到重复的实验结果;

8.观察方式:明场、相差、荧光观察，快捷键智能切换，一键操作，6个自定义功能键，不同观察方式快捷键切换，可直接进行样品切割、收集

★9.物镜:专用激光切割相差物镜； 10 x, 数值孔径=0.3 工作距离=11mm； 20 x, 数值孔径=0.4 工作距离=6.9mm	盖玻片修正 0-2 mm； 40 x, 数值孔径=0.6工作距离=3.3-1.9mm  盖玻片修正 0-2 mm； 63 x, 数值孔径=0.7，工作距离=2.6 - 1.8 mm  盖玻片修正  0.1 - 1.3 mm；

10.高精度扫描台及切割模式：扫描台：带有切割和收集单元，精度为≤1µm，移动速度≥20mm/s，适用于用于快速标准化、高通量和复杂的应用。扫描台适配器： 适用于≥3 张标准玻片 (25mm x 76mm) 、 培养皿、大尺寸玻片 (50mm x 76mm)、孔培养载玻片等

11.图像采集系统:配备与显微镜同品牌高冷敏度显微专用数码CCD，用于明场及荧光图像捕捉。芯片规格：2/3” CCD；像素面积： 4.54 u x 4.54 u；制冷系统：低于环境温度25度；物理分辨率≥280万像素；全幅采集速度不低于40 fps

★12.收集方式:重力收集方式， 无中间过程；收集管8 位PCR 自动收集,正置PCR管盖可放缓冲液保护样品，缓冲液中可加所需抑压剂，在蛋白质研究时可胺基酸排列不会被酶打断; 样品同时一次分类收集，一次性分类收集；检查模式: 电动扫描载物台在每次切割后，物镜可自动移至PCR管收集盖内观察是否收集；适合样品:石蜡、冰冻组织切片；细胞甩片、涂片；活细胞；常规染色组织片；树脂包埋；组化染色片（包括荧光）