技术参数

- 用于针对神经创伤机制研究，制造脑损伤动物模型

- 工作原理：摆锤落下，通过液压传导压力致损。损伤程度通过摆锤角度调节

- 摆锤重量：2-5kg

- 摆锤材质：不锈钢

- 可调角度：0-90°

- 具有快速注水口，可排气泡

- 活塞距离：可调

- 撞击检测：通过光电传感器自动检测撞击

- ※数据采集：实时撞击压力监测，数据可在液晶屏显示撞击最大值，也可连接电脑软件实时记录

- 监控软件记录参数：撞击压力曲线，撞击压力最大值，撞击持续时间

- 数据保存：曲线可保存，计算数据可保存

- 压力范围：0-500kpa

- 电源：220V

配置：

1	颅脑损伤仪基座1台

2	摆锤支架	1套

3	撞击锤	  1个

4	液压管	1套

5	数据采集器主机1台

6	数据采集软件1套

7	光电传感器	1个

8	压力传感器	1个

9	USB线	1根

10	电源线	1根

11	注射器	4个

12	三通阀	2个

13	金属转接头	1个

14	液压延长管	4个

15	堵头4个

16	操作说明1份

17   装有软件的笔记本电脑  1台