## 一：快速补液装置

1.作业能力指标

（1）输液速度最大值：≥600mL/h；

（2）输液精度：±5.0%；

（3）无重力输液功能；

（4）报警功能：气泡报警、阻塞压力报警、电量低报警等；

2.基本性能参数

（1）尺寸：≤400mm×300mm×100mm（含主机和附件）；

（2）重量：≤1Kg（含主机和附件）；

（3）供电:100-240VAC,50/60Hz供电及内置锂电池供电；

（4）电池持续时间：≥2h（以100 mL/h工作）；

3.自然环境适应性

（1）工作及贮存环境温度

满足GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》。设备按气候环境Ⅱ组要求，计划测试高温工作环境温度为+40℃，高温贮存环境温度为+55℃，低温工作环境温度为5℃，低温贮存环境温度为-10℃。

（2）相对湿度耐受能力

按GJB 150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法 湿热试验》的有关规定。相对湿度为95%±5%。

（3）抗盐雾腐蚀能力

按GJB 150.11A-2009《军用装备实验室环境试验方法盐雾试验》的有关规定。使用交替进行的24h喷盐雾和24h干燥两种状态（两个喷雾阶段和两个干燥阶段）共96h的试验程序。

（4）防水要求

防水试验按GJB 4.13-83《舰船电子设备环境试验 外壳防水试验》的有关规定。按照在有冷凝水、滴水的舱室或类似场所使用场景，规定防水等级为1级，防滴式防水。

（5）霉菌试验要求

霉菌试验按GJB 4.10-83《舰船电子设备环境试验 霉菌试验》的有关规定。试验菌种为黑曲霉、萨氏曲霉、宛式拟青霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、康宁木霉、顶青霉、产黄青霉、土曲霉共9种，可根据实际环境对菌种进行裁剪。表面长霉程度应在0-2级，产品性能正常。

4.	战场环境及勤务适应性

（1）电磁兼容

按GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》中水面舰船的有关规定，只考核设备对舰船影响。

（2）抗倾斜和摇摆能力

按GJB 150.23A-2009《军用装备实验室环境试验方法倾斜和摇摆试验》表1中水面舰船倾斜与摇摆试验有关规定。纵倾角度为±5度，横倾角度为±15度。

（3）运输性

符合GJB 5733《军事装备运输性基本要求》，能够满足公路、铁路、水路、航空运输工具的限制性要求。

（4）装卸搬运适应性

符合GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》、GB/T 12330《体力搬运重量限值》等规定的要求。

5.	综合性要求

可满足舰艇狭小环境、伤员本级救治或后送途中精准快速补液的需求。

## 二：严重创伤人工智能快速诊断设备科研样机

1.作业能力指标

（1）软件具有常见的胸腹急性闭合性损伤（血胸、气胸、腹腔出血）的人工智能辅助诊断功能：诊断平均时间（从下达医嘱到提出诊断报告的平均时间）≤ 20分钟

（2）支持腹部、肺部、血管、小器官等检查模式；

2.	基本性能参数

（1）手持超声扫描仪发射/接收物理通道数≥64；

（2）手持超声扫描仪重量≤300g，外观尺寸≤160*65*70mm，手柄处宽度≤55mm，满足人体工程学设计；

（3）智能显示终端屏幕尺寸≥8寸，支持全触控操作；

（4）手持超声扫描仪和显示终端内置锂电供电，连续扫查时间≥3小时；

（5）手持超声扫描仪含快捷操作按键，实现冻结/解冻快速操作；

（6）支持图像模式：B、M、C、P、PW；

（7）支持谐波成像、空间复合成像；

（8）支持组织特征成像：常规、肌肉、脂肪、液性；

（9）声功率可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS)；

3.自然环境适应性

（1）高温工作及贮存环境温度

环境温度满足GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》。按气候环境Ⅱ组要求试验，高温工作环境温度为+40℃，高温贮存环境温度为+55℃。

（2）低温工作及贮存环境温度

环境温度满足GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》。设备按气候环境Ⅱ组要求试验，低温工作环境温度为5℃，低温贮存环境温度为-20℃。

（3）湿热试验要求

湿热试验按GJB 150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法 湿热试验》的有关规定。相对湿度为95%±5%。

（4）防水要求

防水试验按GJB 4.13-83《舰船电子设备环境试验 外壳防水试验》的有关规定。按照在有冷凝水、滴水的舱室或类似场所使用场景，规定防水等级为1级，防滴式防水。

（5）霉菌试验要求

霉菌试验按GJB 4.10-83《舰船电子设备环境试验 霉菌试验》的有关规定。试验菌种为黑曲霉、萨氏曲霉、宛式拟青霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、康宁木霉、顶青霉、产黄青霉、土曲霉共9种，可根据实际环境对菌种进行裁剪。表面长霉程度应在0-2级，产品性能正常。

（6）盐雾试验要求

盐雾试验按GJB 150.11A-2009《军用装备实验室环境试验方法 盐雾试验》的有关规定。使用交替进行的24h喷盐雾和24h干燥两种状态（两个喷雾阶段和两个干燥阶段）共96h的试验程序。

4. 战场环境及勤务适应性

（1）电磁兼容性要求

电磁兼容按GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》中水面舰船的有关规定，只考核设备对舰船影响。

（2）抗倾斜和摇摆能力

按GJB 150.23A-2009《军用装备实验室环境试验方法倾斜和摇摆试验》表1中水面舰船倾斜与摇摆试验有关规定。纵倾角度为±5度，横倾角度为±15度。

（3）运输性要求

符合GJB 5733《军事装备运输性基本要求》，能够满足公路、铁路、水路、航空运输工具的限制性要求。

（4）装卸搬运适应性

符合GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》、GB/T 12330《体力搬运重量限值》等规定的要求。

5. 综合性要求

可满足一线救治中对闭合性胸腹部实质性脏器损伤的无创、快速、智能化诊断需求。

## 三：超声引导穿刺用腹腔纳米止血凝胶样品

1.作业能力指标

超声引导穿刺下局部使用，能够控制腹腔实质脏器表面出血（美国创伤外科协会肝脾损伤分级小于Ⅲ级）。

2. 基本性能参数

（1）止血微球直径：100 nm - 100 μm

（2）粘附强度：初始搭接剪切黏附强度 ≥ 10 kPa

（3）拉伸弹性模量：≥ 10 kPa

（4）断裂伸长率：≥ 100%

（5）吸水率：≥ 1000%

3.	安全性要求

对人体不会产生毒害性。