设备参数要求

超纯水仪

1	以纯水或蒸馏水为进水，带泵自动抽吸，连续生产超纯水流速≥1.5L/min

2	具备集成式纯化柱，系统会自动提醒

3	内置高精度电阻计，超纯水电阻率显示模式有温度和非温度补偿模式，电极常数需≤0.01cm-1，温度灵敏度需≤0.1℃，设计符合USP(645)，达到精密理化分析标

4	需具备可调节角度的彩色液晶显示屏，显示各种关键信息：至少包含参数，操作功能及水质状态

5	取水器在主机正面，带凹面设计，适用于各种形状的玻璃器皿。

6	纯度：电阻率≥18.2MΩ•cm（在25度时）；微生物细菌＜0.1 cfu/ml，TOC＜5ppb，内毒素＜0.001Eu/ml，RNases＜0.01ng/ml，DNases＜4ng/ul。

7	轻便式设计，运行重量小于12kg

8	具备定期内部循环，定量/手动取水，产水/循环三向阀功能

9	达到CE相关安全认证，cUL认证，ISO证书，美国病理学会CAP，ASTM标准。

10	RFID电子识别标签，技术可自动记录柱子的货号和序列号信息，确保可追溯性，同时防止耗材未正确装入。

11	配置终端精制器0.22微米，过滤细菌和颗粒且通过FDA认证，需附录证明文件。

恒温培养振荡器

1	控制方式：微电脑环境扫描微处理芯片

2	显示方式：LCD（液晶显示屏）

3	对流方式：强制对流式

4	振荡方式：回旋式

5	驱动方式：单维多振幅

6	环境温度要求（℃）：5～35

7	温度控制范围（℃）：4～60

8	温度分辨精度（℃）：0.1

9	温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

10	温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

11	转速范围（r/min）：30～400

12	转速精度（r/min）：±1

13	摇板振幅（mm）：0～50无级可调

14	定时范围（h）：0～500

15	摇板尺寸（mm）：400×370

16	摇板数量（块）：1

17	净重（kg）：100

18	毛重（kg）：132

19	容积（L）：≥69

20	内胆尺寸（mm）：490×450×335

21	外型尺寸（mm）：730×740×563

22	包装尺寸（mm）：850×860×733

23	功率（W）：700

24	电源：AC 220V  50/60Hz

设备商务要求：

1.质量保证期：投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括 设备紧急维修、维护、提供备用品 。

3.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括临床使用培训、设备巡检、设备调试、设备维修 ，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

4.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。

5.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

6.硬件是否回收：乙方负责设备的终身维修，需提供10年以上备件供应期，更换备件后，在医学工程科同意后乙方可将旧件收回。

7.日常维护及服务标准：保修期内提供4次预防性维护，预防性维护资料完整并上交一份至医学工程科备份。

8.其他服务要求：保修期满后，再次购买保修合同时价格不高于设备总价的5%。在非保修的情况下，零配件不高于原价8折。

9.售后服务承诺书应由原厂和代理商共同出具并加盖原厂公章。