生物增材复合三维成型仪技术

参数标准和服务要求

一、技术标准

（一）具体技术指标要求

（主要指需求单位对拟采购物资、服务的技术、规格和性能、功能、质量、供应商专业资质条件等要求，及包装、附带工具、维修服务要求等。）

1. 品名、数量及用途

1.1品名：三维复合生物增材成型仪

1.2数量：1套

1.3用途：该设备用于制作高精度3D生物工程支架，用于组织工程修复、活细胞体外培养、类器官构建或器官修复。对于实验室在生物医用、组织工程材料、活细胞体外培养项目方面均具有重大意义。

2．工作条件

2.1工作环境4℃-50℃

2.2相对湿度30-80%

- 主要技术性能指标

3.1打印材料供给方式：软件全自动控制气动挤压式，可以连续式打印或点滴式打印；

3.2气压控制范围：0.1-8.0 bar，精度0.1 bar；

3.3设备工作条件：电压范围110-240V，温度室温-35度，相对湿度＜55%

3.4空气过滤：具备无菌过滤器和颗粒过滤器进行空气过滤；

3.5设备开放所有的材料参数，客户可自定义打印材料。设备可打印多种材料，包括热塑性材料的高温熔融打印成型；软凝胶材料的低温挤出成型；羟基磷灰石等无机材料或金属材料的挤出成型；光敏类树脂紫外固化打印；

3.6★打印模式：高精度打印头带动样品打印喷头在XYZ三个方向运动，打印样品台整体保持稳定，不可做任何移动；

3.7#打印头驱动方式：打印头必须使用高精度驱动单元，需在XYZ三方向自由运动，XYZ三轴运动精度均要 ≤1.5um；

3.8打印头工作方式：可选择单喷头连续工作，或多喷头全自动交替协同工作实现多材料打印；

3.9带有打印头自动切换机械手臂，切换速度 ＜5s；

3.10具有3个模块化的打印喷头位点，样品打印喷头在打印时（打印头抓取时）和非打印等待时（存放于打印喷头位点时）均可实现独立和精确的温度控制功能；

3.11打印头相互独立，可根据需求自定义装配不同类型的打印头，在打印过程中可以为其他待命打印头装载材料，不受打印过程影响；

3.12高温样品打印喷头：温度范围：室温-250oC，温控精度：±1 oC，待打印的最大样品体积≥10ml；

3.13★低温样品打印喷头：仅使用同一样品打印喷头实现温度控制范围：0-70 oC，温控精度：±1 oC，待打印的最大样品体积≥25ml；

3.14#打印头打印速度：0.1-140 mm/s，精度 0.1 mm/s；

3.15打印头具备高度传感器，可精确控制打印头的Z轴高度，精度≤1.5um；

3.16#样品打印喷头具备自动清洁功能：打印开始前和结束后可通过全自动清洁台自动清洁打印喷口；

3.17★最大样品打印尺寸≥200×200×140 mm；

  - 打印针头的范围为100-400um或更大，最小打印线径精度不大于0.1 mm；

3.18打印过程中最小线间距不大于10um，最小层间角度不大于0.1度；

3.19系统附带多种标准化的可编辑的内部结构图案模板：直线、折返式线、波浪线、六边形线、蜂巢型、线和线切换打印等等；

  - XYZ三轴均通过红外激光定位；

  - ★ 打印样品台不可做任何移动，同时具备温度控制功能，温度范围：-10 - 70 oC，精度：±1 oC；

  - 打印样品台上有固定不同尺寸基底专用的固定夹具，可兼容多种打印基底；

  - 打印机械臂具备阻力感应的紧急制动功能和紧急制动按钮；

  - 设备拓展性：该设备可兼容超高温、双组分、微喷墨

等多种类型的打印头，具有未来拓展性。

3.25★适合6孔板压力适配器（阳极氧化铝材质）最大10 N压力传感器：

3.26传感器精度0.01 N

3.27控制精度0.01mm

3.28可程序化控制压缩距离、频率、时间等参数

3.29压力平台移动距离 0-50mm

3.30有机玻璃隔菌罩

3.31 具备样品打印喷头温度、样品台温度、打印头控制气压、打印速度、冷却时间等参数全自动控制；

3.32具备三维构建模型库；

3.33 专业控制软件可直接读取STL等各式模型文件并创建三维模型，用于模型制作，参数识别控制打印；

3.34 能够自动计算打印所需材料质量及打印所需时间；

3.35 层间暂停：程序打印过程中可以通过软件设置，在打印完一层后自动暂停，暂停后可以继续下一层打印；

3.36 #具有数据实时保存功能，当程序非常规化（如：断电、电脑崩溃、误操作等）关闭时，重新启动打印程序后可继续打印未完成的打印程序；

3.37参数管理系统：可将独立的设置进行分别保存，允许用户分享工程、材料和打印模式。

4 基本配置

4.1生物增材复合三维成型仪主机     1台

4.2 高温打印头                     1个

4.3 低温打印头                     1个

4.4材料微力刺激系统               1台

4.5 3D打印软件系统                1套

4.6 操作说明书                     1本

4.7 技术培训及服务

（二）样品要求

（若没有，可不写。）

（三）实施人员要求

（若没有，可不写。）

（四）生产及安装调试等要求

（中标方提供安装、调试等支持。若没有，可不写。）

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

1.免费质保期：安装验收合格之日起，提供整机所有组件的保修3年。

2.培训

现场培训:  为能够顺利地使用该仪器，供货方提供现场安装培训，仪器安装调试验收结束后，由安装工程师进行现场免费培训，负责教会操作人员仪器的操作和使用，程序的使用。帮助用户建立仪器理论概念，使用户以后的分析工作得心应手。

培训内容：1）仪器基本原理 2）仪器操作 3）程序使用 4）上机操作

3. 维修

终生维修,并承诺工程师在接到报修电话24小时内到现场,维修时只收取正常配件费,不另外收取维修费，维修费用先修后付，免收服务差旅费。

（二）保密要求

我方承诺履行军事保密义务和在军事行动中提供应急支援保障服务，承 诺如下：

一、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经招标人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此 次采购项目相关内容或资讯。

（三）报价要求

（人民币<含税>。若没有，可不写。）

（四）其他项目个性化要求

（若没有，可不写。）

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，中标方在收到预付款后90日内完成安装及调试。

2.所提供的货物（包括主机、配件和耗材）是全新的，未使用过的，完全符合合同规定的质量和规格要求。

3.交货地点：上海长征医院（上海市凤阳路415号）。

三、投标（报价）人资质要求

军委机关已下发全军标准文本的，应严格执行全军标准文本，不得进行修改。确有特殊资质要求的，应另行说明。

（若没有，可不写。）

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

仪器到货前，供货方指导预安装条件准备工作，仪器到货后，供货方派人和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量无误后，进行免费安装调试并进行验收测试，合格后，双方在验收文件上签字，同时进入免费保修期，使用环境要求洁净恒温。

（二）付款方式

在通知中标，并双方签订合同后，1个月内向供应商支付货款的70%，货到安装调试验收合格并正常使用后的3个月内支付剩余货款的30%。

（三）现场踏勘等信息

供应商投标现场提供设备安放实验室图纸和照片，并注明设备具体摆放空间和方位，避免后期设备进场误差，如供应商不提供视为废标。

（四）其他信息

（若没有，可不写。）