全闭环输液管理系统项目技术参数和服务要求

采购内容

	序号
	模块
	产品名称
	功能描述
	数量

	
	软件
	全闭环智能输液管理系统软件（PDA端）
	详见技术参数要求
	1套

	
	
	全闭环智能输液管理系统软件（PC端）
	详见技术参数要求
	1套

	
	硬件
	输液监测器（核心产品）
	详见技术参数要求
	76个

	
	
	物联网中枢
	详见技术参数要求
	24个

	
	
	无线充电系统
	详见技术参数要求
	10个

	
	
	适配箱
	详见技术参数要求
	1个

	
	
	输液显示终端
	详见技术参数要求
	1台

	
	
	移动护理PDA
	详见技术参数要求
	1台

	
	
	服务器
	详见技术参数要求
	1台


二、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。
全闭环输液管理系统软件（PDA端）
	序号
	模块
	功能名称
	功能要求

	
	 输液

监测
	 输液监测
	 实时显示输液监测床位患者的输液信息，包括剩余液量、滴速、预估剩余时间等。

	
	
	 多路输液
	 支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。

	
	
	 连续输液
	 支持24小时连续输液并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。

	
	
	 输液详情查询
	 支持查看特定床位患者的输液详情，包括输液起止时间、输液进度、剩余液量、剩余时间以及滴速变化和剩余液量趋势图，对接HIS系统可显示输液医嘱信息。

	
	
	 皮重校正
	 支持输液容器皮重手动校正，避免相近规格产生的近似皮重影响监测精度。

	
	
	 附加物校正
	 支持输液过程中的附加物校正，避免因附加物重量影响监测精度。

	
	
	 遮光附加物
	 遮光药物自动适配附加物（需对接医嘱）。

	
	
	 患者分组
	 支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持只显示提醒床位，聚焦当前需要处理的患者床位。

	
	
	 患者信息查看
	 支持查看患者的基本信息。

	
	
	 手动结束当前输液
	 可手动结束当前输液，以响应输液中途停止等不需要输液提醒的临床特殊情况。

	
	
	 滴速提醒范围个性化设置
	 支持输液滴速提醒范围的个性化设置，满足特殊药物的特定要求；支持病区默认滴速设置值提示。

	
	 智能

提醒
	 余液量提醒
	 剩余液量低于预设的警戒值提醒。余液量支持语音播报提醒。

	
	
	 剩余时间提醒
	 实时显示剩余时间。

	
	
	 滴速提醒
	 滴速超过预设的警戒值范围提醒。滴速支持语音播报提醒。

	
	
	 低电提醒
	 输液监测器剩余电量低于5%提醒。

	
	
	 提醒方式
	 提醒方式为短消息、移动终端震动、UI闪烁提醒和语音。

	
	
	 锁屏提醒
	 锁屏界面上以弹出框和震动的方式进行输液提醒，支持灭屏状态声音提醒和锁屏界面显示提醒信息，包含剩余液量过低提醒、滴速提醒、物联网中枢离线提醒、监测器低电提醒等。

	
	
	 提醒响应处理
	 可对提醒进行响应和处理。

	
	
	 提醒查看
	 支持查看所有待处理和已经处理的提醒。根据响应处理状态过滤查看。

	
	 体征

采集
	 体征采集
	 支持对患者输液期间的生命体征进行采集，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等。（对接医嘱）

	
	
	 采集时间
	 可以选择体征采集的患者和时间点。

	
	 输液

统计
	 输液量统计
	 可查看全院/各科室的输液量统计图，包含输液总袋数和输液总ml数。可根据日、周、月和年进行查询。

	
	 监测器管理
	 监测器查看
	 可查看输液监测器设备状态和基本信息，根据低电、离线和在线状态或床号过滤查看。

	
	
	 监测器绑定
	 可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行绑定、修改绑定。

	
	
	 床位绑定
	 扫描输液监测器条码，输入床号，完成输液监测器和床位的绑定。

	
	
	 患者绑定
	 扫描患者腕带和输液监测器条码，完成输液监测器和患者的绑定。

	
	
	 重新绑定
	 支持扫码重新绑定。

	
	
	 解除绑定
	 支持解除绑定。

	
	 物联网中枢管理
	 物联网中枢查看
	 可根据异常、在线、离线状态查看物联网中枢信息。

	
	
	
	 可根据房号过滤查看物联网中枢信息。

	
	
	 物联网中枢清理
	 可对异常物联网中枢的提醒信息进行清理。

	
	 设置
	 应用设置
	 支持对系统的科室切换。

	
	
	
	 支持输液监测界面显示床位范围的设置。

	
	
	
	 支持绑定方式的切换，默认临时绑定。

	
	
	
	 支持数据刷新频率的设置，默认5秒刷新。

	
	
	
	 支持余液量提醒开关设置。

	
	
	
	 支持余液量提醒模式（语音、蜂鸣声、震动、静音）设置，默认语音提醒。

	
	
	
	 支持余液量提醒频次设置，默认3分钟提醒一次。

	
	
	
	 支持滴速异常提醒开关设置。

	
	
	
	 支持物联网中枢异常显示开关设置。

	
	
	
	 支持监测器低电提醒开关设置。

	
	
	
	 支持滴速异常提醒模式（语音、蜂鸣声、震动、静音）设置，默认语音提醒。

	
	
	
	 支持自定义滴速提醒开关设置。

	
	
	
	 支持状态栏提醒开关设置。

	
	
	
	 支持输液默认附加物开关设置。

	
	
	
	 支持和服务器时间同步开关设置。

	
	
	
	 支持锁屏提醒页面跳转开关设置。

	
	
	 应用设置权限管理
	 支持对应用设置的权限管理，有权限的人，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全。

	
	
	 网络设置
	 支持系统网络服务器IP和端口测试连接和保存设置。

	
	
	 问题上报
	 支持录入特定床号输液监控系统的异常状态，包括常见问题及输液袋规格，方便技术人员及时定位并解决问题。


全闭环输液管理系统软件（PC端）
	序号
	模块
	功能名称
	功能要求

	
	 登录
	 登录
	 登录可启动安全验证。

	
	 智能提醒
	 余液量提醒
	 剩余液量低于预设的警戒值提醒

	
	
	
	 余液量可多次提醒，提醒频次可设置

	
	
	 剩余时间提醒
	 剩余输液时间提醒。

	
	
	 滴速提醒
	 显示当前输液滴速，超出预设范围提醒。

	
	
	 低电提醒
	 输液监测器剩余电量低于5%提醒。

	
	
	 特别提醒
	 剩余液量低于15或10ml（根据设置）单独列表特别提醒。

	
	
	 紧急提醒
	 剩余液量低于5ml时，紧急提醒，提醒显示方式可设置。

	
	
	 提醒方式
	 提醒方式为UI闪烁提醒、通知声音提醒以及语音播报提醒。

	
	
	
	PC端的智能提醒功能，可体现在电视端：支持在电视上显示各提醒内容；支持在电视上语音播报余液量提醒和滴速异常提醒。

	
	 输液管理
	 患者列表
	 显示患者基本信息。

	
	
	
	 支持查询各病区当前所有在院患者的基本信息，如患者ID、住院号、姓名、年龄、性别、入院日期、床号、护理等级等（需对接HIS）。

	
	
	
	 可根据科室、患者住院号或姓名查询患者列表信息（需对接HIS）。

	
	
	 患者信息查询
	 可查看各科室的输液记录信息。可根据科室、床号、输液状态、选定日期进行查询。

	
	
	 输液监测
	 实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态，包括剩余液量、预估剩余时间等。

	
	
	
	 支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速。

	
	
	
	 支持24小时连续输液，并实时显示剩余液量和滴速。

	
	
	
	 可以查看某床位的输液详情。输液详情包括剩余液量和滴速变化趋势图及输液医嘱信息（医嘱查看需对接HIS）。

	
	
	
	 支持根据皮肤管理的配置，在床位图标上显示输液药物信息（需对接HIS）。

	
	
	
	 支持根据皮肤管理的配置，在床位图标上显示输液剩余液量刻度标尺和剩余百分比。

	
	
	
	输液监测功能，可全屏显示在大电视上，在病区走廊等地方实时展示患者输液情况，并可语音播报剩余液量和滴速异常提醒；电视支持夜间模式。

	
	
	 提醒信息
	 可查看输液提醒信息，包含提醒时间、类型、内容，可根据科室、床号、处理状态、选定时间段进行查询。

	
	
	
	 默认保留最近三天的提醒日志信息。

	
	
	
	 提醒信息统计查看，包括滴速过快时长、次数；滴速过慢时长、次数。

	
	
	 输液记录查询
	 支持查询全院/各科室的输液记录信息。可根据科室、床号、输液状态、选定时间段进行查询。可统计输液总袋数和总量。

	
	
	 输液用药信息查询
	 支持查询全院/各科室的输液用药情况。可根据科室、床号、住院号、药物名称和日期进行查询。

	
	
	
	 支持查询全院/各科室对应日期段内某种特定药物的使用统计信息或某特定患者对应日期内所有使用过的输液药物的统计信息。

	
	
	 体征信息查询
	 支持查询全院/各科室的患者使用某药物特定时间段内的体征信息，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等（具体体征值对应移动端在输液时间段录入的体征信息或对接体征信息）。

	
	
	 输液合格率查询
	 支持查询全院/各科室对应日期段、时间段内的输液合格率，统计输液总数、滴速过快、过慢的输液袋数，以及滴速正常的比率。

	
	
	 提醒准确率汇总
	 可查询系统的提醒准确率汇总表信息。可根据日期进行查询。

	
	
	 接瓶时间查询
	 支持按病区查询全院/各科室的接瓶信息，如输液总量、接瓶次数和平均接瓶时间等。可根据病区、输液时间段查询。

	
	
	 接瓶时间查询
	 支持按床位查询全院/各科室接瓶信息，如接瓶次数、输液时间、接瓶时间、接瓶人、输液开始/结束时间。可根据病区、输液时间段、床号、接瓶人进行查询。

	
	 输液统计
	 输液量统计
	 可查询全院/各科室的输液量统计图，包含输液总袋数和输液总ml数。可按时（当日24小时）、日（最近一个月）、周（当前年份的当前所有周）、月（当前年份的当前所有月）展示统计图表。

	
	
	 设备使用统计图
	 可查询看各科室对应日期内输液监测器的使用总次数、按启动键的次数和未按启动键的次数统计数据。

	
	
	 提醒准确率趋势图
	 可查询全院/各科室的提醒准确率趋势图，方便科室进行人员安排和工作调控。

	
	
	 全院输液统计图
	 可查询全院输液统计信息。

	
	 设备管理
	 输液监测器管理
	 可查询全院/各科室的监测器设备信息。可根据病区、添加时间、绑定状态、床号或MAC地址、在线状态等进行查询。

	
	
	
	 可智能管理所有的输液监测器，包括绑定、修改绑定和删除输液监测器。

	
	
	 物联网中枢管理
	 可查看全院/各科室的物联网中枢设备信息。可根据病区、Mac地址、房间号、在线状态等进行查询。

	
	
	
	 可智能管理所有物联网中枢，包括删除和修改物联网中枢配置信息。

	
	
	 电视机管理
	 可查询全院/各科室的电视机基本信息。可修改电视机基本信息，可删除。

	
	
	 设备异常提示
	 可监测分析监测器和物联网中枢的设备状态，当设备出现异常时自动上报异常信息，给予提示方便维护（对接设备管理系统）。

	
	
	 输液容器管理
	 可智能管理所有输液容器, 包含增加、删除、修改输液容器信息等，自动计算容器总重量，形成皮重字典库，进行皮重管理。可保存输液容器规格历史修改记录，方便追溯。

	
	
	 输液袋附加物管理
	 可对输液袋附加物进行管理，包括输液袋附加物信息的查看；可新增、修改和删除输液袋附加物信息，方便避光药物的准确监测。

	
	 系统设置
	 常用设置
	 支持对系统的外观显示、功能、以及阀值进行设置或修改。

	
	
	 夜间模式设置
	 支持夜间模式的开启和时间段设置。

	
	
	 重点关注床位
	 支持设置输液监测界面的床位显示范围，可只显示用户管理范围的床位，方便用户聚焦重点关注患者。

	
	
	 患者分组
	 支持根据患者输液状态过滤输液监测界面的显示对象，如输液中患者、全部患者、全部床位。

	
	
	 输液监测床位布局
	 支持输液监测界面显示床位个数和布局的设置，方便根据病区实际床位数灵活配置。输液监测界面可显示的床位数不限制。

	
	
	 预警范围设置
	 支持设置输液监测预警范围，如输液滴速、剩余液量等。

	
	
	 提醒开关设置
	 支持提醒功能打开和关闭。

	
	
	 用户管理
	 支持系统用户管理，可新增、删除和编辑用户信息。

	
	
	 床位管理
	 支持床位管理，包含床位的增加、删除等操作。

	
	
	 皮肤管理
	 支持输液监测页面内容及显示风格的常规设置。系统支持多个显示模板切换。

	
	
	 病区管理
	 支持病区管理，包含病区的增加、删除等操作。

	
	
	 日志下载
	 支持下载系统服务器的日志、物联网中枢日志以及数据库备份。

	
	
	 皮重适配方式设置
	 支持皮重适配方式设置。

	
	
	 系统诊断
	 支持查看系统各个模块当前状态，查看异常监测器，异常物联网中枢，扫描核对而未使用监测器，误报次数较多的监测器，误报次数较多的规格等信息。方便系统维护。

	
	 输液管理
	 输液记录查询
	 支持按床位查询特定时段的输液总量：总袋数和总ml数。

	
	 系统设置
	 临时绑定和固定绑定配置
	 临时绑定和固定绑定通过参数项进行配置，分别适应病区监测器不同覆盖程度，满足病区各种应用场景。

	
	 设备管理
	 物联网中枢管理
	 支持物联网物联网中枢连接测试

	
	
	
	 支持删除所有未绑定房间和病区的无效物联网中枢

	
	
	
	 支持关闭蓝牙指示灯，不影响病人休息


输液监测器
	序号
	指标项
	技术要求

	
	▲重量
	≤120g (含标准电池)

	
	指示灯
	有不同颜色可明显区分状态的指示灯

	
	监测量程
	0-2000 g

	
	测量精度
	0g＜输液瓶重量≤500g，精度为±1g； 500g＜输液瓶重量≤2000g, 精度为±0.5%

	
	▲自动校准
	为简化医护人员的流程，支持充电过程中自动校准（需提供具有CNAS或CMA标志的第三方权威机构出具的检测证明复印件并加盖厂商公章）

	
	★监测方式
	重力

	
	▲充电方式
	支持无线充电（需提供原厂彩页加盖厂商公章）

	
	无线通信标准
	蓝牙

	
	▲产品认证
	产品具有无线电发射设备型号核准证书并加盖厂商公章。

	
	▲电池安全
	产品电池通过危险货物运输UN38.3认证（需提供具有CNAS或CMA标志的第三方权威机构出具的检测证明复印件并加盖厂商公章）

	
	▲安全认证
	产品电池通过化学技术安全（MSDS）测试（需提供第三方权威机构出具的检测证明复印件并加盖厂商公章）


物联网中枢
	序号
	指标项
	技术要求

	
	重量
	≤160g

	
	▲连接设备数
	≥8个输液监测器

	
	WiFi
	802.11 b/g/n 

	
	蓝牙
	≥Bluetooth 4.0

	
	操作系统
	RTOS系统

	
	固件升级
	Debug接口/OTA升级

	
	▲认证
	产品具有无线电发射设备型号核准证书并加盖厂商公章。


充电系统
	序号
	指标项
	技术要求

	
	★功能
	与“输液监测器”配套使用，提供充电功能

	
	支持充电设备数
	≥8个输液监测器

	
	▲充电方式
	无线充电

	
	使用设备
	内置无线充电接收装置且符合WPC QI1.1标准的设备

	
	▲产品认证
	产品通过GB 4943.1-2011,GB/T9254-2008,GB 17625.1-2012标准，需提供具有CNAS或CMA标志的第三方权威机构出具的检测报告或认证证书并加盖厂商公章。


适配箱
	序号
	指标项
	技术要求

	
	适配箱
	可支持≥6台充电系统的统一连接


输液显示终端
	序号
	指标项
	技术要求

	
	尺寸
	≥43寸

	
	分辨率
	≥1080P

	
	CPU核心数
	≥双核

	
	存储内存、运行内存/RAM
	≥8GB、≥2GB

	
	HDMI2.0接口数
	2个

	
	操作系统
	安卓系统5.0及以上


移动护理PDA
	序号
	指标项
	技术要求

	
	处理器
	≥8核处理器，频率≥2.3GHZ

	
	内存容量
	≥3GB RAM，≥32GB ROM

	
	续航能力
	可充电的锂离子电池，容量≥4100mAh

	
	★电池一体化
	为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸

	
	屏幕
	≥5英寸，≥1280 x720，电容多点触控，2.5D圆弧技术，采用康宁玻璃盖板

	
	▲摄像头
	≥1300万像素，自动对焦摄像头，摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件）

	
	▲手电筒
	双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制（需提供原厂彩页）

	
	重量
	≤230g（含标准电池）

	
	WIFI网络
	支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频

	
	无线广域网
	支持4G全网通

	
	蓝牙
	≥Bluetooth 4.1+LE+HS+EDR

	
	条码扫描引擎
	扫描范围：≥40°(水平), ≥ 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°;

	
	操作系统
	Android7.1或以上医疗操作系统（需提供医疗操作系统软件著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商）

	
	▲个性化桌面
	通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商）

	
	▲一键启动
	设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（需提供一键启动相关软件著作权）

	
	▲安规检测
	投标产品通过GB9706.1-2007安规检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	
	▲医用电气安全
	投标产品通过YY0505-2012医用电气安全检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

	
	防护等级
	IP54


服务器

	序号
	指标项
	技术要求

	
	结构
	机架式

	
	内存
	ECC DDR4 ≥16G

	
	存储
	≥1T，故障硬盘不返还，内部硬盘位数≥2；支持RAID 0，1，5

	
	CPU
	每颗核数≥四核，主频≥3.4

	
	网络
	支持双口千兆


	
	接口
	≥3个USB接口，

	
	电源
	双电源

	
	系统、数据库
	正版系统，正版数据库


售后及其他要求
	序号
	指标项
	技术要求

	
	系统对接
	支持医院移动护理对接，完成输液数据上传；

	
	质保期
	本项目硬件保修3年， 服务器硬件质保5年，软件免费维护1年；


三、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。
2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。
4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。
四、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束,维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

五、交货时间

合同签订后1个月内完成设备供货，设备到货后1个月内完成安装调试，1个月内完成项目实施工作。
六、项目验收、付款方式

验收工期：乙方应在合同生效一年内完成系统部署工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。
软件部分付款方式：
（1）合同签订生效后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的30%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的30%；
（2）中标人与需求方（长征医院）签署产品验收报告后，中标人提交发票（金额为合同软件价款的60%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的60%；
（3）自中标人与需求方（长征医院）签署产品验收报告日起，免费维护期满且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同软件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的10%。
硬件部分付款方式：
（1）合同签订生效后，中标人与需求方（长征医院）签署硬件设备签收单后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的30%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的30%；
（2）中标人与需求方（长征医院）签署硬件设备验收报告后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的60%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的60%；
（3）自中标人与需求方（长征医院）签署硬件设备验收报告日起，免费维护期满一年且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的10%。
14

