便携式掌式超声显像仪技术参数

（一）软件技术参数：

1.适用范围
1)适用于腹部器官/小器官/血管/神经/肺部/肌骨 等部位的二维图像和
血流图像、频谱多普勒的扫查和诊断；
2)适用于超声引导下的经皮介入穿刺手术及微创手术；
3)适用于成人, 儿童/小儿, 妇产/胎儿；
4)适用于手提便携移动的应用场景；
5)适用于室内、野外及战场等不同的使用环境。

2.主要参数和系统概述
       1)系统开机时间：≤10秒；
       2)全触控屏操作，独立显示器：手机，平板，电脑等智能终端；
       3)*内置WiFi功能, 实现图像与数据无线传输（同时支持USB有线传输）；
       4)*体积小、重量轻，携带方便，整机重量≤180g，主机符合人工体学设      计，握柄宽度≤4cm；
       5)主机内含操作按键，快速实现冻结/解冻、图像模式切换、参数调节等；
       6)*支持图像模式：B、M、C、P、PW；
       7)组织特征成像：常规、肌肉、脂肪、液性；
       8)声功率可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS)；
       9)兼容各种操作系统：Android(安卓)、Windows(微软)、IOS(苹果)；
      10)具有中英文语言操作界面；
      11)*探头可更换，具有线阵、凸阵、微凸和腔内等可选配探头，可选配探头数量≥6种；
      12)探头具有热拔插更换功能:在开机状态下,冻结后直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型；
      13)支持检查类型：腹部、肾脏、妇科、产科、颈动脉、血管、心脏等；
      14)*主机内置锂电池组，连续工作时间≥4小时；
      15)穿刺引导线数量：≥2条

3.图像技术参数
1.B型成像
1)*B型局部放大倍数：≥10；
2)扫描范围可调：支持扩展成像；
3)*变频：支持基波三变频，支持谐波三变频；
4)动态范围：30dB-120dB可调；
5)TGC：≥8段；
6)显示深度范围：≥30cm；
7)图像效果：≥18种；
8)具有水平翻转、垂直翻转；
2.M型成像
1)M扫描速度可调：1-3档；
2)M增益调节范围：0-100；
3.C型成像 
1)标尺范围：5.0-39.5cm/s；
2)壁滤波范围：0-7；
3)图谱种类：≥6种；
4)取样框大小、位置、偏转可调；
4.D型成像
1)脉冲多普勒频谱 (PW)；
2)标尺范围：5-100cm/s；
3)取样门大小：0.5-20mm；
4)PW速度：1-3；
5)*自动计算和自动计算参数可调。

4.图像优化功能
1)*空间复合成像
2)帧相关范围：0-7可调；
3)图像增强范围：0-4可调；
余辉范围；0-4可调

5.图像测量
1)B型测量：距离、面积、周长、角度等
2)M型测量：距离、心率、时间等
3)C型测量：距离、面积、周长、角度等
D型测量：距离、心率、时间、速度等。

6.图文存储
1)静态图像存储及回放≥600幅图像，支持格式：JPG、PNG；
2)动态电影图像存储及回放≥10秒，支持格式：AVI、MP4；
3)支持移动外设存储设备。

（二）硬件基数参数

1.主机一台（含显示器）2.线振探头一个3.心脏腹部联合探头一个

综合智能心肺复苏训练系统技术参数

（一）具体技术指标要求

- CPR模型为正常成人半身模型，能够进行基础生命支持培训。

- 模型需包含胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可打开或关闭。

- 模型需可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。

- 模型气道需具有单向阀，使用过程更卫生。

- 模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。

- ▲模型具有蓝牙技术，可以无线连接到平板电脑或智能手机,既可连接IOS系统，也可连接安卓系统。可对CPR操作进行评估和反馈。

- 模型电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。

- 模型标配上衣，且上衣含有专用收纳电子显示器的口袋。

- 每4个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。

- 导师App可应用于IOS平板电脑上。

- 导师App需有两种模式可选择，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

- 导师可对模型编号重新编辑。

- 导师App需可同时连接1到6台模型。

- 学员App 需可用于IOS系统平板或手机。

- 学员App需有两种模式可选择，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

- 学员App只能连接1台模型。

- App要求：软件要求：ios 9.0及以上版本平板电脑或智能手机，硬件要求：iPhone 4s及以上，iPad 3 及以上，iPad Mini 及以上， iPod Touch 5代及以上。

- 模型的操作结果可以保存和回放。

- 当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、训练结束提供改进建议。

- 当连接电子显示器时，可提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。

- 实时反馈内容需要包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数。

- 总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数

- AED训练模块具有10种AED训练情景，可模拟不同情景的心脏骤停事件。

- ▲AED训练模块设有暂停功能，暂停恢复后可继续进行操作训练。

- AED训练模块符合真实的AED机器操作界面，设有幵关键、除颤键。AED训练模块可以显示正在演示的训练情景模式，带有CPR按压节拍提示功能。

- AED训练模块能配合模拟人演示，智能检测电极片是否贴好。

- AED训练模块可以随指南变更及时更换语音和程序可以支持双语切换，可在多达16个国家和地区的语言包中选择需要的语言。

- AED训练模块具有模拟电击功能。

- AED训练模块支持成人和儿童的除颤训练。

- 配置要求： 综合智能心肺复苏训练模型4个、ios平板电脑1台（含实时反馈APP)、AED训练机4台。