1.干式生化分析仪（1台）

一	技术需求

★1	系统启动：24 小时全天候运行，无需手工灌注、排气泡、清洗或管路维护保养，无需每日校准或校准检查,免疫项目自动执行冲洗程序保证仪器状态

★2	单个结果报告时间15分钟以内，测试速度900测试/小时以上。

3	生化测试速度：≥800测试/小时；发光免疫测试速度：≥100测试/小时；同时上机测试项目数≥150个；检测项目包含肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶、胰腺酶谱、酒精、血氨、特定蛋白、肿瘤标志物、性激素、甲状腺激素、传染病、贫血、骨代谢、心脏标志物等；分析方法包含比色法、浊度法/速率法、终点法、发光免疫法；

4	可在系统运行中不停机装载/卸载试剂，不需要做加样暂停

5	所有测试项目均可提供≤100测试的包装规格；

6	机载样本位：≥80个常规检测位，并配置≥10个急诊样本检测位

7	可以存储大于1万个样本信息

8	单个结果报告时间最短≤2.5分钟

9	电解质反应使用反应载体的一次性电极，不产生电极更换清洗维护等费用，不需要比色杯，可永久使用的硬质石英玻璃杯（不产生日常的额外成本）；

10	系统通过科技手段避免产生样本和试剂的携带污染

11	急诊样本加载入分析仪至检测的等待时间<1分钟

12	彩色触摸屏，图形化交互式操作界面，内置在线帮助系统，帮助使用者快速查阅使用方法及注意事项；

13	可对样本的溶血\脂血\黄疸情况进行监控，不使用额外试剂、不产生任何额外费用；

★14	系统对供/排水系统没有要求，易于仪器设备的移动和摆放；

15	可提供全套原厂配套试剂，具有完整溯源性，确保结果准确。

16	配备稳压器及电池组

二	配套使用试剂参数

1	钾离子测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中钾离子(K+)的含量。。

2	钠离子测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿样本中钠离子(Na+)的含量

3	氯离子测定干片该产品用于该产品用于定量测定血清和血浆中氯离子(Cl-)的含量。

4	钙测定干片该产品用于用于定量测定血清、血浆和尿中钙 (Ca) 的含量。

5	磷测定干片用于该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的磷(phosphorus, PHOS) 的含量。

6	二氧化碳测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中总二氧化碳 (CO2) 的含量。

7	尿素氮测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的尿素的含量。

8	葡萄糖测定干片该产品用于定量测定血清、血浆、尿和脑脊髓液中葡萄糖 (glucose, GLU) 的含量

9	肌酐测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的肌酐（CREA）的浓度。

10	尿酸测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的尿酸的浓度。

11	丙氨酸转氨酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中的丙氨酸氨基转移酶(ALT)的活性。

12	天门冬氨酸转氨酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中的天门冬氨酸转移酶

13	总蛋白测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中的总蛋白(TP)浓度。

14	白蛋白测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中白蛋白(ALB) 的含量

15	总胆红素测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中总胆红素 (total bilirubin, TBIL) 的含量

16	结合胆红素测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中非结合胆红素 (Bu) 和结合胆红素 (Bc) 的含量。

17	γ-谷氨酰基转移酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中γ - 谷氨酰转移酶的活性。

18	乳酸脱氢酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中乳酸脱氢酶 (LDH) 的活性

19	肌酸激酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中肌酸激酶的活性。

20	淀粉酶测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的淀粉酶 (amylase, AMYL) 活性。

21	胆碱酯酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中胆碱脂酶 (cholinesterase, CHE) 的活性。

22	乳酸测定干片该产品用于定量测定血浆中乳酸 (LAC) 的含量

23	血氨测定干片该产品用于定量测定血浆中氨的含量

24	N端脑利钠肽测定试剂包该产品用于定量测定人类血清和血浆【肝素或乙二胺四乙酸（EDTA）抗凝】中的N 端脑利钠肽（NTproBNP）的含量。

25	肌红蛋白测定试剂包该产品用于定量测定人类血清和血浆【肝素或乙二胺四乙酸（EDTA）抗凝】中肌红蛋白的浓度

26	血清肌酸激酶-MB同工酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中肌酸激酶同工酶的活性

27 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂用于定性检测人类血清中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）

28 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂用于定性检测人类血清中的乙型肝炎病毒e抗体（Anti-Hbe）

29 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂用于定性检测人类血清或血浆（乙二胺四乙酸，肝磷脂或柠檬酸盐）中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）

30 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂用于定量检测人血清和血浆（肝素或柠檬酸盐抗凝）中存在的乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）

31 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂用于人血清和血浆（肝素）中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的定性检测和校准。

32 丙型肝炎病毒抗体检测试剂用于定性检测人类血清或血浆（乙二胺四乙酸，肝磷脂或柠檬酸盐）中的丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）。

33 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合检测试剂用于定性检测人血清和血浆中的人类免疫缺陷病毒P24抗原及1型抗体（anti-HIV-1）（包括M组和O组）和/或2型抗体（anti-HIV-2）

34 梅毒螺旋体抗体检测试剂用于定性检测人体血清和血浆（肝素、乙二胺四乙酸）中针对梅毒螺旋体(TP)特异性抗原的总抗体(IgG和IgM)

35	提供产品有效期大于等于3个月

36	试剂具备有效期内的医疗器械注册证，有相应的质控品

37	试剂-18℃储存，全程采用冷链物流配送，可提供实时温度数据

38	有质量问题的试剂，供应商负责及时更换，并承担相应的损失

39	有不良事件发生时，确保在2小时内响应

三	配置清单

1	主机，数量：1

2	软件，数量：1

3	数据盘，数量：1

4	用户文档光盘，数量：1

5	中文快速参考指南，数量：1

四	资质要求

1	具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。

2	具有会计师事务所出具的近3年审计报告（2019、2020、2021）；一年内任意6个月纳税和社保证明；

五	售后服务

★1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。

2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。

▲3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。

★4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。

2.血细胞分析仪（2台）

1血细胞分析模块2套：

★1.1检测原理：激光流式技术结合荧光染色技术

1.2检测参数：报告参数≥39个，直方图≥4个，散点图≥10个

1.3检测速度：单台血液分析模块CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时，CBC+DIFF+NRBC+ RET≥70样本/小时

1.4进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；样本用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖模式用血量≤120微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升

1.5有核红细胞检测：有核红细胞检测无需耗费额外试剂，节约实验室检测成本。

1.6样本类型：静脉全血、预稀释血、末梢微量血等

1.7可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数，且可以对体液中白细胞分类

1.8有核红细胞检测功能：采用核酸荧光染色法进行定量检测，但无需单独通道和单独试剂，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正

1.9当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，更换检测通道，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加至3倍，结果更准确、可靠

1.10血液分析流水线可在机使用浓缩试剂

1.11血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-400）*109/L，红细胞：（0-8.6）*1012/L，血小板：（0-5000）*109/L。

★1.12血小板检测：具有两种或者以上的有质控和溯源保证的方法学进行血小板的计数，血小板计数结果（20-100）×103/μL时CV≤5%，避免因假性降低带来不必要的输血风险和假性增高带来的术中出血风险。（提供证明文件）

★1.13光学血小板检测功能：具有专用的光学血小板检测通道，无需消耗检测其他不同系统项目的试剂，配备原厂专用校准品及质控品（能提靶值表为准），保证结果的准确性和溯源性

★1.14校准品：提供原厂配套的医疗器械注册的校准品，校准品可同时校准RBC、PLT、WBC、HGB、RET，以校准品的靶值表为准（提供证明文件）

★1.15质控品：提供原厂配套并通过医疗器械注册的高、中、低3个水平质控品，质控品可对光学法血小板进行质量控制，以靶值表为准。

1.16实时在线质控管理平台：具有在线网络质控功能，可根据客户需求设置质控室间对比小组，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

1.17智能管理软件：包含复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能、自动审核功能，且可提供多中心自动审核评估文章作为凭据。

1.18系统具有扩展性：可以通过一条血液分析流水线轨道扩展连接多台血球分析仪、全自动推染片机、全自动细胞形态分析仪、特定蛋白分析模块、糖化血红蛋白分析模块、前处理系统等，符合科室的未来发展需求。

2全自动血涂片制备仪1台：

2.1全自动推片、染片功能：全自动推片染片为一体机

2.2可单独进行样品的自动推片、染片：需要，并可单独完成染片过程

2.3总推片染片速度≥70样品/h

2.4可按需求设置，单样本连续推片≥5张

2.5吸样量：闭盖模式≤200 ul；微量血模式≤60ul

2.6具有推片速度和角度可根据HCT自动调整能

2.7可使用浓缩稀释液：可使用浓缩稀释系统供应的25倍浓缩稀释液，实现不停机更换，降低试剂更换频率，减少科室稀释液存储空间；

★2.8可在根据需要在同一流水线轨道系统（含推片机、含血液分析仪）扩展连接全自动阅片机，对染好的血液涂片进行自动细胞形态分析

★3负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。

二、配套使用试剂参数

1试剂三证齐全，且在有效期内。适用温度为2-25℃

2试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年

3试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送

4遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳

★5试剂为上海市临检中心或国家卫健委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌

★6适用于全自动血球分析仪

三、配置清单：

1.电脑主机1台及电脑桌。

2.全自动血细胞分析仪器2台，推片机1台，每台配置稳压电源和扫码枪，可以把试剂放在仪器内部的柜子

3.打印机1台

4.足够多的连接线及网线

★5.可以把仪器连成流水线的轨道

四、售后服务：

★1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。

2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。

▲3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。

★4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接

3．血细胞分析仪（1台）

★1.1 全自动血液分析级联产品由全自动五分类血液细胞分析仪和CRP分析仪通过轨道连接组成。

1.2 具有血常规五分类、RET检测、幼稚细胞检测、低值血小板检测、低值白细胞检测、体液常规、CRP检测等功能。

1.3 可随时插入急诊标本。

1.4 具有条码识别功能。

1.5 整套系统仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统。

1.6 具有一键开关机功能，无需逐台按顺序开关机。

1.7 网络接口支持各种LIS和HIS。

2. 各功能模块基本功能及要求

2.1 五分类血液细胞分析仪

2.1.1 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

2.1.2 血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个.

2.1.3 血液分析报告参数中需含幼稚血小板、幼稚粒细胞、平均网织红细胞血红蛋白含量。

★2.1.4 全自动细胞计数和分类检测速度≥100样本/小时，体液模式检测速度≥40样本/小时。

▲2.1.5 全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥120个样本/小时。

★2.1.6 自动进样器在待测区可一次性装载80个以上的标本，需配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。

2.1.7 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。

2.1.8 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

2.1.9 体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。

2.1.10 血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。

★2.1.11 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。

2.1.12 进样模式及样本量：手动进样小于150μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式40μl。

2.1.13 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。

2.1.14 预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。

2.1.15 血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。

★2.1.16 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）*109/L，红细胞：（0-8.6）*1012/L，血小板：（0-5000）*109/L。

★2.1.17 体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。

2.1.18 能提供原厂配套的医疗器械注册的质控品、校准品。

2.2 CRP分析仪

★2.2.1 检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，采用全血细胞体积（WBC/RBC/PLT）对CRP浓度进行修正。

2.2.2 具有自动条码旋转扫描装置。

2.2.3 检测速度：≥90个样本/小时

★2.2.4 CRP线性范围：0.2~320mg/L

★2.2.5 携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L

★2.2.6 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

★3负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。

二、配套使用试剂参数

1.试剂三证齐全，且在有效期内。适用温度为2-25℃.

2.试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。

3.试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送。

4.遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳

★5.试剂为上海市临检中心或国家卫健委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌。

★6.适用于全自动血球分析仪 。

三、配置清单：

1.电脑主机1台及电脑桌。

2.全自动血细胞分析仪器2台，推片机1台，每台配置稳压电源和扫码枪，可以把试剂放在仪器内部的柜子

3.打印机1台

4.足够多的连接线及网线

5.可以把仪器连成流水线的轨道

四、售后服务：

★1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。

2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。

▲3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。

★4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接

4.全自动化学发光免疫分析仪（化学发光免疫）（2台）

一	技术需求

★1、具备可扩展性，提供≥2个免疫模块，同品牌生化和免疫模块可以进行不同的组合，可扩展为多台生化和免疫系统,样品无需分样分管即能上机检测。未来可采用不同方式连接自动化轨道系统。

▲2、单模块综合处理速度≥400测试/小时,单模块样本位≥300个样本可随机连续装载。

▲3、单模块试剂冷藏位≥45个，可同时放置≥45个检测项目试剂；并也可用于放置试剂、定标液或质控品。

4、样本管适用高度72-102mm,直径9.6-16.1mm, 可使用样本杯,具有样本条码管理功能，支持自动稀释。

5、可预约自动运行试剂定标和质控。单机每一个项目在仪器上可以同时储存≥4条标准曲线。

★6、占地面积少，单位面积检测速度：单模块≥170测试/平方米；单模块总长≤2 米。

7、具有远程诊断及提前预警服务，售后可实行24小时实时监测检测仪器的各项运行数据，保障检测仪器稳定运行，并提供定期仪器状况业务回顾。

▲8、急诊优先位：可随意设置，单模块需可设置≥200个急诊位，有优先级按钮，可临时将任意常规进样位设置为最优先进样位。

9、可以不停机随时加载试剂、标准品、质控品、辅助液体及耗材满足冷链要求，机上自带试剂冷藏功能。

10、样本针：具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出等功能，样本针携带污染率<0.1 ppm。

▲11、无需使用一次性吸头吸样，减少耗品成本。

▲12、可提供大包装的试剂，最大可提供≥200测试/盒的试剂包装。单模块一次上机可同时装载≥10000测试的试剂。

13、系统软件可进行测试订单和结果管理、样本工作流程管理、质量管理、设备管理和历史报告管理等功能，并可连接第三方的设备。

14、原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员，提供当地应用技术人员联系方式和厂家维修授权证书。

二	配套使用试剂参数

1、试剂要求三证齐全，能够用于临床检验诊断。

2、试剂有效期不得少于6个月，试剂储存温度一般为2-8℃。

▲3、试剂应在卫健委临床检验中心或上海市临床检验中心质量评价目录中，或至少有≥5家同级别医院使用该试剂。

4、所提供的试剂批号更换一年内不得多于3次。

▲5、随试剂免费提供检测用耗材，如反应杯等。

6、试剂及时配送，且应保证全程冷链运输。

7、当试剂出现不良事件时，响应时间应小于2小时。

8、当出现生产或运输所导致的试剂质量问题时，应免费退换货。

三	配置清单

★1:、每个模块包含两个检测单元，每个检测单元能够完成≥200测试/小时。

2、每个模块包含配套电脑，显示器，打印机，条码扫码器各≥1套。

3、每个模块包含轨道，样本架，相应保养包各≥1套。

四	资质要求

1、具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。

2、具有会计师事务所出具的近3年审计报告（2019、2020、2021）；一年内任意6个月纳税和社保证明。

五	售后服务

★1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。

2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。

▲3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。

★4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。

5.全自动间接免疫荧光分析仪（1台）

一	技术需求

1、自动化程度高，实现自动可定义稀释，自动加样，自动洗涤、自动检测等过程。

▲2、样本检测通量高，要求≥160个样品位（支持不同规格血清管）。

3、自动化识别病人样本，能够自动扫码临床样本。

★4、设备满足荧光，要求单独荧光完成≥240测试。

▲5、设备满足酶免功能，单独酶标板＞3块，配备的酶免功能能够全自动完成ELISA的检测，酶标仪测量波长范围400-800nm之间，滤光片至少包括405nm，450nm等常见波长。

6、设备具有凝块/液面探测功能，加样针精确度满足CV<1%（>20uL）；CV<2%（10uL）。

▲7、支持两种以上不同流程的检测项目同时上机检测，支持呼吸道病原体检测上机全自动操作（含样本稀释）。

8、仪器整合能力较好，一个载片托盘可承载≥3种规格的荧光载片、可同时检测＞4个检测项目。

二	配套使用试剂参数

1、试剂要求三证齐全，能够用于临床检验诊断。

2、试剂有效期不得少于6个月，试剂储存温度一般为2-8℃。

▲3、试剂应在卫健委临床检验中心或上海市临床检验中心质量评价目录中，或至少有≥5家同级别医院使用该试剂。

4、所提供的试剂批号更换一年内不得多于3次。

★5、随试剂免费提供检测用耗材，如系统清洗液、反应杯等。

6、试剂及时配送，且应保证全程冷链运输。

7、当试剂出现不良事件时，响应时间应小于2小时。

8、当出现生产或运输所导致的试剂质量问题时，应免费退换货。

三	配置清单

1、每个模块包含配套电脑，显示器，打印机，条码扫码器各1套。

2、每个模块包含样本架，相应保养包各1套。

四	资质要求

1、具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。

2、具有会计师事务所出具的近3年审计报告（2019、2020、2021）；一年内任意6个月纳税和社保证明。

五	售后服务

★1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。

2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。

▲3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。

★4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有lis系统完成对接。

6. 全自动电化学发光免疫分析仪（3台）

一	技术需求

★1	仪器具有可扩展性，仪器采用模块组合式设计，提供≥2个检测模块，单模块测试速度≥240测试/小时；

★2	试剂通道≥30个，自带冷藏功能、温度范围能覆盖4-8℃即可。；

3	检测项目齐全，包括肿瘤标志物，甲状腺功能、甲状腺自身抗体、内分泌激素、骨代谢标志物、炎症因子PCT、IL-6 等项目；

4	具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术；

▲5	同时在机样本管数量≥200个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测；

6	可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试，可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材，减少操作时间；

★7	采用一次性Tip加样，减少交叉污染；

8 可进行样本自动稀释和浓缩检测，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检；

9	仪器可连接同品牌不同速度的免疫模块和生化模块，实现模块拓展可能；

10	除操作系统外，提供原厂的数据管理系统；提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能；

★11	负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。

二	配套使用试剂参数

1	试剂要求已经通过CFDA批准，三证齐全，能够用于临床检验诊断。

2	试剂有效期不得少于6个月，试剂储存温度一般为2-8℃。

★3	试剂应在卫健委临床检验中心或上海市临床检验中心质量评价目录中，或至少有≥5家同级别医院使用该试剂。

4	所提供的试剂批号更换一年内不得多于3次。

★5	随检测试剂免费提供相应校准品，如有配套质控品，也应免费提供。

6	试剂及时配送，且应保证全程冷链运输。

7	当试剂出现不良事件时，响应时间应小于2小时。

8	当出现生产或运输所导致的试剂质量问题时，应免费退换货。

9	试剂清单中所列项目都能提供相应检测试剂（具体详见试剂清单）

三	单套配置清单：

★1	2个检测分析模块（每个模块含分析单元、核心单元、样本缓冲区等部件），单模块测试速度≥240测试/小时

2	数据管理站服务器及显示器 1套

3	随机配套检测用洗液，缓冲液等

4	传送带 1套

5	稳压电源、电源线及USB延长线 1套

6	外接USB CD/DVD光驱、激光打印机  1套

7	电脑操作台、电脑及Win7安装恢复软件 1套

8	UPS电源盒及电源拖线板 1套

9	配备各种架，如常规架、定标架、质控架、急诊架等 1套

四	售后服务

★1	整机保修（含配制清单中的所有设备及材料）≥6年

2	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。

五 其他

1折旧年限：6年

7. 全自动免疫分析仪（1台）

一	技术需求

▲1	机型：台式小型机，无需额外水管接入接出

★2	方法学：免疫透射比浊法或免疫散射比浊法

▲3	检测项目：能匹配科室现有的binding site游离轻链检测试剂（该试剂为骨髓瘤国际指南指定的游离轻链试剂）。

4	可检测样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液

5	样本管：支持各种原始样本管直接上样，支持双向LIS

▲6	样本位：支持随时上样、取样，不需要停止正在进行的试验

▲7	试剂位：可放单、双试剂，支持随时取放

▲8	试剂仓支持过夜冷藏功能，试剂在机存放时间不低于2周

▲9	稀释功能：全自动稀释至最终结果，无需手工稀释

▲10	具有抗原过量提示保护功能，保证结果的准确性。

11	支持全程条码扫描，自动识别、载入追踪试剂/质控品信息。

二	配套使用试剂参数

▲1	▲binding site游离轻链试剂为科室目前现有的试剂品牌，且为国际骨髓瘤诊疗指南推荐产品，申购仪器需满足适配该试剂的需求

2	比色杯仪器配套产品，无特殊要求

3	洗涤液1仪器配套产品，无特殊要求

4	洗涤液2仪器配套产品，无特殊要求

5	管路维护液仪器配套产品，无特殊要求

6	特殊清洗液 1仪器配套产品，无特殊要求

7	稀释液 1仪器配套产品，无特殊要求

8	稀释液 2仪器配套产品，无特殊要求

9	稀释液 3仪器配套产品，无特殊要求

10	提供产品有效期大于等于3个月

11	试剂具备有效期内的医疗器械注册证，有相应的质控品

12	全程采用冷链物流配送，可提供实时温度数据

13	有质量问题的试剂，供应商负责及时更换，并承担相应的损失

14	有不良事件发生时，确保在2小时内响应

三	配置清单

1	主机系统

2	控制电脑（含连接线、数据线、主机、显示器、键盘、鼠标等）

3	试剂架、样本架等

4	洗液瓶、稀释液瓶、 外接管路、废液桶等

三	资质要求

1	具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。

2	具有会计师事务所出具的近3年审计报告（2019、2020、2021）；一年内任意6个月纳税和社保证明；

四	售后服务

★1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。

2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。

▲3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。

★4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。

8. 全自动微生物分析系统（2台）

一 技术需求

★1.用于临床血液及体液标本培养，可同时检测200个或以上标本。长*宽≤70cm*95cm

▲2.仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时。

3.数据录入方式采用条码扫描。可扫描双条码。仪器内置电脑系统，全图形操作界面，仪器配置独立的条形码扫描器，方便扫描操作。

★4.检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、布鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌；

▲5.有多种培养瓶可供选择,包括需氧瓶、厌氧瓶、分枝杆菌/真菌培养瓶，具备吸附抗生素功能或通过增加液体培养基含量、特殊营养成分以提高微生物检出率。

6.培养瓶采用标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置。瓶内负压，利于标本采集。

▲7.培养瓶采用高气密性、防压、防碎设计的塑料瓶，保证生物安全。

8.培养瓶可放置任意瓶位，不需仪器事先分配，提高工作效率。

9.数据管理：可选配数据管理系统，对数据进行集中存储、管理和分析。

★10. 负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。

二、配套使用试剂参数

1.可检测临床血液及体液标本。

★2.检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、布鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌。

3.培养瓶具备吸附抗生素的功能，或通过增加液体培养基含量、特殊营养成分，以提高微生物检出率。

4.培养瓶采用标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置。

5.瓶内负压，防止内部液体溅出，利于标本采集。

★6.培养瓶采用高气密性、防压、防碎设计的塑料瓶，而非玻璃瓶。

7.试剂质量符合医疗器械注册证体系规范。

8.保存无特殊环境及温度要求，试剂有效期12个月及以上。

三、 配置清单：

1.全自动细菌培养系统 1台

2.数字式温度计1个

3.仪器固定件 2个

4.稳压电源 1个

5.打印机 1台

四、售后服务：

★1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。

2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。

▲3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。

★4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。

9. 血型仪（1台）

一	技术需求

1	可以进行ABO/Rh血型分型、交叉配血、不规则抗体筛查。

★2	检测速度:

★2.1 ABO 正反定型及 Rh检测速度≥60样本/h

★2.2抗体筛查≥80样本/h。

3	试剂卡装载量:每次可同时装载试剂卡≥200张，并可连续放置添加。

★4	加样系统:全自动加样针至少2个，机器内离心机至少2个或满足≥24个卡位。

5	LIS 处理能力：具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口

6	独立的样本装载门，样本装载不干扰试剂区。

7	通过条形码可以对样本和试剂进行主动鉴别，无法识别的条形码可以手工录入。

★8	试剂位：≥12个试剂位

★9	负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。

二	配套使用试剂参数

★1	血型卡：采用微柱凝胶血型卡，配套血型仪使用，凝胶卡要求灵敏度高，特异性强，试验结果无假阳性

★2	抗人球蛋白卡：采用微柱凝胶抗人球蛋白卡可以配套血型仪使用，凝胶卡灵敏度高，特异性强，试验结果无假阳性

三	单套配置清单：

1	血型仪1台

2	扫描枪1个

3	配套手工卡式离心机1台

4	37度恒温孵育器1台

四	售后服务

★1	保修期≥6年