4K超高清内窥镜摄像系统项目参数要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 4K医用内窥镜摄像系统与光学内窥镜配合使用，分辨率高达3840*2160，全4K影像链。给外科手术展现出更加清晰细致的画面，更接近真实色彩的BT.2020色域,让外科手术更加安全。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 |
| 2.1 |  | 4K硬性光学腹腔镜*2 |
| 2.1.1 |  | 直径≥10mm； |
| 2.1.2 |  | 工作长度≥330mm； |
| 2.1.3 |  | 视向角：30°； |
| ▲2.1.4 |  | 景深3~150mm； |
| 2.1.5 |  | 分辨率：UHD超高清光学视管； |
| 2.1.6 |  | 可高温高压、低温等离子消毒灭菌。 |
| 2.2 |  | 4K摄像头*1 |
| 2.2.1 |  | 分辨率：≥3840×2160像素（宽高比16:9）的图像采集； |
| 2.2.2 |  | 光电耦合器：4K超高清CMOS图像传感器； |
| 2.2.3 |  | 具有电子放大功能可调：放大倍数≥2.5倍； |
| 2.2.4 |  | 摄像头功能按键：≥2个； |
| 2.2.5 |  | 按键功能设定：≥6种； |
| 2.2.6 |  | 单手对焦：镜头低阻尼调焦环设计，术中可实现单手轻松对焦； |
| 2.2.7 |  | 摄像头重量：≤160g； |
| 2.2.8 |  | 接口兼容性：可广泛兼容10mm、5.5mm、4mm等不同规格的光学硬镜； |
| 2.2.9 |  | 光学物镜速锁接口结构：具备； |
| 2.2.10 |  | 消毒方式：可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡消毒以及低温等离子消毒； |
| 2.2.11 |  | 屏蔽电磁干扰：具备； |
| 2.2.12 |  | 人体工程学设计：具备。 |
| 2.3 |  | 4K摄像系统主机*1 |
| ▲2.3.1 |  | 全数字化影像系统：全成像链4K成像，主机、摄像头注册证须具备4k描述，监视器需为医疗级别的4K监视器； |
| 2.3.2 |  | 分辨率：≥3840×2160像素（宽高比16:9）； |
| 2.3.3 |  | 图像色彩空间标准：BT.2020标准； |
| 2.3.4 |  | 视频输出接口：≥7个，HDMI2.0×2（4K超高清输出和1920*1080高清输出）、3G-SDI×4（4K超高清输出）；3G-SDI×1(全高清输出)； |
| 2.3.5 |  | 电子放大功能：放大倍数≥2.5倍； |
| 2.3.6 |  | 自动白平衡功能：具备； |
| ▲2.3.7 |  | 具有烟雾去除功能、血管增强功能、宽动态功能 |
| 2.3.10 |  | 全自动测光（暗处修正）：具备（对暗处区域进行信号强化，从而保持能正常且清晰观察）； |
| 2.3.11 |  | 主机具有过曝光补偿功能； |
| 2.3.12 |  | 荧光成像：可同品牌扩展为荧光、PDT等特殊成像，同步进行4K荧光观察； |
| 2.3.13 |  | USB3.0接口：≥1个； |
| 2.3.14 |  | 通过USB介质刻录高清动态影像贺图片：具备； |
| 2.3.15 |  | 自动增益可调； |
| 2.3.16 |  | 构造强调功能可调； |
| 2.3.17 |  | 色彩精准度可调整； |
| 2.3.18 |  | 色彩范围可调； |
| 2.3.20 |  | 电气安全类别：满足最高CF型（可提供证明材料），确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术； |
| 2.3.21 |  | 兼容主流品牌4K刻录机，实现4K超高清手术视频及图像的记录。 |
| 2.4 |  | 医用内窥镜LED冷光源*1 |
| 2.4.1 |  | 光源：超高亮度LED冷光源； |
| 2.4.2 |  | 色温：≥6000K； |
| ▲2.4.3 |  | 使用时间：≥30000小时； |
| 2.4.4 |  | 色彩显示指数：≥90； |
| 2.4.5 |  | 可手动或自动调整光源亮度，满足不同临床手术的亮度要求； |
| 2.4.6 |  | 色调：冷白色； |
| 2.4.7 |  | 静音性能：具备； |
| 2.4.8 |  | 导光束接口兼容性：可兼容其他品牌导光束； |
| 2.4.9 |  | 连接性能：可匹配各类电子内镜、硬性光学内窥镜和纤维内镜； |
| 2.4.10 |  | 功耗：≤100W。 |
| 2.5 |  | 导光束*2 |
| 2.5.1 |  | 有效直径≥4.8mm； |
| 2.5.2 |  | 工作长度≥3米 |
| 2.6 |  | 32寸4K医用监视器*2 |
| 2.6.1 |  | 液晶医用监视器：具备； |
| 2.6.2 |  | 尺寸：≥32寸； |
| 2.6.3 |  | 分辨率：≥3840×2160； |
| 2.6.4 |  | 宽高比：16:9； |
| 2.6.5 |  | 输入：12G-SDI/4*3G-SDI(×1)、HDMI(×1)、DVI-D (×1) 、3G /HD-SDI (×1)、DP(×1)、RS485(×1)、VGA(×1) |
| 2.6.6 |  | 输出：HDMI(×1)、12G-SDI/4*3G-SDI(×1)、3G/HD-SDI (×1) |
| 2.7 |  | 气腹机*1 |
| ★2.7.1 |  | 具有恒压排烟功能 |
| ★2.7.2 |  | 排烟最小颗粒≤0.3微米 |
| 2.7.3 |  | 最大流量40L/分钟 |
| 2.7.4 |  | 彩色触摸显示屏≥6英寸 |
| ▲2.7.5 |  | 实时压力监测，可实时补气，持续排烟 |
| ▲2.7.6 |  | 如果过压大于30 mmHg 的时间超过 5 秒，则注气会取消 |
| 2.7.7 |  | 具有墙体供气模式、气瓶供气模式 |
| 3 | 配置需求 | 4K硬性光学腹腔镜，10mm,30°*2 ；4K摄像头*1； 4K摄像系统主机*1； 医用内窥镜LED冷光源*1 ；导光束，4.8mm*2； 32寸4K医用监视器*2； 气腹机*1；医用台车*2 |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 4.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |