| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉科 | 3D腹腔镜升级 | * 1.投标人应为原厂或者具备本项目原厂唯一授权； |
|  |  |  | 2.提供ISO质量体系认证； |
|  |  |  | 3.安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
|  |  |  | 4.维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； |
|  |  |  | * 5.在保修期内，根据医院要求，对设备的清洗、保养和常见故障等问题按需进行院内培训；3D腹腔镜由厂家终身免费保修（耗材、损耗行配件除外）； |
|  |  |  | 6.质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； |
|  |  |  | 7.维护保养：每年提供至少一次设备深度检测保养，包括硬件软件，并提供检测报告； |
|  |  |  | 8.上海地区应用服务团队：≥3人； |
|  |  |  | 9.每年1次设备应用培训； |
|  |  |  | 10.内含两组11/3inch CMOS晶片,分辨率达到1920x1080； |
|  |  |  | 11.3D摄像头可以控制光源开关、菜单、图像180度翻转、白平衡、数字变焦、拍照和视频功能； |
|  |  |  | 12.摄像头和光纤一体化设计，方便操作使用； |
|  |  |  | 13.图像可以实现180度翻转； |
|  |  |  | 14.摄像头重量≦700克； |
|  |  |  | 15.要求设备符合CF等级； |
|  |  |  | 16.内窥镜直径约为10mm,工作长度约为330mm； |
|  |  |  | 17.景深15-100mm； |
|  |  |  | 18.数字变焦，最大1.9倍； |
|  |  |  | * 19.该内窥镜使用时必须配合专机专用共同使用(型号：EV2-000056，医保编码：CN0000000069325) |