| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于在神经影像手术计划引导下，开展立体定向功能神经外科术式，如脑起搏器植入术、脑肿瘤活检术，难治性癫痫深部电极植入术、穿刺引流术等。 |
| 2 | 资质认证 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 材质 | 立体定向框架主体为磁兼容材质，满足3.0T核磁扫描的要求。 |
| ▲3.2 | 精度 | 系统机械定位误差≤1mm。（重要参数和指标） |
| 3.3 | 最小刻度 | 机械标尺刻度：直线标尺的刻度最小单位为mm，最小分度值≤1mm；角度标尺刻度以度（°）为单位，弧形弓角度最小分度值≤1°，侧环角度最小分度值≤2°。 |
| 3.4 | X方向调节范围 | 多功能立体定向弧形弓X方向机械标尺调节范围≥115mm。 |
| 3.5 | Y方向调节范围 | Y坐标尺刻度调节范围≥145mm。 |
| 3.6 | Z方向调节范围 | Z坐标尺刻度调节范围≥110mm。 |
| 3.7 | 弧弓角度范围 | 弧形弓角度调节范围≥165°。 |
| 3.8 | 侧环角度范围 | 侧环角度调节范围≥355°。 |
| 3.9 | 基环结构 | 坐标基环为方框结构，可直接安装弧弓支撑耳环，基环的四条边均标有刻度，可使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y值；为避免坐标混淆，坐标刻度均采用正值。 |
| ▲3.10 | 弧弓半径 | 弧弓半径≥185mm，为稳定的半圆形双侧支撑结构。左右双侧均有刻度，X轴坐标尺为双侧依次锁定。（重要参数和指标） |
| 3.11 | 弧弓安装方式 | 弧弓可在基环的左右方向安装、也可在前后方向安装。以提供后颅窝、双侧颞部、经蝶窦手术等手术入路，及病人可取仰卧、侧卧、俯卧等体位。 |
| 3.12 | 固定子调节范围 | 器械携带装置配有独立的可调节的器械引导子和固定子；引导子可移动抵近开颅窗处操作；固定子可在零点位置上，向上或向下移动幅度≥3cm。 |
| 3.13 | CT定位组件 | 配有CT扫描定位组件：包括CT床固定器、CT适配器、CT定位仪。 |
| 3.14 | 核磁定位组件 | 配有核磁扫描定位组件：包括核磁定位仪、核磁线圈适配器。 |
| 3.15 | 活检针 | 侧切活检针套件：侧切活检针直径1.5mm-2.5mm，活检窗长度≥8mm；专用消毒盒；固定引导配件。 |
| 3.16 | 血肿碎戏器 | 血肿碎吸器套件：血肿碎吸器直径3.5mm-4.5mm，碎吸窗口长度3mm-6mm；专用消毒盒；固定引导配件。 |
| 3.17 | 头架固定器 | 提供神经外科手术头架专用固定连接器。 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 | 无 |
| 5 | 配置需求 |  |
| 5.1 | 软件 | CT定位系统1套；核磁定位系统1套 |
| 5.2 | 硬件 | 立体定向框架1套；立体定向导向弧1套 |
| 5.3 | 器械 | 侧切活检针套件1套；血肿碎吸器套件1套；手术头架固定连接器1个 |
| 6 | 安装要求 | 无特殊要求 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 7.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 |
| 7.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |