| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于诊断或治疗性的微创内窥镜手术，为需要气腹空间的微创手术建立气腹，稳压，排烟和过滤及手术器械进出通道；为无需气腹的微创手术建立排烟和过滤及手术器械进出通道。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 2.1 |  | 具有恒压排烟模式、排烟模式、标准气腹模式等模式 |
| ★2.2 |  | 具有恒压排烟功能 |
| ▲2.3 |  | 排烟过滤最小颗粒≤0.01微米 |
| 2.4 |  | 彩色触摸显示屏≥6英寸 |
| 2.5 |  | 提供中文操作界面 |
| 2.6 |  | 屏幕可显示设置压力&流速、实际压力&流速等实时信息 |
| 2.7 |  | 具有软件版本升级端口 |
| 2.8 |  | 最大设定压力20mmHg |
| 2.9 |  | 最大流量40L/分钟 |
| 2.10 |  | 具有墙体供气模式、气瓶供气模式 |
| 2.11 |  | 提供4级标准音量以及亮度：报警信号&提示性信号 |
| ★2.12 |  | 配套耗材（如有）必须具备上海市医保编码 |
| 2.13 | 保护功能 | 完善的安全保护功能，包括配置有自动排烟系统，污染警告，故障报警。 |
| 2.14 |  | 标称压力超过3 mmHg的时间超过3秒，会自动激活排气系统。状态栏上需显示排气阀已激活。 |
| 2.15 |  | 如果过压大于3 mmHg的时间超过5秒，则在状态栏会显示相应的信息并发出报警信号音。 |
| ▲2.16 |  | 如果过压大于30 mmHg 的时间超过 5 秒，则注气会取消。 |
| 2.17 |  | 恒压除烟模式结束后自动过滤排除腹腔内气体。 |
| ▲2.18 |  | 实时压力监测，可实时补气，持续排烟 |
| 3 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 3.1 | 耗材名称 | 穿刺器及其附件 |
| 3.2 |  | 专机专用耗材同时使用可在腔镜手术中实现自动检测腹腔压力，实时循环排除烟雾。 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 软件 | 具有软件版本升级端口 |
| 4.2 | 硬件 | 气腹机主机*1，二氧化碳接头*1，气源连接管路*1，专用设备台车*1 |
| 5 | 安装要求 | 搭配专用设备台车，现有手术室环境即可满足。 |
| ★6 | 售后服务 |  |
| 6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥8年 |
| 6.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |