## 技术参数
全自动电化学发光免疫分析仪-技术参数需求表
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 人体血清、血浆或尿液样本中待测物质的自动化定量检测
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 测定方法为化学发光法
▲2.2 |  | 仪器具有可扩展性，仪器采用模块组合式设计，测试速度≥240测试/小时
▲2.3 |  | 试剂通道≥30个，自带冷藏功能
2.4 |  | 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术
▲2.5 |  | 同时在机样本管数量≥200个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测
2.6 |  | 可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试，可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材，减少操作时间
2.7 |  | 可进行样本自动稀释和浓缩检测，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检
▲2.8 |  | 除操作系统外，提供原厂的数据管理系统；提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能
3 | 耗材/试剂性能参数
★3.1 |  | 检测项目包含肿瘤标志物（CEA,AFP,TPSA,FPSA,CA-125,CA15-3,CA19-9,CA72-4,CYFRA21-1,NSE,HE4,铁蛋白测定,特异β人绒毛膜促性腺激素测定),内分泌激素（血清促甲状腺激素测定、T3、T4,FT3,FT4,TG,TGAb,TPOAb,促甲状腺素受体抗体测定、胰岛素、C肽).TORCH项目（单纯疱疹病毒I/II型、巨细胞、风疹病毒、弓形虫抗体等抗体，IgM和IgG分开检测），肝纤维化（透明质酸、层粘连蛋白、三型胶原N端肽、IV胶原），呼吸道病原体抗体检测（至少包括新冠病毒抗体）
▲3.2 |  | 检测项目包含肺炎支原体抗体、肺炎衣原体抗体
★3.3 |  | 试剂应在卫健委临床检验中心或上海市临床检验中心质量评价目录中，或至少有≥5家公立三级甲等综合医院使用该试剂。
3.4 |  | 试剂三证齐全，有医疗器械注册证、营业执照、经营许可证且在有效期内,试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。
3.5 |  | 试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。
3.6 |  | 全程冷链运输，试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送
★3.7 |  | 随检测试剂免费提供相应校准品及检测用耗材，如反应杯、清洗液及缓冲液等，如有配套质控品，也应免费提供
3.8 |  | 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 操作软件1套、数据管理系统1套
4.2 | 硬件 | 全自动电化学发光免疫分析仪1套、数据管理站服务器及显示器1套、稳压电源、控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件
★5 |  | 负责与医院现有LIS系统对接，费用（约5000元/台）由卖方承担。
6 | 售后服务
6.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修
6.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。
6.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。