| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于干眼的筛查诊断以及眼表、地形图综合检查。 |
| 2 | 资质认证 | 二类医疗器械 |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 具备干眼智能诊断平台详见下参数 |
| 3.1 | 具备3种光源4种波长 | 白色光源，红外光源 波长：810nm，红外光源 波长：840nm，钴蓝色光源 波长：465nm |
| ▲3.2 | 具备泪膜破裂时间测量 | ≥20秒非侵入测量，具有红外光模式及可见光模式 |
| 3.3 | 具备泪膜破裂时间测量 | 自动进行测量计时开始与停止，可提供任意破裂点的位置及破裂时间 |
| 3.4 | 具备泪膜破裂时间测量 | 具有泪膜破裂百分比曲线图，干眼程度自动分级 |
| 3.5 | 具备测量泪液分泌量 | 非侵入式泪河高度测量，具有红外光模式及可见光模式 |
| ★3.6 | 具备睑板腺量化指标 | 可量化睑板腺萎缩面积 |
| ★3.7 | 具备睑板腺评估指标 | 可量化睑板腺显影值，评估睑板腺内睑脂情况。 |
| 3.8 | 具备角膜上皮完整性分析 | 具备荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式 |
| 3.9 | 具有泪膜动力学评估检查功能 | 可视频记录泪膜动力学。 |
| 3.10 | 具备双检查模式 | 具有自主检查模式及智能引导检查模式 |
| ▲3.11 | 具备一体化设备 | 检查模式切换时无需更换检查配件 |
| 3.12 | 具备瞬目观察 | 提供瞬目状态高清录像，评估不完全眨眼 |
| 3.13 | 具备炎症分析 | 眼红分析，自动分级，可提供结膜充血和睫状充血指标 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 | 无耗材，无试剂 |
| 5 | 配置需求 | 具备设备主机，电脑，打印机，升降台 |
| 5.1 | 软件 | 具备睑板腺分析软件，干眼监测软件，非侵入泪膜破裂时间，非侵入泪河高度测量 |
| 5.2 | 硬件 | 台式电脑（i7处理器，16G运行内存，≥23寸显示器） |
| 5.3 | 器械 |  |
| 6 | 安装要求 | 设备尺寸（长宽1.5m×1.2m）、无承重要求，对温湿度、气压，水、电、气体供应无要求 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 7.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 |
| 7.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |