| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用来表达应用各种神经电生理技术及血流动力学监测技术，监测术中处于危险状态的神经系统功能的完整性，减少神经损伤，提高手术质量。用于用于颅底手术、脑血管病手术、皮层肿瘤切除术及癫痫手术中脑电、肌电术中监测，术中定位，神经脑干功能的保护。 |
| 2 | 资质认证 | 具有中国医疗器械注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 |
| 3.1 | 采样率 | 不低于25KHz |
| 3.2 | 32通道设备 | 具备2个16通道放大器，可独立使用 |
| 3.3 | 恒流电刺激器 | 具备独立的恒流电刺激器 |
| 3.4 | 恒压电刺激器 | 具备独立的恒压电刺激器 |
| 3.5 | 功能区定位功能 | 具备功能区定位功能 |
| 3.6 | 共模抑制比 | >105dB |
| 3.7 | A/D转换 | ≥16位 |
| 3.8 | 扫描速度 | 1-1000mS/D，21级可调 |
| 3.9 | 自动保护功能 | 输出范围最大承受电压380V，超载自动保护 |
| 3.1O | 陷波 | 50或者60Hz |
| 3.11 | 连接类型 | 通过TCP/IP协议，网线与计算机连接 |
| 3.12 | 实际电流值反馈 | 可在软件上直接反馈显示实际刺激电流大小刺激情况 |
| 3.13 | 可多项目同步监测 | 如脑电、诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经 |
| 3.14 | 扰源频率分析功能 | 软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 4.1 | 医用一次性针电极 | 双绞线系列，单线系列 |
| 4.2 | 医用一次性神经探头 | 同心圆，单极，双极 |
| 4.3 | 一次性使用心电电极 | 一体式设计（线与电极片） |
| 5 | 配置需求 |  |
| 5.1 | 软件 | Office软件、Cascade Classic |
| 5.2 | 硬件 | 放大器、放大器延长盒、恒流刺激器、恒压刺激器、工作站、仪器车、 |
| 5.3 | 器械 | 无 |
| 6 | 安装要求 | 设备尺寸：1立方米、承重要求：无承重要求、设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求：无特殊股要求、配套设施连接要求：无配套设施要求。 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 7.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 |
| 7.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |