技术要求

胃镜保修（奥林巴斯）备注：续保

1.设备名称：胃镜

2.设备型号：见附件；

3.保修台件数：见附件；

4.保修类型：全保；

5.保修年限：三年；

6.投标人应为原厂或者具备本项目原厂唯一授权；

7.设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然日计算）；

8.维修响应时间：工程师即刻响应，保证24小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档；

9.维修时限：到场后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），到场后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）；若48小时无法修复，提供备用机；

10.维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次内镜点检服务并对相关仪器（主机，光源）进行保养，必须至少含2次深度保养，工单由科室确认签字后交给我院医学工程科；

11.上海地区设有专门的零配件仓库，配件供应有保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片；

12.所更换的配件为原设备零配件同一生产厂家全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准的零配件，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料；

13.上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件；

14.维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障，提供负责此项目的工程师姓名，并具有原厂厂家的出具的有效期内的培训证；

15.具备专门检测和维修的设备和工具；

16.在合同期内，根据医院要求，对设备的清洗、保养和常见故障等问题按需进行培训；

17.服务支持机构

17.1.具有客户服务电话支持热线；

17.2.热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）；

17.3.客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人；

19.4.客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人；

18.应用服务支持

18.1.应用服务支持中心具备电话支持热线；

18.2.上海地区应用服务团队：≥3人；

19.服务范围还应包括但不局限于：

19.1安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果；

19.2 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序；

19.3质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准；

20.中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取其他费用，包括所有零配件费用、人工费，配件运输费，安装调试费、及系统软件升级等费用；

21.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零配件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等（按照上海市医疗设备质控要求，每年提交一份，装订成册）；

22.保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，院方可解除合同，终止服务，维修费用按服务时间比例结算。

# 附件：胃镜保修（奥林巴斯），数量21

# GIF-H260/GIF-Q260J/GIF-260/GIF-260/H260AI/Q260J/GIF-Q260/GIF-Q260/GIF-2TQ260M/H260AI/H260AI/CF TYPE H260AI/CF TYPE H260AI/PCF TYPE Q260JI/PCF TYPE Q260JI/CF-H260AI/CV-260SL/GIF TYPE Q260J/CV-260SL/CF-H260AI/GIF-260

胃镜保修（奥林巴斯）备注：新增

1.设备名称：胃镜；

2.设备型号：见附件；

3.保修台件数：见附件；

4.保修类型：全保；

5.保修年限：三年；

6.投标人应为原厂或者具备本项目原厂唯一授权；

7.设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然日计算）；

8.维修响应时间：工程师即刻响应，保证24小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档；

9.维修时限：到场后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），到场后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）；若48小时无法修复，提供备用机；

10.维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次内镜点检服务并对相关仪器（主机，光源）进行保养，必须至少含2次深度保养,工单由科室确认签字后交给我院医学工程科；

11.上海地区设有专门的零配件仓库，配件供应有保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片；

12.所更换的配件为原设备零配件同一生产厂家全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准的零配件，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料；

13.上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件；

14.维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障，提供负责此项目的工程师姓名，并具有原厂厂家的出具的有效期内的培训证；

15.具备专门检测和维修的设备和工具；

16.在合同期内，根据医院要求，对设备的清洗、保养和常见故障等问题按需进行培训；

17.服务支持机构

17.1.具有客户服务电话支持热线；

17.2.热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）；

17.3.客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人；

17.4.客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人；

18.应用服务支持

18.1.应用服务支持中心具备电话支持热线；

18.2.上海地区应用服务团队：≥3人；

19.服务范围还应包括但不局限于：

19.1安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果；

19.2 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序；

19.3质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准；

20.中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取其他费用，包括所有零配件费用、人工费，配件运输费，安装调试费、及系统软件升级等费用；

21.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零配件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等（按照上海市医疗设备质控要求，每年提交一份，装订成册）；

22.保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，院方可解除合同，终止服务，维修费用按服务时间比例结算。

附件：超声镜系统保修（奥林巴斯）数量13，型号：

GIF-HQ290、GIF-HQ290、GIF-H290、GIF-H290、GIF-H290、PCF-H290ZI、CV-290、PCF-Q260AZJ、PCFTYPEQ260JI、GIF TYPE Q260J、UCT260、GIF-HQ290、GIF-HQ290

超声镜系统保修（奥林巴斯）

1.设备名称：超声镜系统

2.设备型号：见附件；

3.保修台件数：见附件；

4.保修类型：全保；

5.保修年限：三年；

6.投标人应为原厂或者具备本项目原厂唯一授权；

7.设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然日计算）；

8.维修响应时间：工程师即刻响应，保证24小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档；

9.维修时限：到场后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），到场后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）；若48小时无法修复，提供备用机；

10.维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次内镜点检服务并对相关仪器（主机，光源）进行保养，必须至少含2次深度保养，工单由科室确认签字后交给我院医学工程科；

11.上海地区设有专门的零配件仓库，配件供应有保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片；

12.所更换的配件为原设备零配件同一生产厂家全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准的零配件，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料；

13.上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件；

14.维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障，提供负责此项目的工程师姓名，并具有原厂厂家的出具的有效期内的培训证；

15.具备专门检测和维修的设备和工具；

16.在合同期内，根据医院要求，对设备的清洗、保养和常见故障等问题按需进行培训；

17.服务支持机构

17.1.具有客户服务电话支持热线；

17.2.热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）；

17.3.客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人；

17.4.客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人；

18.应用服务支持

18.1.应用服务支持中心具备电话支持热线；

18.2.上海地区应用服务团队：≥3人；

19.服务范围还应包括但不局限于：

19.1安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果；

19.2 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序；

19.3质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准；

20.中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取其他费用，包括所有零配件费用、人工费，配件运输费，安装调试费、及系统软件升级等费用；

21.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零配件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等（按照上海市医疗设备质控要求，每年提交一份，装订成册）；

22.保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，院方可解除合同，终止服务，维修费用按服务时间比例结算。

附件：超声镜系统保修（奥林巴斯）数量2，型号：

# GIF-UCT260/ GF-UE260-AL5