医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射诊断科 | 飞利浦DR球管维修 | 1.基本要求：飞利浦DXR(型号: DigitalDiagnost)相匹配全新球管一根，更换球管后应兼容现有DXR设备，且设备应达到行业规范要求的性能及质量指标，并出具有效的性能检测报告； 2.资质：原厂或原厂唯一授权代理商； 3.焦点个数：≥2个； 4.小焦点大小：≤0.6mm； 5.大焦点大小：≥1.2mm； 6.小焦点功率：≥33 kW； 7.大焦点功率：≥100KW； 8.最大管电流：≥800mA； 9.最大管电压：≥150 KV； 10.旋转阳极转速：≥9000转/分； 11.阳极散热率：≥300KHU； 12.管套热容量：≥2.3MHU； 13.阳极靶面尺寸：≥90 mm； 14.阳极靶角度：≥13°； 15.要求出具匹配我院DXR的球管的授权，确保球管质量； 16.球管保用时间：≥2年； 17.投标人必须具备800及400客户服务专线电话，以及微信公众号报修能力； 18.专用工具：可提供球管安装和调试专用的维修、调试等工具； 19.提供现场免费安装、调试； 20.投标人须配备相对应设备DR工程师≥2名,并提供获得设备原厂技术培训认证的有效期内技术资质证书； 21.投标人提供24*7小时的800或400免费维修服务热线支持，初次响应时间≤1小时，现场响应时间≤24小时。 |