| 检验科全自动糖化血红蛋白分析仪参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 检验科 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 一 技术需求 ★1 检测原理：采用高效液相色谱法HPLC 2 检测方法：采用双波长吸光度法 3 样本类型：全血模式、稀释模式 4 进样方式：连续自动进样和封闭穿刺进样，支持样本管及样品杯，支持急诊进样。 ▲5 测定模式: 包含标准模式、变异模式及地贫模式 ★6 溯源认证：通过IFCC及NGSP双认证 ▲7.检测速度：变异模式≤60s/test，标准模式≤30s/test ▲8.启动时间：开机后启动检测至报告首个结果≤60s 9 测定CV值：≤2% ▲10.测定范围： 4.0%-18.0% 11 操作系统：彩色液晶触摸显示屏操作，中英文系统 12 数据储存: 可存储≥10000条记录。 13 数据传输:可连接LIS系统，有网络接口、USB接口及串口等接口 14 打印方式：带内置打印字，也可连接外部打印机 ▲15结果报告：有异常峰检测提示，可识别并报告血红蛋白变异体 ★16负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。 二 配套使用试剂参数 ★1 试剂在上海市临检中心或国家卫健委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的仪器试剂品牌。 ★2 试剂三证齐全，且在有效期内。 3 试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。 4 试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。 5 试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送 6 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。 7 试剂清单中所列项目都能提供相应检测试剂（具体详见试剂清单） 三 配置清单： 1 主机系统(含连接线、数据线) 1套 2 外接管路、废液桶等 四 售后服务： ★1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥6年 ★2.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 ★3原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。 五 其他 1折旧年限：6年 2 试剂清单如下： 序号; 试剂名称. 1; 糖化定标液. 2; 糖化过滤网. 3; 糖化层析柱. 4; 糖化洗脱液. 5; 糖化溶血剂. |