| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2型单人生物安全柜 | 1 | 一、技术参数 (1)气流模式:A2型，30%外排，70%循环;风速:平均下降风速≥0.30m/s;平均吸入口风速≥0.5m/s; ★(2)外部尺寸≤(LxDxH)700mmx650mmx1200mm:内部尺寸≥(LxDxH)600mmx500mmx500mm (3)噪音等级:≤67dB(A) *( 4 )过滤效率:送风和排风过滤器均采用 ULPA 超高效过滤器 ，对 0.12 ㎛ 颗粒过滤效率≥99.999% *(5)柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改; (6)控制器系统:液晶显示屏实时显示安全柜运行参数:安全柜的进气流，沉降气流;过滤器、紫外灯寿命，前窗高度 (7)前窗气流隔断设计，防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露:(8)风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10% 二、产品资质 1 ISO13485/ISO9001质量管理认证 2 具有 NSF(美国)及 EN(欧盟)认证 3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 4 具有国家药品监督管理局认可的实验室出具的产品检测报告 |