麻醉机等设备项目技术参数
	项目名称
	1.麻醉机

	序号
	
	技术性能要求

	1
	基本要求
	用于成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

	2
	资质认证
	具备医疗器械注册证

	3
	设备技术和性能参数
	

	3.1
	机架
	带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车

	3.2
	接口
	1个串行通讯接口（用于向监护仪传输数据）、1个VGA接口，4个辅助电源接口

	3.3
	电源保护
	非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

	★3.4
	挥发罐
	标配一个挥发罐，挥发罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿，支持升级具有单独注册证的同品牌地氟醚挥发罐。

	3.5
	回路
	回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接，回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

	3.6
	流量传感器
	具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器

	3.7
	麻醉呼吸机
	气动电控呼吸机，全中文操作和显示

	3.8
	呼吸模式
	标配提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可升级压力控制容量保证通气（PCV-VG）PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式

	★3.9
	流量计
	全电子流量计（可直接设置氧浓度和总流量）（总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)）

	3.10 
	肺保护工具
	标配专业PEEP递增法肺复张工具

	3.11
	旁路功能
	标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

	3.12
	风箱
	上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

	3.13
	屏幕
	标配彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图

	3.14
	槽位
	标配内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

	3.15
	插件
	插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，支持升级AG、BIS模块

	3.16
	潮气量范围
	容量控制：10ml-1500ml，压力控制：5ml-1500ml

	▲3.17
	监测参数
	可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测

	4
	配置需求
	（麻醉机主机，呼吸回路，挥发罐，高流量功能，模拟肺，标准附件）×1

	5
	售后服务
	

	5.1
	
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	5.2
	
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。


	项目名称
	2.高频电刀

	序号
	
	技术性能要求

	1
	基本要求
	具备高频电外科的单极切割、单极凝血以及双极功能，用于手术中对人体组织游离、止血等操作

	2
	资质认证
	具有医疗器械注册证

	3
	设备技术和性能参数
	

	3.1
	
	主机设计：主机具备单极切割、单极凝血、双极功能

	3.2
	
	具备智能组织感知技术，组织阻抗侦测频率≥434000次/秒，可实时调整输出，减少电容耦合及视频干扰

	3.3
	
	高频手术设备属于CF类隔离式输出，可用于涉及心脏等手术

	★3.4
	
	界面要求：高频手术设备具备单极切割、单极凝血和双极功能，且三个功能为独立的操作显示区域

	3.5
	
	具备液晶触摸显示屏

	3.6
	
	具备器械智能识别功能，插入器械（单极电刀笔、双极器械配件）后对应功能区域点亮

	★3.7
	
	具备两个单极脚踏接口和一个双极脚踏接口，可独立控制每个功能区域

	3.8
	
	具备负极板接触质量监测系统，监测范围至少覆盖5-135Ω范围

	3.9
	
	具备负极板接触质量监测系统，接触电阻变化大于40%时，负极板接触质量监测系统报警系统启动，同时高频电刀输出停止

	3.10 
	
	具备智能识别模块，可自动识别功率输出

	3.11 
	
	产品使用效期≥8年

	3.12
	
	输出频率：≥434Khz±10%

	3.13 
	
	单极切割模式≥二种：纯切，混切

	3.14
	
	一键切割凝血模式：功率1-200W，峰值电压≥2178V

	3.15 
	
	一键切割凝血模式：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果

	3.16
	
	一键切割凝血模式电外科器械：具备三按钮刀笔

	3.17 
	
	单极凝血模式≥五种：软凝，电灼，喷凝、双路电灼、双路喷凝

	★3.18
	
	双极模式≥六种：精确、标准、宏、低、中、高

	3.19 
	
	双极功率至少覆盖1W～95W范围可调

	3.20 
	
	具有功率恢复模式，可使用按键将电刀设置成最近使用过的模式和功率

	3.21 
	
	具备用于教学或检修的演示模式

	4
	耗材/试剂性能参数
	医院现有负极板和电极片连线可配套进行使用

	5
	配置需求
	

	5.1
	软件
	软件升级服务 ：以太网接口与计算机相连，用于软件升级。

	5.1.1
	
	USB接口：USB 2.0接口是用于对高频手术设备进行维修操作。

	5.2
	硬件
	高频手术设备主机1台

	5.2.1
	
	负极板连线1根

	5.2.2
	
	单级脚踏1个、双极脚踏1个

	5.2.3
	
	主机说明书U盘及电源连接线1份

	5.3
	器械
	

	5.3.1
	
	具有氩气系统拓展功能，可与氩气刀系统连接，实现氩气刀系统功能。

	5.3.2
	
	可与血管闭合发生器组合升级为高频电外科手术能量平台。

	5.3.3
	
	可外接排烟系统，实现术中排烟功能。

	5.3.4
	
	可与达芬奇手术机器人配套使用。

	6
	售后服务
	

	6.1
	
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	6.2
	
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务，维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。(需出具由厂家提供的售后服务承诺)。


	项目名称
	3.麻醉监护仪

	序号
	
	技术性能要求

	1
	基本要求
	用于手术室内手术病人的生命体征持续监测和分析

	2
	资质认证
	具备医疗器械注册证

	3
	设备技术和性能参数
	

	3.1
	主机结构
	主机插槽位数≥6个，屏幕显示其一体化

	3.2
	显示
	主机标配≥18英寸彩色触摸屏，支持手势操作，屏幕分辨率≥1920x1080像素，10通道显示，显示屏亮度支持根据环境光自动调节

	3.3
	电源
	采用无风扇设计，标配内置锂电池，供电时间≥2小时

	3.4
	接口
	标配≥4个USB接口，支持≥40种清洁剂进行清洁维护

	▲3.5
	基本功能模块
	插入主机插槽支持心电（HR，心律失常，ST分析和QT/QTc），呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，重量≤1kg

	3.6
	基本功能模块
	功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转运监护

	3.7
	基本功能模块
	有彩色液晶电容显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，支持手势操作

	3.8
	基本功能模块
	内置锂电池供电≥8小时，无风扇设计

	3.9
	心电
	心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护

	▲3.1 0
	心电分析
	支持≥3通道心电进行多导心电分析

	3.11
	血氧
	标配指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

	3.12
	模块及接口
	支持插件式模块扩展监测功能

	3.13
	模块及接口
	具备连续心排量监测模块升级接口

	3.14
	模块及接口
	支持麻醉气体模块监测

	▲3.15
	模块及接口
	具备爱德华心排量及压力传感器模块升级端口或单机

	★3.16
	模块及接口
	具备rSO2组织氧浓度监测模块升级端口或单机

	3.17
	监测软件
	标配脑功能监测辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系

	3.18
	设备互联
	支持麻醉机通过设备连接模块接入，在监护仪上显示呼吸参数、波形等

	4
	配置需求
	（监护仪主机，标准监测模块，心电血氧血压附件，麻醉气体模块，设备连接模块，脑功能监测软件，锂电池）各五套，BIS模块1套，肌松模块1套，心排量及压力传感器 1套

	5
	售后服务
	

	5.1
	
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	5.2
	
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。


	项目名称
	4.输液工作系统

	序号
	
	技术性能要求

	1
	基本要求
	用于手术室内手术病人的输液管理和信息采集并进行无线传输

	2
	资质认证
	具备医疗器械注册证

	3
	设备技术和性能参数
	

	3.1
	输液信息采集系统
	以每2个通道为基本单位增减，支持≥16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

	3.1.1
	输液信息采集系统
	只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

	3.1.2
	输液信息采集系统
	任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

	▲3.1.3
	输液信息采集系统
	可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

	3.1.3
	输液信息采集系统
	可通过监护仪中央站对下属注射泵、输液泵设备进行流速调节等操作

	★3.2
	注射泵
	注射精度≤±1.8%

	3.2.1
	
	 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

	3.2.2
	
	快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选

	3.2.3
	
	可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

	▲3.2.4
	
	 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

	3.2.5
	
	注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

	3.2.6
	
	具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

	3.2.7
	
	注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式

	3.2.8
	
	标配药物库，可存储≥3000种药物信息

	3.2.9
	
	无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

	3.2.10
	
	标配 ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

	3.2.11
	
	 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

	3.2.12
	
	压力报警阈值至少15档可调

	4
	配置需求
	（输液信息采集系统主机，wifi功能） 5套；（注射泵主机，药物库功能） 10套；（注射泵主机，药物库功能，靶控模式） 10套

	5
	售后服务
	

	5.1
	
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	5.2
	
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。


	项目名称
	5.智能药柜

	序号
	
	技术性能要求

	1
	基本要求
	用于毒麻药品管理

	2
	资质认证
	药品智能保险箱生产企业需通过软件能力成熟度评估标准认证，需提供CMMI二级以上（软件能力成熟度模型集成）企业资质认证。

	2.1
	
	药品智能保险箱主要模块需提供：美国FCC认证（包含电磁兼容认证）、欧盟CE认证（包含低电压、环保、电磁兼容认证）；整柜需提供欧盟CE认证（包含低电压、电磁兼容认证）。

	★2.2
	
	药品智能保险箱的软硬件为同一厂家生产设计，系统配备同一厂家研发的处方软件，提供系统软件著作权登记证书与处方软件著作权登记证书供查验

	3
	药品智能保险箱硬件功能要求
	

	★3.1
	
	每台药品智能保险箱存储药品抽屉为独立单元，每一个抽屉存放一种药品，并能独立智能开闭 ，单抽屉存放1ML药品≥60支。抽屉数量≥35个，且支持单抽屉合并为双抽屉。每个抽屉具有独立的称重技术识别模块。

	3.2
	
	保险箱内置安瓿瓶回收专用通道及抽屉，利用轨道式进行传递，安瓿瓶投递口利用电控技术自动开闭，对安瓿瓶自动计数。

	★3.3
	
	配备一体化药品热敏标签打印机，取药后自动打印药品标签

	3.4
	
	操作全程及时拍照摄像，全程监控取用使用过程，便于追溯；拍摄照片保存半年以上。

	★3.5
	
	可设置应急取药模式，断电情况下可通过长按指纹登录键打开应急门完成取药，并记录该取药人信息，电源恢复后可自动上传应急取药信息，进行相关的汇总与追溯。

	3.6
	
	无线扫描枪，可扫描患者腕带获取患者信息，扫描药品一维码、二维码对应自动打开相应抽屉；

	3.7
	
	备有急救药品抽屉，可直接打开。

	3.8
	
	显示屏为电容触摸显示器，显示器≥17寸；配备无线鼠标、无线键盘。

	★3.9
	
	药品智能保险箱尺寸≤135cm*62cm*54cm，提供产品相关材料。

	3.10 
	
	具有防盗报警功能 ，在设备受到外力破坏时能够有完整的报警功能。

	3.11
	
	可携带UPS不间断电源，系统断电后可工作时间不少于30分钟。

	3.12 
	
	备用急救药品抽屉，可直接打开

	3.14 
	药品智能保险箱软件功能要求
	自动生成麻醉药品处方，且一药一处方，支持自动选择红、白纸张打印。

	3.15
	
	加药、取药自动对药品数量通过智能称重+AI自学习算法智能计数智能计数，统计生成各类报表

	★3.16
	
	智能纠错功能，能智能识别放入的错误药品；发现放错药品自动弹开抽屉。

	3.17
	
	具有药品批号管理功能，同一药品不同批号可按医疗规范进行管理

	3.18 
	
	可设定双人或单人登录模式，指纹或密码登录方式。

	3.19
	
	放药、取药完成后有语音与对话框两种提示方式自动播报显示药品名称、数量供操作者核对。 

	★3.2
	
	药品智能保险箱具有药物配伍禁忌智能提醒功能。

	3.21
	
	系统可远程管理各药品智能保险箱。可查看各药品智能保险箱取药、补药、库存情况，具有针对相应药品智能保险箱缺药提醒功能。

	3.22 
	
	具有药品自动盘点功能；药品智能保险箱每日进行自动盘点，做到账物相符，

	3.23
	
	具有报表统计及打印功能：各类报表可统计并支持打印功能

	3.24 
	
	通过数据对接，可获取病患、医生、排班等信息。

	3.25
	
	具有各病人用药汇总功能，与药房收费系统对接后实现自动收费；

	3.26 
	
	具有药品效期管理功能，药品到期前（时间可设定）保险箱智能提醒

	3.27
	
	应急取药具有自动登记汇总功能及完备的追溯功能

	4
	售后服务
	

	4.1
	
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	4.2
	
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务，维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。(需出具由厂家提供的售后服务承诺)。


