血透机及配套耗材项目参数要求

- 设备参数要求

| 1 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 供电：220±10%V，AC：50/60Hz |
| 1.2 | 供水水压：1.5-6.0bar；工作温度范围至少包含：10℃至30℃ |
| 1.3 | 透析液流速设置范围至少包含：0，300至800mL/min，可调节。 |
| 1.4 | 透析液温度设置范围至少包含：35℃至39℃，可实时监测及调节，并设有超温保护装置。 |
| 1.5 | 血泵速度设置范围至少包含：50至600mL/min |
| 1.6 | 血泵管路：可使用临床应用的通用管路。 |
| 1.7 | 脱水速度设置范围至少包含：0.0至4.00L/h |
| 1.8 | 脱水精度：±1％及以内 |
| 1.9 | 漏血检测器：超声或光学原理检测，可避免假漏血报警。 |
| 1.10 | 肝素泵设置范围至少包含：0.1—9.9mL/h； |
| 1.11 | 空气检测器：超声波检测方式；检测位置在静脉壶下管路，防止气泡进入体内；同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全。 |
| 1.12 | 动脉压测量范围至少包含：-300至+250mmHg； |
| 1.13 | 静脉压测量范围至少包含：-50至+350mmHg； |
| 1.14 | TMP测量范围至少包含：-60至+500mmHg； |
| 1.15 | 透析液浓度测量范围至少包含：12.8至15.7mS/cm |
| 2 | 系统功能要求 |
| 2.1 | 设备用途：用于血液净化治疗，治疗急慢性肾功能衰竭，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。 |
| 2.2 | 人机交互：配置彩色液晶显示器，中文操作系统。 |
| 2.3 | 参数显示：可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量等。 |
| 2.4 | 报警提示功能：外部可视独立彩色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警或提示内容。 |
| 2.5 | 配液方式：有单独的A、B浓缩液泵，具有连续配制系统，保证透析液浓度准确。 |
| 2.6 | 浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线；可预存多条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析。 |
| 2.7 | 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线；可预存多条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析 。 |
| 2.8 | 超滤系统：采用平衡腔或复式泵加脱水泵容量控制的超滤系统，超滤率为0-4000ml/h可调，精度±1%。 |
| ★2.9 | B液干粉组件：具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。 |
| 2.10 | 液面调整：具备动、静脉壶液面调整功能。 |
| 2.11 | 消毒方式：具备化学/热/脱钙多种消毒清洗程序，可任意更改，消毒、脱钙一体化完成时间≤45min，透析液吸管可联机清洗消毒。 |
| ★2.12 | 后备电池：具备后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作至少15分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态。 |
| ★2.13 | 确保水电分离，避免漏水导致电路部件烧毁。 |
| ★2.14 | 通讯组件：有数字化计算机信息网络接口并开放接口，可供第三方连接透析管理系统。 |
| ★2.15 | 透析液过滤器：具备专机专用透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，提升透析液纯净度，减少微炎症反应和感染风险，提高治疗安全。 |
| 2.16 | 自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，为保证治疗安全自检不可跳过，可设定自动预充。 |
| ★2.17 | 配置自动血压监测装置，可自动监测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 |
| ★2.18 | 配置在线清除率监测仪，可实时测量并计算清除率Kt/V值。 |
| △2.19 | 可在线自动预冲管路、自动引血、自动回血。 |
| ★2.20 | 提供上海地区血透用户设备名单，需5家以上三甲医院。 |
| 3 | 整机保修≥5年。 |
| 4 | 技术支持：质保期内，厂家安排工程师定期一年至少2次巡检、回访，并做好相关记录。质保期外，至少一年2次免费巡检、回访，并做好相关记录。 |
| 5 | 单套设备至少包含以下配置： |
| 5.1 | 主机1套 |
| 5.2 | 细菌过滤器1套 |
| 5.3 | 原厂血压袖带1套 |

- 配套使用耗材参数及要求

| 序号 | 名称 | 开发/封闭 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺针 | 开放 | 规格：16G*1；带有安全帽和旋转翼。 |
| 2 | 透析器 | 开放 | 血透专用聚砜膜透析器。 有效膜面积不小于1.0M²。 |
| 3 | 血管路 | 开放 | 规格：12.2*8.0mm 预充容量：132ml±10% |
| 4 | 细菌过滤器 | 封闭 | 原厂生产，专机专配。 |
| 5 | 柠檬酸消毒液 | 开放 | 含柠檬酸、乳酸、苹果酸的复合型柠檬酸。在85℃高温下可杀灭细菌芽孢和去除钙沉淀。 |
| 6 | 浓缩透析液（A液） | 开放 | 单桶质量不小于5L。 最终透析液的浓液（A：B：水）符合1：1.225：32.775的比例混合。 |
| 7 | 浓缩透析液（B干粉） | 开放 | 最终透析液的浓液（A：B：水）符合1：1.225：32.775的比例混合。 |

1.耗材若进入医保报销范围，耗材报价不得高于上海市阳光平台公示的最低价格，报价供应商须出具耗材价格承诺函。

2.耗材若未进入医保报销范围，报价供应商须提供上海2-3家同类医院进货发票复印件，并承诺耗材销售价格不高于上海其他同类医院。

3.投标供应商须承诺设备、试剂报价不高于上海公立三级甲等综合医院同期销售价格，且专机耗材在设备生命周期内免费供应。

4.若评审委员会或者采购机构认为存在价格虚高风险的，合同乙方应配合审价工作。