## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 多导睡眠测量仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
临床科室 |  | 呼吸与危重症医学科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用途：用于呼吸科睡眠监测及脑电信号的采集、实时监测和分析，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究并支持相关学术科研工作；
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求：具备CFDA产品注册证、具备FDA或CE认证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 一、主机（放大器）技术要求 1、导联数：≥48导。包括脑电（≥8导）、眼电（2导）、下颌肌电（3导）、心电、左腿动、右腿动、鼾声、鼻气流、胸/腹呼吸运动、体位、血氧、脉搏、血氧状态、PTT、CPAP压、外接信号等参数，所有数据须同时采集。 2、放大器 ：采用整机一体化设计，放大功能、接线功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里； 3、高清采集系统：单通道采样率≥16384HZ；存储频率≥2000HZ；采用高精度≥24位 A-D转换每通道，动态输入量程≥600mV。 4、频宽：DC-550Hz； 5、具备自动灯光识别感应功能，可根据灯光的强弱为整晚睡眠结构的判读提供准确依据； 6、各通道具备双向电极阻抗显示：即远程电脑显示和放大器指示灯实时显示； 7、扩展模块：16通道外接扩展盒功能，包括呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、模拟驾驶系统等； 8、抗干扰供电技术：网线（高速传输数据和电源供应）连接放大器，可排除交流电及其他磁体干扰，保证数据的准确与完整（提供证明文件）。
3.1 | 如（参数名称1） |  | 二、睡眠判图分析软件技术要求 #1、具备AASM2.6版本睡眠操作系统（可与R&K睡眠规则互相转换），可与原有设备软件兼容； 2、气流监测技术：须同时具备FVL呼吸流速-容量环技术和波形气流技术；可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，具备统计各低通气类型的次数和指数，并出具报告（提供证明文件）。 3、呼吸事件分析功能：呼吸努力相关性微觉醒（RERA）、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等，同时可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，并具备统计各低通气类型的次数和指数； 4、具备婴幼儿、儿童、成人三种独立分析系统，全中文操作界面，具备婴儿睡眠分期的最新规则要求：不确定期变更为过度型 、安静期变更为N期（非快速眼球运动）、活跃期变更为R期（快速眼球运动）。 #5、REM期行为障碍（RBD）分析模块：包括磨牙、分析持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件，支持RBD特殊事件分析软件stream，支持肌电失弛缓（RWA）采集分析等并自动出具报告。 6、具备REM Density快速眼动密度分析功能，评估快速眼动期脑电活动频率出具报告 #7、定向分析功能：可任意对一帧（30秒）或两帧（60秒）进行自动分析并出具报告，对临床即时采集数据和分析提供精准、及时、可对比的依据。 #8、具备心率变异性分析软件（HRV）：可分析和统计在各个时期伴有呼吸事件时的停搏、心动过缓、心动过速、复杂性心动过速和房颤的次数；统计在呼吸事件发生时的室性早搏和室上性早搏事件,并包括时域分析（SDNN、SDANN、ASDNN、rMSSD）、频域分析（低频LF、高频HF）、光谱范围分析等；监测睡眠呼吸异常患者的心率变异性变化规律，可以有效评估患者的心血管功能，OSAHS患者心率变异性与心率减速力的关联；快眼动睡眠行为障碍（RBD）患者的心率变异指标，评估心脏自主功能的情况。 9、记录软件具有在线分析和报警功能。 10、腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：具有睡眠期、清醒期、REM、NREM的分析功能，并分别具备LM次数/LM指数/PLM次数/PLM指数/PLM发作次数/PLM发作指数等监测数据，所有数据自动计算并生成报告（提供证明文件）。 11、医用脉搏血氧监测：可监测心率、血氧、氧减指数、氧减分布、体温、血压、心电图、睡眠分期等并自动出具报告
… | … |  | …
… | … |  | …
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | 导电膏，磨砂膏，鼻氧管（国产）
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求： 配置要求： 1、多导睡眠测量仪2套； 2、软件系统：软件需具备独立AASM2.6版睡眠分析软件2套，与原有设备软件兼容； 3、传感器及附件（2套）：盘状电极10条、钮扣电极10条、各种传感器1套（鼾声1个、热敏1个、左右腿动各1个、全相位胸/腹运动各1个、体位1个、压力鼻导管10个及血氧探头2个）； 4、计算机系统2套：中央处理器i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T；显示器≥22； 5、彩色喷墨打印机2台； 6、医用脉搏血氧仪10个
5.1 | 软件 |  | 软件需具备独立AASM2.6版睡眠分析软件2套，可与原有设备兼容；
5.2 | 硬件 |  | 多导睡眠测量仪2套；
5.3 | 器械 |  | 传感器及附件（2套）：盘状电极10条、钮扣电极10条、各种传感器1套（鼾声1个、热敏1个、左右腿动各1个、全相位胸/腹运动各1个、体位1个、压力鼻导管10个及血氧探头2个）； 计算机系统2套：中央处理器i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T；显示器≥22； 彩色喷墨打印机2台；医用脉搏血氧仪10个
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸240mm*144mm*50mm、承重要求800g，设备安全运行时的温湿度(0°C-40°C，20-90%相对湿度非冷凝）、气压要求（海拔＜3000m)，水、电、气体供应要求（220V，功耗＜10W），以及与配套设施连接要求等
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。