## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 半导体激光光动力治疗仪 |  | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 49万元
临床科室 |  | 机器人中心 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于激发吸收峰为630nm的光敏剂用于光动力治疗
2 | 资质认证 |  | 中华人民共和国医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 激光波长 |  | 630nm±5nm
3.2 | 时间设定 | 时间设定 | 定时范围：0～61分钟可调，时间结束后发出连续提示音
3.3 | 工作方式 |  | 连续或间断输出（连续和非连续两种输出模式）
3.4 | 瞄准光功率 |  | 瞄准光功率≦5mW
3.5 | 工作环境 |  | 5℃～40℃，湿度不大于80%
3.6 | 主机输出功率 |  | 0-2000m W，（冷光源）
*3.7 | 主机输出功率不稳定度 |  | 优于±5%
*3.8 | 机输出功率复现性 |  | 优于±5%
3.9 | 发射端类型 |  | 柱状光纤（应与主机可以配套使用）
3.10 | 总长度 |  | 250cm±5cm
*3.11 | 纤芯直径 |  | 480μm，允差±10%
*3.12 | 柱状光纤适用的波长 |  | 630±5nm
3.13 | 对应波长的最低传输效率 |  | 70%，一键校准，主机需要具有根据光纤的实际传输率自动调节主机输出功率保证光纤末端输出功率和主机设定功率一致。
3.14 | 柱状光纤最小弯曲工作半径 |  | 小于等于5cm
3.15 | 激光光纤支架 |  | 360度可旋转，支架有效长度：＞500mm，支架调节角度：垂直平面180°、水平面360°内任意调节
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无特殊要求
4.1 | 如（耗材/试剂名称1）
… | … |  | …
配置需求
5.1 | 软件 |  | 无特殊要求
5.2 | 硬件
5.2.1 |  |  | 半导体激光光动力治疗仪主机 1台
5.2.2 |  |  | 柱状光纤 2根
5.2.3 |  |  | 防护眼镜 1付
5.2.4 |  |  | 220v电源线 1根
5.2.5 |  |  | 安全联锁头 1个
5.2.6 |  |  | 主机钥匙 2把
5.2.7 |  |  | 熔断器 2个
5.3 | 器械 |  | 无特殊要求
6 | 安装要求 |  | 无特殊要求
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | R无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。