## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 连续性血液净化设备 |  | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 30
临床科室 |  | 急诊重症医学科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 临床用于患者的持续性肾脏替代治疗，血浆置换治疗和血液灌流治疗。
2 | 资质认证 |  | 国械注进20163101912
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 如（参数名称1） |  | 窗口显示：全中文彩色12英寸液晶触摸显示屏，治疗设置简易快速。
3.2 |  |  | 操作系统，人性化的中文界面，图文并茂的引导式操作，治疗参数数值及曲线图显示功能。
3.3 |  |  | 可选择的CRRT治疗方式： 连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF），前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗 缓慢持续超滤（SCUF），血液灌流（HP），血浆置换（TPE）
3.4 |  |  | 耗材一体化设计，所有管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作。
3.5 |  |  | 具有自动夹管阀，不需要手动更换滤器和管路的情况下实行： 前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF和 前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗
3.6 |  |  | 一体化驱动泵≥6个泵，提供全面治疗方案
3.6.1 |  |  | 具有血泵前输液泵，无需另外购买泵或增加部件可进行枸橼酸抗凝治疗和血泵前稀释处方。
3.6.2 |  |  | 具有枸橼酸抗凝系统，支持HD，HF,HDF等任何治疗模式下的枸橼酸抗凝治疗,且无枸橼酸抗凝治疗专用耗材。
3.6.3 |  |  | 血液流速 10-450ml/min
3.6.4 |  |  | 置换液速度 0-8000ml/h
3.6.5 |  |  | 透析液速度 0-8000ml/h
3.6.6 |  |  | 脱水速度：0-2000ml/h
3.6.7 |  |  | 废液速度：0-10000ml/h
3.6.8 |  |  | 精确度: 设定流量的±10%
3.7 |  |  | 支持与ECMO的无缝连接，压力自动匹配
3.8 |  |  | 支持与X-MARS机器的连接，更好支持的人工肝治疗
3.9 |  |  | 压力监测
3.91 |  |  | 5个压力传感器
3.92 |  |  | 动脉压检测范围 -250mmHg- +200 mmHg，精确度：±15mmHg
3.93 |  |  | 静脉压检测范围 -20 mmHg- +350 mmHg，精确度：±15mmHg
3.94 |  |  | 滤器前压力检测范围 -50- +450mmHg，精确度：±5mmHg
3.95 |  |  | 滤过液压力检测范围 -250- +400mmHg，精确度：±15mmHg
3.1 |  |  | 安全性
3.10.1 |  |  | 抗静电装置，避免ECG干扰
3.10.2 |  |  | 8ml涡流式静脉滴注壶，排气壶液面高度自动调节和自动排气
3.10.3 |  |  | 全血路包括排气壶无气-血界面处理技术
3.10.4 |  |  | 内置条码识别器，全自动安装泵管、配套全自动快速预冲和自检。
3.10.5 |  |  | 临时中断循环程序(可使病人暂时脱机去进行其他检查或治疗)
3.10.6 |  |  | 一体化液体平衡监测系统，液体平衡误差40ml立即报警，最大误差不超过330ml，保证患者治疗的安全。
3.10.7 |  |  | 连续对比的4级报警监测，自动判断，发出报警并提供解决建议，优化设计减少误报警。
3.10.8 |  |  | 跨膜压及滤器下降压双重监测系统:同时监测滤膜及空心纤维的凝血状况；自动判断，提示（包括数值显示、图表、趋势显示）及报警滤器凝血状态。
3.10.9 |  |  | 漏血检测的灵敏度 ： 0.5ml/min（HCT=32%），当最大废液流速时
3.10.10 |  |  | 空气检测 超声波空气探测器，探测气泡≥20µl
3.11 |  |  | 4个高精度，颜色标示的电子秤，保证液体平衡和精度
3.11.1 |  |  | 废液秤 0-11Kg
3.11.2 |  |  | 透析液/置换液/血泵前液三秤 0-11Kg
3.11.3 |  |  | 置换液与透析液分开，降低治疗成本；不受液袋移动干扰，方便工作人员操作
3.12 |  |  | 肝素泵
3.12.1 |  |  | 注射器规格 10—50ml
3.12.2 |  |  | 连续模式：0，0.1-20ml/h
3.12.3 |  |  | 脉冲模式：0，0.5-10ml/次
3.12.4 |  |  | 一次性最大注射量 10ml
3.12.5 |  |  | 精确度 ±0.6ml/h
3.13 |  |  | 具有自动回血功能
3.14 |  |  | 具有漏液监测系统
3.15 |  |  | 具有UPS后备电源，断电后保证治疗连续性长达10min
3.16 |  |  | 具有血液灌流器支架，方便HP治疗的开展
3.17 |  |  | 独立的加温系统，直接静脉血液加温，控制温度：33℃- 43℃，连续可调，0.5℃/档
3.18 |  |  | 计算机网络接口，远程访问自动存档
3.19 |  |  | 机器内置存储器，可存储100例患者的连续治疗文件
3.2 |  |  | 具备USB数据接口，数据下载便捷快速，方便临床对患者治疗数据的分析应用，及学术论文的书写。
3.21 |  |  | 外设接口：RS232串口，RJ45串口，PCMCIA卡座，可用于中央数据联网
3.22 |  |  | 持续发展的软件操作系统，可与监护系统一起进行中央联网，提供机器软件免费升级用光驱
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 配合连续性血液净化设备进行持续性肾脏替代治疗，血浆置换以及脓毒症治疗。
4.1 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 |  | PRISMAFLEX ST100 SET
| 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 |  | Oxiris set
| 留置导管 |  | GDK-1115
| 留置导管 |  | GDK-1112.5J
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 1、 主机 2、操作手册 3、血液加温仪，33-43℃范围内温度任意可调，最小调整幅度0.5℃ 4、Prismacomfort 加温套管 Autoline XPT 4R HF（内径6.55mm，长度1.69m） 5、加温器支架 6、血液加温仪使用说明书 7、血液加温仪维修手册 8、秤调教套件 9、碳肾支架
5.1 | 软件
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等 无特殊要求，220V（正常电压）。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。