## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 单侧双通道脊柱内镜手术系统（UBE） |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45W
临床科室 |  | 脊柱微创 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能
2 | 资质认证 |  | （证书编号：0472Q10000660） |  |  |  | 附件1
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | *关键性技术指标 |  | 主机、器械、刀头必须为同一品牌
3.2 | 基本技术指标 |  | 工作频率≤120KHz，输出功率≤330W
3.3 | *关键性技术指标 |  | 设备注册证必须是国家食品药品监督管理局批准的Ⅲ类医疗器械注册证
3.4 | *关键性技术指标 |  | 具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准（GB9706.19和GB11244）的检测
3.5 | 重点技术指标 |  | U光刀：工作长度120mm-135mm，前端工作电极可伸缩设计，伸出直径≥1mm，回缩长度≥3mm。伸出及回缩状态下可单独工作，工作角度30°
3.6 | 重点技术指标 |  | 颈椎椎管内刀头：刀头直径1.0mm-2.0mm，工作角度0°，刀头前端可任意弯曲，可弯曲长度为30mm-40mm
3.7 | 安全 |  | 主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作
3.8 | 报警 |  | 部分刀头在使用时具备工作时间提示音
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 椎管外刀头 |  | 工作长度≥125mm，工作直径≥3mm，具有吸引功能，工作角度≥90度。用于UBE手术中软组织通道建立消融、止血
4.2 | 椎管内刀头 |  | 工作长度≥125mm，八字形手柄设计，电极前端可伸缩，工作直径≥2.0mm。用于UBE手术中神经根及硬膜囊周边止血
4.3 | U光刀 |  | 工作长度≥125mm，前端工作电极可伸缩设计，伸出直径1mm，回缩长度5mm。伸出及回缩状态下可单独工作，工作角度30度
4.4 | 加长椎管内刀头 |  | 工作长度≥200mm，八字形手柄设计，电极前端可伸缩，工作直径≥2.0mm。用于UBE手术中神经根及硬膜囊周边止血
4.5 | 颈椎椎管内刀头 |  | 刀头直径≥1.0mm，刀头前端可任意弯曲，可弯曲长度为≥30mm
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | /
5.2 | 硬件 |  | /
5.3 | 器械 |  | 1套（48件）
6 | 安装要求 |  | 1、设备尺寸:长度≤50cm、宽度≤45cm、高度≤20cm 2、设备安全运行工作温度：40-70℃ 3、气压要求：生理盐水、交流电、气体无要求 4、配套设施连接要求等：无特殊要求，正常连接即可
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
☑有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。