## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 乳房病灶旋切式活检系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
临床科室 |  | 甲乳外科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样。
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求 |  |  |  | 齐全
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 整机 |  | #1、功率≥250W 2、熔断器规格：F5AH 250V 3、防电击类型：I类设备 4、防电击程度：BF型应用部分 5、运行模式：短时加载连续运行 6、吸引方式：间歇吸引 7、真空负压： -85kPa±5kPa（23～27inHg） 8、抽气速率： 20L/min～30L/min
3.2 | 主机 |  | 1、工作状态实时显示（旋切针状态、负压、废液量、切割次数）； *2、15英寸全彩触摸屏，操作灵活，显示清晰、简洁； #3、具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织 #4、具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液 *5、实时显示废液量，具有废液满溢提示功能 #6、具有故障自诊断功能。 7、采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定； 8、具有活检针自动识别功能，安装后工作参数自动初始化； *9、取样槽可在5mm-30mm范围内无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割； *10、具有脚踏和手柄控制两种控制方式； #11、真空桶透明窗口设计，可直视液面水平； 12、BF型电气安全设计。
3.3 | 脚踏 |  | 1、 线缆长3m； #2、IPX8防水等级，防滑、防侧翻； 3、踏板高度48mm，减轻脚疲劳； 4、精致小巧，造型时尚； 5、 坚固结构设计，承载重量1350N（138kg)，舒适耐用。
3.4 | 驱动手柄 |  | 1、单电机驱动方案，手柄轻巧，符合人体工学设计，方便操作； *2、工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。
3.5 | 真空桶 |  | 1、强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等； 2、防溢流结构设计。
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 活检针 |  | 1、三凹面刀尖设计，穿刺效率更高； 2、全通道设计，具有更好的组织通过性能； #3、360°单向旋转切割，切缘完整； 4、封闭取样，提高取样效率； #5、六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm，适应不同临床场景； 6、取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识，轻松对准病灶； 7、外导管刻度清晰可见，方便用户控制穿刺深度； 8、一次性使用乳房病灶旋切式活检针无菌提供，有效期2年
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 乳房病灶旋切式活检系统控制软件 1套
5.2 | 硬件 |  | 1、主机 1台 2、脚踏开关 1件 3、活检手柄 1件 4、一次性使用真空桶 1件 5、一次性使用过滤器 1件 6、一次性使用真空管 1件
5.3 | 器械 |  | 一次性使用乳房病灶旋切式活检针 3根
6 | 安装要求 |  | 1、环境温度：+10℃～+40℃ 2、相对湿度：30%～75% 3、大气压力：700 hPa～1060 hPa
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。