## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动荧光免疫分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
临床科室 |  | 检验科 |  | 联系人： | 张森森 | 联系电话： | 13916264294
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 全自动荧光免疫分析仪是一款免疫诊断系统，旨在供经过训练的合格实验室专业人员使用，用于体外诊断 (IVD)，使用一种被称为ELFA的技术，该技术适合广泛的检测
2 | 资质认证 |  | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 标本类型 |  | 血浆、血清
3.2 | 进样方式 |  | 移液器吸取样本进样
3.3 | 标本量 |  | 血浆、血清200µl
3.4 | *检测项目及检测方法学 |  | 检测项目：高敏肌钙蛋白I测定。检测方法学：免疫荧光法。（以产品注册证为准）
3.5 | #仪器通量 |  | ≥5个独立测试仓，每仓可放6个标本，每一测试仓均可独立运行
3.6 | 分析速度 |  | 分析速度：≥85T/小时
3.7 | 操作界面 |  | 配套电脑及操作软件，中文操作界面。
3.8 | *试剂包装 |  | 单人份独立包装
3.9 | *定标方式 |  | 每盒试剂提供标准曲线, 并存于条码卡上, 每14/28天作单/双水平批号再定标
3.1 | *清洗液及废液处理 |  | 试剂条内置清洗液，废液於测试完成后装载于同一试剂条内，仪器不需独立清洗液及废液瓶
3.11 | 标本及试剂分配系统 |  | 以泵,一次性及即用性的试条和固相管组成,仪器本身不接触任何标本或试剂
3.12 | 质控方式 |  | 试剂盒包含质控液
3.13 | 结果传输 |  | 检测结果直接传输至科室lis系统
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 |  |  | 耗材能够应用于所测试设备
4.2 |  |  | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证
4.3 |  |  | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表
4.4 |  |  | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调
4.5 |  |  | 提供三级医院耗材价格合同
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 专业的操作系统含配套软件
5.2 | 硬件 |  | 仪器主机*1，电脑主机*1，电脑显示器*1，不间断电源UPS*1，扫描枪*1，仪器使用说明书*1，操作手册*1，相关连接线等
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸规格：≤高度48cm*宽度88cm*深度55cm，重量：65kg，物理空间要求：≤高度65cm*宽度150cm*深度90cm 电压：200-240VAC，功耗：200VA，频率：50-60Hz 温度：工作温度15℃至30℃（室温），储存温度-10℃至50℃ 湿度：相对湿度10%-80%RH，无冷凝 最高海拔：2500m
7 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
8 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | 无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □√ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。