## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动化学发光免疫分析仪 |  |  | 数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 45
临床科室 |  | 检验科免疫组 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  |  | 用于人体血清、血浆或尿液样本中待测物质的定量检测，至少包括肝纤维化、高血压、TORCH、呼吸道病原体抗体等相关项目。
*1.1 |  |  |  | 国产品牌设备优先
2 | 资质认证 |  |  | 设备和试剂需具有NMPA注册证
3 | 设备技术和性能参数
3.1 |  |  |  | 测定方法为化学发光法
3.2 |  | 分析方式 | 分析方式 | 可支持随机项目分析，方便随时进样
#3.3 |  | 检测速度 | 检测速度 | 单模块检测速度≥500T/H
3.4 |  | 联机模式 | 联机模式 | 具有一定的扩展性，可支持≥2台模块联机，以便后续扩展
3.5 |  |  |  | 需支持急诊标本优先，支持连续进样
3.6 |  |  |  | 除常规标本轨道外，还需具有急诊标本位
#3.7 |  |  |  | 每批次可装载≥150个样本，可持续进样
3.8 |  |  |  | 采用加样针加样方式，减少耗材使用
3.9 |  |  |  | 加样量10-120ul
3.1 |  |  |  | 样本针具备液面检测、血凝块检测及防撞击感应等功能
#3.11 |  |  |  | 支持自定义或固定倍数自动稀释，支持自动复测及超线性范围后自动稀释复测
#3.12 |  |  |  | 需支持同时≥40个项目分析
3.13 |  |  |  | 试剂盘需具备2℃～8℃冷藏功能，仪器待机时，试剂盘需独立维持上述冷藏温度。
#3.14 |  |  |  | 支持不停机添加及更换试剂，配备RFID以实时记录试剂使用情况
3.15 |  |  |  | 采用非接触式震荡混匀
3.16 |  |  |  | 反应杯应不停机连续供给,可以随时添加
3.17 |  |  |  | 需具备固液分离功能，降低生物安全风险
*3.18 |  |  |  | 检测肝纤维化、高血压、TORCH（IgG和IgM分开检测）、呼吸道病原体抗体等项目。
4 | 耗材/试剂性能参数
*4.1 |  |  |  | 能够满足肝纤维化项目检测（至少包括透明质酸、层粘连蛋白、三型胶原N端肽、IV胶原等）
#4.2 |  |  |  | 能够满足高血压项目检测（至少包括肾素、血管紧张素、醛固酮、皮质醇、促肾上腺皮质激素等）
*4.3 |  |  |  | 能够满足TORCH项目检测（至少包括单纯疱疹病毒、巨细胞、风疹病毒、弓形虫抗体等抗体，IgM和IgG分开检测）
#4.4 |  |  |  | 能够满足呼吸道病原体抗体检测(新冠病毒抗体、肺炎支原体抗体、肺炎衣原体抗体等)
*4.5 |  |  |  | 试剂及仪器在上海市或国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌。
4.6 |  |  |  | 试剂三证齐全，且在有效期内,试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。
4.7 |  |  |  | 试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。
4.8 |  |  |  | 全程冷链运输，试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送
*4.9 |  |  |  | 随检测试剂免费提供相应校准品及检测用耗材，如反应杯、清洗液及缓冲液等，如有配套质控品，也应免费提供
4.1 |  |  |  | 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。
5 | 配置需求 |  |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  |  | 操作软件1套
5.2 | 硬件 |  |  | 全自动化学发光免疫分析仪1套、控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  |  | 电源要求：220V±22v，50Hz±1Hz，承重要求：＞1000kg。场地需求：＞2500mm（长）×1500mm（宽）×1500mm（高）
*负责与医院现有LIS系统对接，费用（约5000元/台）由卖方承担。
6 | 配套试剂耗材 |  |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 √ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。