## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 特定蛋白分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
临床科室 |  | 检验科 |  | 联系人： | 李畅 | 联系电话： | 13816043141
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 主要用于心血管疾病、类风湿性疾病、感染性疾病、肾脏疾病和其他疾病在内的相关特殊蛋白质的检测。
2 | 资质认证 |  | 仪器及所用试剂要求三证齐全（医疗器械注册证、生产经营许可证、营业执照），无需注册症的辅助用品除外
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 检测方法 |  | *采用散射比浊技术或透射比浊技术的特定蛋白仪（不含具有比浊功能的生化仪或生化模块）。
3.2 | 测试速度 |  | #测试速度≥200测试/小时。
3.3 | 项目菜单 |  | 检测菜单广泛，支持包括心血管疾病、类风湿性疾病、感染性疾病、肾脏疾病和其他疾病的相关检测项目。
3.4 | 运行方式 |  | #全自动化运行，使用灵活，操作人员对样本和试剂均可随时加载。
3.5 | 样本类型 |  | 可兼容样本原始管、样品杯、样品管等多种上样方式，具有样本液面感应功能，可对样本、试剂、标准品和质控品进行条码识别，减少人为差错。
3.6 | 稀释功能 |  | #具有抗原过量检测功能，并可以自动进行样本稀释检测。
3.7 | 传输方式 |  | 具备双向主机接口，可以连接LIS系统双向传输数据。
3.8 | 扩展能力 |  | #具有跟踪一些新项目如游离轻链检测等的能力
3.9 | 保修期 |  | *整机(含电脑)保修≥6年
3.10 | 售后维修 |  | 原厂负责售后服务，工程师和技术人员随时提供技术支持服务，故障维修有24小时内上门服务能力。
3.11 | 校准保养 |  | #由原厂进行年度校准及保养。
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 补体C3 |  | *1.试剂及仪器在上海市或国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌。 *2.试剂三证齐全，且在有效期内。 #3.试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。 4.试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。 5.校准品为原厂原配专用校准品，溯源性至标准物质或参考方法等。 6.全程冷链运输，试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送 7.遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。
4.2 | 补体C4
4.3 | 抗"O"
4.4 | 类风湿因子
4.5 | 脑脊液白蛋白
4.6 | 铜蓝蛋白
4.7 | κ-轻链
4.8 | λ-轻链
4.9 | 血清IgA
4.10 | 血清IgE
4.11 | 样本释放剂
4.13 | 血清IgG
4.14 | 血清IgM
4.15 | 转铁蛋白
4.16 | 尿转铁蛋白
4.17 | IGG4
4.18 | 样本密度分离液
4.19 | CSC清洗液
4.20 | 尿α1微球蛋白
4.21 | CRP
4.22 | 可溶性转铁蛋白受体
4.23 | SAA
4.24 | 缺糖基转铁蛋白
4.25 | α1酸性糖蛋白
4.25 | α1抗胰蛋白酶
4.27 | α2巨球蛋白
4.28 | IGG1
4.29 | IGG2
4.30 | 缓冲液
4.31 | 稀释液
4.32 | 稀释杯
4.33 | 比色杯
4.34 | 血定标
4.35 | 尿定标
4.36 | 添加剂
4.37 | 风湿类定标品
4.38 | 蛋白质控低
4.39 | 蛋白质控中
4.40 | 蛋白质控高
4.41 | 风湿质控低
4.42 | 风湿质控高
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线），预装原版控制软件
5.2 | 硬件 |  | 仪器主机1台、废液桶1个、管路1套、样本架1套、试剂架一套
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | *负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
R有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 R 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  | 特定蛋白分析仪 |  |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算总金额（万元） | 35
临床科室 |  | 检验科 |  |  | 联系人： | 李畅 |  | 联系电话： | 13816043141
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
| 补体C3 | 西门子 | 封闭 | 50 | 619.25 | 4638 | 30962.5 | 单项补体测定b(免疫散射比浊法) | 250401020b | 20 | 92760
| 补体C4 | 西门子 | 封闭 | 50 | 619.25 | 4620 | 30962.5 | 单项补体测定b(免疫散射比浊法) | 250401020b | 20 | 92400
| 抗"O" | 西门子 | 封闭 | 24 | 2360.73 | 4026 | 56657.52 | 抗链球菌溶血素O(ASO) | 250403043b | 20 | 80520
| 类风湿因子 | 西门子 | 封闭 | 24 | 1550.41 | 6495 | 37209.84 | 类风湿因子（RF）测定 | 250402035b | 30 | 194850
| 脑脊液白蛋白 | 西门子 | 封闭 | 5 | 539.09 | 147 | 2695.45 | 脑脊液白蛋白 | 250301012c | 20 | 3750
| 铜蓝蛋白 | 西门子 | 封闭 | 20 | 530.78 | 525 | 10615.6 | 铜蓝蛋白测定 | 250401028b | 20 | 17325
| κ-轻链 | 西门子 | 封闭 | 456 | 442.32 | 23994 | 201697.92 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量b(K-LC，λ-LC) | 250401027b | 44 | 1345872
| λ-轻链 | 西门子 | 封闭 | 552 | 442.32 | 24000 | 244160.64 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量b(K-LC，λ-LC) | 250401027b | 44 | 1345872
| 血清IgA | 西门子 | 封闭 | 126 | 555.41 | 29835 | 69981.66 | 免疫球蛋白定量b+(IgA、M、G、E | 250401023b | 20 | 596700
| 血清IgE | 西门子 | 封闭 | 132 | 2436.89 | 25860 | 321669.48 | 免疫球蛋白定量b+(IgA、M、G、E | 250401023b | 20 | 517200
| 样本释放剂 | 西门子 | 封闭 | 36 | 817.63 |  | 29434.68
| 血清IgG | 西门子 | 封闭 | 168 | 555.41 | 32124 | 93308.88 | 免疫球蛋白定量b+(IgA、M、G、E | 250401023b | 20 | 643050
| 血清IgM | 西门子 | 封闭 | 126 | 555.41 | 29868 | 69981.66 | 免疫球蛋白定量b+(IgA、M、G、E | 250401023b | 20 | 597360
| 转铁蛋白 | 西门子 | 封闭 | 25 | 555.41 | 2094 | 13885.25 | 血清转铁蛋白 | 250301007b | 20 | 53220
| 尿转铁蛋白 | 西门子 | 封闭 | 25 | 555.41 | 2019 | 13885.25 | 尿转铁蛋白 | 250301007b | 40 | 80760
| IGG4 | 西门子 | 封闭 | 100 | 1927.51 | 3600 | 192751 | 免疫球蛋白亚类 | 250401003b | 120 | 432000
| 样本密度分离液 | 西门子 | 封闭 | 80 | 132.7 |  | 10616
| CSC清洗液 | 西门子 | 封闭 | 10 | 212.8 |  | 2128
| 尿α1微球蛋白 | 西门子 | 封闭 | 60 | 506.67 | 2600 | 30400.2 | 尿α1微球蛋白 | 250307008 | 30 | 78000
| CRP | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| 可溶性转铁蛋白受体 | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| SAA | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| 缺糖基转铁蛋白 | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| α1酸性糖蛋白 | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| α1抗胰蛋白酶 | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| α2巨球蛋白 | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| IGG1 | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| IGG2 | 西门子 | 封闭 |  |  |  | 0
| 血定标 | 西门子 | 封闭 | 5 | 264.48 | 0 | 1322.4 | 质控定标品 |  |  | 0
| 尿定标 | 西门子 | 封闭 | 2 | 548.3 | 0 | 1096.6 | 质控定标品 |  |  | 0
| 风湿类定标品 | 西门子 | 封闭 | 5 | 731.07 |  | 3655.35 | 质控定标品
| 蛋白质控低 | 西门子 | 封闭 | 2 | 913.83 |  | 1827.66 | 质控定标品
| 蛋白质控中 | 西门子 | 封闭 | 2 | 550.028 |  | 1100.06 | 质控定标品
| 蛋白质控高 | 西门子 | 封闭 | 2 | 1187.97 |  | 2375.8 | 质控定标品
| 风湿质控低 | 西门子 | 封闭 | 2 | 502.6 |  | 1005.2 | 质控定标品
| 风湿质控高 | 西门子 | 封闭 | 2 | 670.14 |  | 1340.28 | 质控定标品
| 合计 | [5 empty] | 1465423 |  |  |  | 6171639
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 特定蛋白分析仪 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 35
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 李畅 | 联系电话： | 13816043141
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
| 缓冲液 | 封闭 | 396.72 |  | 28563.84 | 否
| 稀释液 | 封闭 | 326.76 |  | 23526.72 | 否
| 稀释杯 | 封闭 | 952.13 |  | 14281.95 | 否
| 比色杯 | 封闭 | 571.28 |  | 571.28 | 否
| 添加剂 | 封闭 | 478.69 |  | 5744.28 | 否