## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 载玻片打印机 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
临床科室 |  | 病理科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 将人体组织取材样本的所需的全部或部分信息编码成的号码、条码或者二维码以及医院病理科所需信息，在载玻片标识区上自动清晰打印
2 | 资质认证 |  | 不属于医疗器械
3 | 设备技术和性能参数
# 3.1 | 打印方式 |  | 采用热转印色带方式打印技术而非激光与喷墨技术打印，黑白显色和高对比。适宜扫码分辨与长期保存。
3.2 |  |  | 打印头为距阵方式设计，而非线性针孔打印。通过软件算法防止针头断裂后打印拉丝。
#3.3 |  |  | 对玻片表面无灼烧、不产生加热或变形。无气味，粉尘，烟雾。
3.4 |  |  | 表面光滑、未打穿玻片油漆面；打印后无需固化等待时间，即可入水无晕染，耐刮擦，出片后立即擦拭无脱落与散色
3.5 | 技术性能及功能 |  | 单次进仓玻片容量≥110张玻片，内置一体化，非弹夹式，110片单次加载，无需卸下或者外拉加载槽进行加载后再装入机器。
# 3.6 |  |  | 进仓玻片垂直放置，利用伺服电机垂直抽取
3.7 |  |  | 进仓玻片有推杆压着，卡片率＜万分之一。
3.8 |  |  | 出片轨道为弧形，自由落体方式
3.9 |  |  | 侧板和后盖板为磁铁吸附，无需工具打开，易于维护保养；且侧板打开能开到内部弧形轨道
# 3.10 |  |  | 每卷色带可打印数：≥14000张玻片
# 3.11 |  |  | 打印媒介为色带，色带盒为模块化（带芯片功能）设计，可自动计算余量
3.12 |  |  | 更换色带采用插拔式，无需接驳缠绕。更换无需关机重启，更换时间≤5秒
3.13 |  |  | 色带进样与回收采用2个伺服电机驱动，避免色带拉断。
3.14 |  |  | 扫描打印速度：≤3秒/张玻片，适合于按需即打
3.15 |  |  | 预编辑、存储多个打印模板，通过扫描二维码自动切换打印模板，满足用户的各种需求。与现行所有的LIS（实验室信息管理系统）或HIS（医院信息管理系统）兼容
3.16 |  |  | 按需打印，自带打印软件，集成内置于机身的彩色7英寸触摸屏，无需任何外部连接，无需外接电脑即可打印
3.17 |  |  | 标配含多种接口，包刮USB、以太网接口、Wi-Fi，蓝牙等更能模块，满足各种联机需求
3.18 |  |  | 采用非金属板筋工艺的塑料机加工外壳，符合院感要求。外表整体光滑，封闭无棱角，不会藏污纳垢
3.19 |  |  | 整机体积小巧，重量≤10公斤，机器宽度≤180毫米，方便放置于切片机旁，按需打印。也可以正面放置在切片机上方，使用无障碍。
3.20 |  |  | 软件为自研linux操作系统，兼容PC端WINDOWS 7以上所有版本，不受将来微软系统升级的影响。可拓展性强，软件各应用场景可按需定制。系统能实现中英文语言切换。软件能显示打印任务数量，仓内玻片余量，色带余量，收集数量，总打印数量等技术数据，可提前预警，便于操作者观察与提前判断。
3.21 |  |  | 系统能实现中英文语言切换。软件能显示打印任务数量，仓内玻片余量，色带余量，收集数量，总打印数量等技术数据，可提前预警，便于操作者观察与提前判断。
3.22 |  |  | 内置风动设计，风力大小可调，可开关。减少玻片与轨道接触摩擦，避免静电。可以轻松打印高黏附的载玻片
3.23 |  |  | 可适配非标准的宽体载玻片，：26x76mm,25.5X75.5mm的免疫组化或细胞学玻片
# 3.24 |  |  | 配置齐全，仪器须配置内置扫描扫描头，无需外接扫描枪即可扫描包埋盒。
3.25 |  |  | 可选配自动搜集装置
# 3.26 | 先进性证明 |  | 该设备自主研发、生产，同时具有≥2发明专利和≥2个实用新型专利证书
# 3.27 |  |  | 提供打印在玻片上的标识的第三方检测报告，证明其在至少250小时持续氙灯照射和二甲苯等溶剂浸泡的试验中不褪色
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 专用色带模块
4.1 | 规格 |  | 30mm*300m（色带）
# 4.2 | 采用技术 |  | 采用树脂热转印打印
4.3 | 打印颜色 |  | 黑色
4.4 | 打印数量 |  | 每个色带可打印载玻片≥14000张
5 | 配置需求
5.1 | 软件 |  | 配套电脑软件操作系统WINDOW 10及以上版本
5.2 | 硬件 |  | 可直接操作也可连接科室电脑
5.3 | 器械 |  | 无特殊要求
6 | 安装要求 |  | 无特殊要求
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
√□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 √□ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。