## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动免疫分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
临床科室 |  | 检验科免疫组 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 全自动化学发光免疫分析仪该设备主要用于自身抗体项目定量检测
2 | 资质认证 |  | 具有医疗器械注册证，国产仪器品牌优先
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 方法学 |  | 采用化学发光法进行测定
*3.2 | 检测速度 |  | 单机≥300测试/小时，
#3.3 | 最快出结果时间 |  | ≤15分钟
3.4 | 样本位 |  | ≥96个，可在线更换，支持智能样本条码管理
*3.5 | 试剂位 |  | ≥24个，支持在机冷藏，不停机在线添加，随存随取，支持扫码获取试剂信息
3.6 | 试剂针 |  | 配备互相独立的试剂针，支持自定义加样模块，智能调度分配，高速移液
3.7 | 急诊功能 |  | ≥10个急诊位，随时急诊检测
3.8 | 自动稀释功能 |  | 具有在机稀释样本的功能，仪器根据设定条件对指定样本进行在机稀释后检测处理
3.9 | 自动重测功能 |  | 具有自动重测功能，可识别超出限定范围样本，并根据设定条件自动完成样本稀释重测处理
3.10. | 智能化吸液管理 |  | 加注针具有液位探测功能，支持对样本、试剂的空吸监测、报警
3.11 | 进样及联机系统 |  | 支持串联/并联双模式流水线联机多台并机
3.12 | 反应杯 |  | 一次性可添加≥1000个反应杯，随时散装添加，具有自动排杯功能
3.13 | 自动维护功能 |  | 支持一键维护，仪器自动进行保养维护，无需人为干预
3.14 | 智能系统 |  | 支持旋涡混匀、12针清洗结构及多阶清洗方式，使反应物混匀、清洗更加充分，支持自动开关机
3.15 | 携带污染率 |  | ＜1.0ppm
3.16 | 精密度 |  | CV≤3%
4 | 耗材/试剂性能参数
*4.1 |  |  | 检测项目需包括糖尿病自身抗体谱检测（GAD，IA-2，IAA, ICA等）、ANCA相关血管炎（MPO，PR3，GBM）、类风湿关节炎（CCP，RF-IgG，RF-IgM）、心磷脂综合征（ACA,ACA-IgA，ACA-IgG，ACA-IgM，β2GP1，β2GP1-IgA，β2GP1-IgG，β2GP1-IgM）、
#4.2 |  |  | 检测项目包括间质性肺病（涎液化糖链抗原KL-6）、膜性肾病（PLA2R）、麸质敏感性肠病及乳糜泻（抗去酰胺基麦胶蛋白多肽IgG/IgA抗体、抗人组织转谷氨酰胺酶IgG/IgA抗体）等。
*4.3 |  |  | 试剂及仪器在上海市或国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌。
4.4 |  |  | 试剂三证齐全，且在有效期内,试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。
4.5 |  |  | 试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。
4.6 |  |  | 全程冷链运输，试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送
*4.7 |  |  | 随检测试剂免费提供相应校准品、检测用耗材，如tip头，清洗液及缓冲液等，如有配套质控品，也应免费提供
4.8 |  |  | 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。
5 | 配置需求
5.1 | 软件 |  | 双向LIS连接，软件免费升级服务
5.2 | 硬件 |  | 全自动化学发光免疫分析仪1套(含2台检测单元、1台进样模块)、控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应
5.3 | 器械 |  | 提供UPS
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸130cm*720cm*700cm、承重150kg
*负责与医院现有LIS系统对接，费用（约5000元/台）由卖方承担。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （√ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。