## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 特定蛋白分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
临床科室 |  | 检验科门诊 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 主要用于检测超敏C反应蛋白
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 设备技术和性能参数 |  | 详情如下
3.1 | 检测方法 |  | 采用散射比浊原理，检测CRP及其他项目，可以自动混匀。 |  |  |  | *
3.2 | 自动穿刺 |  | 样本针具有自动穿刺功能，无需手动脱盖，能系统支持与科室血液系统或CRP仪器连接。 |  |  |  | *
3.3 | 样本 |  | 样本可以采用血清，全血，血浆。
3.4 | 检测速度 |  | 可以批量上机和连续进样，可以急诊插入进样，≥150个测试/小时，可以自动倍比稀释至出结果。
3.5 | 定标质控 |  | 具有溯源性，有原厂配套的定标液和质控液。厂家定期校准及保养。 |  |  |  | *
3.6 | 线性范围 |  | 线性范围CRP（至少包含）0.1mg/L - 360mg/L,精密度为CV＜5%。
3.7 | 数据传输 |  | 可对样本进行自动条码扫描，检测报告可以直接发送至LIS，双向传输。
3.8 | 环境 |  | 电压220V,环境温度10℃-30℃,相对湿度＜85%,可以连续24小时工作。
3.9 | 定标方法 |  | 可以支持卡式定标和手动定标。
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 超敏C反应蛋白测定试剂、清洗液、稀释液
4.1 |  |  | 1.在上海有多家三甲医院可以做结果比对，或者平行实验。
4.2 |  |  | 2.提供的试剂有效期大于等于6个月，储存温度2-8°C。
4.3 |  |  | 3.试剂提供的批号更换，一年不得多于3次。
4.4 |  |  | 4.试剂的三证齐全。
4.5 |  |  | 5.有相应的校准品，可以提供仪器定期校准。
4.6 |  |  | 6.保证试剂的质量（含包装），试剂应全程采用冷链配送。
4.7 |  |  | 7.试剂质量产生的任何问题，厂家负责及时更换，对医院引起的损失按2倍金额进行赔偿。
4.8 |  |  | 8.一旦不良事件发生时，要及时响应并予以解决，响应时间原则上控制在2小时以内。
5 | 配置需求 |  | CRP仪 1台，稳压电源1台，打印机1台，足够多的网络连接线
5.1 | 软件 |  | 可对样本进行自动条码扫描，检测报告可以直接发送至LIS，双向传输。
5.2 | 硬件 |  | 电压220V,环境温度10℃-30℃,相对湿度＜85%,可以连续24小时工作。
5.3 | 器械 |  | 可以提供仪器定期校准，可以连续24小时工作。
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
☑ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。