## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 血小板聚集仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 20
临床科室 |  | 检验科门诊 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于体外检测人全血样本的血小板聚集度
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 设备技术和性能参数 |  | 详情如下
3.1 | 测试方法 |  | 光学法（采用最新激光二极管光源）
3.2 | 检测项目 |  | 血小板聚集功能检测，包括ADP二磷酸腺苷、Collagen胶原蛋白、Epinephrine肾上腺素、Arachidonic Acid花生四烯酸、Ristocetin瑞斯托霉素
3.3 | 波长 |  | 405或650滤光片，具有自动转换功能 |  |  |  | *
3.4 | 通道数 |  | 单机四通道，可扩充至2模块，共8个通道 |  |  |  | *
3.5 | 曲线图 |  | 聚集/纵坐标：-20%~110%（±0.5%）活力，横坐标：时间
3.6 | 吸光度范围 |  | 0.0～2.0OD
3.7 | 温控系统 |  | 大于等于37度负1度 小于等于37度正1度，包括试剂、比色杯、比色室、加样头育温
3.8 | 分析速度 |  | 1-60samples/hour；监测时间：1-60min
3.9 | 加样自动启动、计时 |  | 最低检测量≤200ul
3.1 | 仪器通道 |  | 仪器通道校正自动默认，无须重复进行
3.11 | 自动计算 |  | 自动计算斜率和聚集率，聚集单位%率表示
3.12 | 彩色显示 |  | 彩色显示，打印各通道反应曲线
3.13 | 储存和处理 |  | 可储存和处理标准曲线，数据；可提供仪配套试剂注册证 原厂质保≧5年 |  |  |  | *
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 二磷酸腺苷、胶原蛋白、肾上腺素、花生四烯酸、瑞斯托霉素、试管、磁珠
4.1 |  |  | 1.在上海有多家三甲医院可以做结果比对，或者平行实验。
4.2 |  |  | 2.提供的试剂有效期大于等于6个月，储存温度2-8°C。
4.3 |  |  | 3.试剂提供的批号更换，一年不得多于3次。
4.4 |  |  | 4.试剂的三证齐全。（瑞斯托霉素为科研用，无需注册证）
4.5 |  |  | 5.有相应的校准品，可以提供仪器定期校准。
4.6 |  |  | 6.保证试剂的质量（含包装），试剂应全程采用冷链配送。
4.7 |  |  | 7.试剂质量产生的任何问题，厂家负责及时更换，对医院引起的损失按2倍金额进行赔偿。
4.8 |  |  | 8.一旦不良事件发生时，要及时响应并予以解决，响应时间原则上控制在2小时以内。
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 详情如下
5.1.1 |  |  | 可以连接医院LIS系统，自动传输实验结果
5.1.2 |  |  | 可储存和处理标准曲线，数据
5.1.3 |  |  | 自动计算斜率和聚集率，聚集单位%率表示
5.1.4 |  |  | 彩色显示，打印各通道反应曲线
5.2 | 硬件 |  | 配备电脑，两把加样器（量程包含0-100ul，和100-1000ul）
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
☑ 有配套一次性耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。