## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动免疫印迹仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 46
临床科室 |  | 检验科免疫室 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 免疫印迹方法学设备实现检测项目过程全部自动化操作。
2 | 资质认证 |  | 有医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1* |  |  | 样本位≥50个，具有样本条码扫描功能，检测反应位≥50个
3.2 |  |  | 支持≥3种检测项目，试剂位≥3个，同时上机检测，可自动化稀释
3.3# |  |  | 具备急诊检测功能，可随机载入样本，不影响现有标本检测进程
3.4 |  |  | 反应过程控制可以暂停和跳步
3.5 |  |  | 有自动风干功能
3.6 |  |  | 有自动成像系统，不受其它光源影响
3.7* |  |  | LIS连接实时双向通讯
4 | 耗材/试剂性能参数
*4.1 |  |  | 试剂及仪器在上海市或国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌。
4.2 |  |  | 试剂三证齐全，且在有效期内,试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。
4.3 |  |  | 试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。
4.4 |  |  | 全程冷链运输，试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送
*4.5 |  |  | 随检测试剂免费提供相应检测用耗材，如吸样头、反应杯、清洗液及缓冲液等，如有配套质控品，也应免费提供
4.6 |  |  | 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 配设备操作系统、结果判读系统
5.2 | 硬件 |  | 全自动免疫印迹分析仪1套、控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件
5.3 | 器械 |  | 主机及相关配件
6 | 安装要求
6.1 |  |  | 设备尺寸：长≤1200mm、宽≤800mm、高≤1000mm；
6.2* |  |  | 负责与医院现有LIS系统对接，费用（约5000元/台）由卖方承担。
7 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7.1 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
R 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 R封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。