## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动凝血分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
临床科室 |  | 检验科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 全自动凝血分析系统，可以满足临床多种项目要求，可开展PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S，纤溶酶原等，设备有可拓展空间；三级医院主流机型。
2 | 资质认证 |  | 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。
3 | 设备技术和性能参数
3.1 |  |  | 检测方法：≥3种方法学，包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法。
3.2* |  |  | *检测速度：PT检测速度≥390测试/小时
3.3 |  |  | PT/APTT同时检测速度≥390测试/小时
3.4# |  |  | #检测参数：可开展项目包含PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，pC，pS，纤溶酶原、抗Xa。以及其他未提及临床需要项目。
3.5 |  |  | 检测波长:≥4个
3.6 |  |  | 进样方式：采用全自动进样架方式进样,样品位≥100个
3.7 |  |  | 具有闭盖穿刺采样功能
3.8 |  |  | 具有混合交叉实验功能（aptt 纠正实验）
3.9 |  |  | 纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法
3.11* |  |  | *样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本
3.12# |  |  | #试剂位：≥40个
3.13 |  |  | 反应杯：单个独立。
3.14 |  |  | 质量控制：提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。可提供质控管理及实现实时在线质控管理功能
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 试剂三证齐全，且在有效期内。适用温度为2-25℃
4.1 |  |  | *试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年
4.2 |  |  | *试剂为上海市临检中心或国家卫计委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌
4.3 |  |  | *适用于全自动凝血分析仪
5 | 配置需求
5.1 |  |  | 凝血主机一台
5.2 |  |  | 电脑主机一台、显示器一台
5.3 |  |  | ups一台
5.4 |  |  | 空气压缩机一台
5.1 | 软件 |  | 可以具有升级功能
5.2 | 硬件 |  | 符合国家要求
5.3 | 器械 |  | 符合国家要求
6 | 安装要求 |  | 占地小于1200*1200*1100mm 需要有净水和排废，16安培电源
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 √ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。
Note on E5: 作者: 此处删去了血小板聚集实验