## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 荧光显微镜 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
临床科室 |  | 检验科免疫室 |  | 联系人： | 吴洪坤 | 联系电话： | 15021260638
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 该设备用于间接免疫荧光法实验结果读取
2 | 资质认证 |  | 有医疗器械注册证；
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 |  |  | 50000小时荧光无衰减，不含汞，无紫外线，无需更换灯泡
*3.2 |  |  | 激发光波长：460nm-490nm，FITC标记专用
3.3 |  |  | 冷光源、不产生热，即开即用；
3.4 |  |  | 专有光强仪检测和校准激发光；
3.5 |  |  | 5种照明强度；具有荧光光源开启指示灯；
*3.6 |  |  | 目镜与电脑显示屏可同时观测，无需切换；
3.7 |  |  | 具有荧光成像和图文报告系统，专家库系统经典荧光片与镜下图像同屏比对，辅助判读，支持多种编辑和标注方式，支持项目筛选；
*3.8 |  |  | 目镜系统支持非暗室环境可观测，瞳孔间距和高度可调，双目镜筒和成像筒同时工作
3.9 |  |  | 物镜系统配有x10 x20 x40 x100，配有标本夹；
3.10 |  |  | 同轴粗调和精调按钮，平滑调节粗调焦器
4 | 耗材/试剂性能参数
无需耗材/试剂
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 配设备操作系统、图文报告系统；
5.2 | 硬件 |  | 荧光显微镜1台，控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件
5.3 | 器械 |  | 荧光显微镜及相关配件
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸：400mm*500mm*600mm；设备重量：10kg；设备安全运行时的温度：室温；相对湿度：<80%,不发生冷凝；气压要求：无；电压输出功率：100-240伏，交流电；功率：40瓦；
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  | 荧光显微镜 |  |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算总金额（万元） | 30
临床科室 |  | 检验科免疫室 |  |  | 联系人： | 吴洪坤 |  | 联系电话： | 15021260638
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
1 | 无需试剂
2
3
4
5
6
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 荧光显微镜 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30
临床科室 |  | 检验科免疫室 | 联系人： | 吴洪坤 | 联系电话： | 15021260638
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
无需耗材