## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 下肢智能反馈训练系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 39.8
临床科室 |  | 康复医学与理疗科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于辅助治疗师对相关患者进行下肢步行功能训练
2 | 资质认证 |  | 具有中国医疗器械注册证及第三方检测报告
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | *训练模式 |  | 被动、主被动运动训练；
3.2 | 步态控制 |  | 根据人体生理步态曲线，采用进口伺服电机，可精确控制踏步运动；
3.3 | 本体感觉 |  | 具有调整万向踏板角度，能够矫正患者足型的功能；能通过调整腿部伸缩杆的长度，增加足底压力，增加患者足底以及神经的感觉刺激，促进患者下肢本体感觉的恢复;
3.4 | 减重系统 |  | 肩部绑带、腰部绑带与胯部绑带组合成主要的减重系统，减轻患者的下肢负重；床体的后仰功能使得床体可托起患者的上半身重量，减轻下肢的负重；
3.5 | 腰部后仰 |  | 训练时腰部略微后仰的设计符合人体在行走过程中重心微往后仰的生理状态，训练更为合理；同时后仰的设计使得床体可托起患者的上半身重量，减轻下肢的负重；
3.6 | 体位控制 |  | 能在运动状态下调整改变站立角度，具有站立训练功能，同时能减少体位性低血压的发生
3.7 | 长度调节 |  | 根据不同患者，可做相应身高腿长调整；
3.8 | 安全保护系统 |  | 紧急停止开关；
3.9 | *痉挛检测 |  | 灵敏的痉挛监测系统，当痉挛产生时能立即启动痉挛监测功能，停止训练。待患者的痉挛解除后，机器会自动重启，恢复训练，且速度能自动调整降低，减少痉挛的发生；
3.10 | 虚拟现实技术 |  | 设置训练场景，让患者身临其境，提高患者的专注力；游戏训练环节能减少治疗枯燥性，提高患者的主动性
3.11 | 生物反馈技术 |  | 听觉生物反馈：训练全程提供语音反馈提示信息，提示患者下肢的用力情况。此外配合舒适的治疗音乐，放松心情；视觉生物反馈：设有情景互动游戏，患者可在互动游戏中看到自己下肢的用力情况，再反馈给中枢神经，促进康复；触觉生物反馈：本体感觉大小可调，在触觉方面上增加神经的刺激反馈，促进神经康复；
3.12 | *软件功能 |  | 可建立患者数据库，记录治疗信息及治疗方案；治疗过程中的治疗方案可调；实时评估患者的下肢活动能力，让治疗师了解患者的训练情况，及时调整治疗方案；
4
4.1
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | windows操作系统
5.2 | 硬件 |  | 设备主机，腰撑
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 电源：（1）电压：220VAC，（2）频率：50Hz，（3） 功率：500VA； 环境温度：5℃～40℃，（2） 相对湿度：≤80%，（3 ）大气压力：86kpa～106 kpa；
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：2023.2.3
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码