## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 脑电意识深度监测仪 |  | 数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 99.6万元
临床科室 |  | 麻醉科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于采集、分析患者脑电信号并进行NT自动分级，供手术室、神经外科、重症监护室评估患者脑电及意识深度状态。
2 | 资质认证 |  | 中国CFDA国械注进 2017221627
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | *监护参数 |  | 实时原始脑电波形，麻醉深度趋势指数，麻醉深度等级，电极抗阻，脑电功率谱，边缘频谱，中间频谱等
3.2 | #适用范围 |  | 适用于全年龄段的全科手术监测
3.3 | #适用监测范围 |  | 具备准确的原始脑电波分析功能，提供脑电功率谱分析α、β、θ、δ波的活度、边缘频谱（SEF）、中间频谱（MF）等，可用于术中麻醉/脑电意识深度的监测外；还可用于辅助判断术后复苏过程中的脑部供氧状态、癫痫、脑复苏、脑死亡等。
3.4 | 脑电意识/麻醉深度分级 |  | 根据原始脑电信号对脑电意识/麻醉深度进行自动分级，指数范围0-100，分为6个阶段15个亚级，用于监测麻醉/脑电意识深度。
3.5 | 电极位置要求 |  | 可在大脑任意位置采集脑电信号，如前额、耳后、前部、顶部等。
3.6 | 数据储存 |  | 可储存1000小时以上病人原始脑电资料，并可导入电脑储存统计。
3.7 | 电池能力 |  | 内置可充电电池，可以保证仪器在紧急断电情况下继续使用。
3.8 | 安全标准 |  | 病人漏电流<50μA，病人输入电路全悬浮和隔离，有除颤保护。
4 | #耗材/试剂性能参数 |  | 无专用一次性耗材，普通心电电极片即可监测
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | NI指数
5.2 | 硬件 |  | Narcotrend Compact 监视器、单通道导联线、标准电源线、地线、使用说明书、快速操作手册、规范操作video、磨砂膏、硬质外包装箱
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 屏幕≧10.4英寸，TFT彩色阻抗式触摸屏。仪器接口：EMA连接口（EEG测量信号接收单元），2个RS-232串口，1个并行口，PS2键盘接口，以太网接口。输入信号：输入阻抗>10MΩ采集通道
6 | 配套试剂耗材 |  | 无
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。