## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动血气分析仪 |  | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 25
临床科室 |  | 麻醉科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 描述设备基本需求与主要用途
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 测试项目 |  | PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nBil、tHb，O2Hb，HHb，COHb，MetHb
3.2 | 计算项目 |  | BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A),TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥40项
3.3 | 样本类型 |  | 动脉、静脉、动静脉混合血、透析液
3.4 | ※样本量 |  | 全参数样本量≤130ul
3.5 | ※检测原理 |  | 免维护微电极技术，电极内置于试剂盒，操作更便捷。
3.6 | 检测速度 |  | 上样至打印检测报告≤60秒
3.7 | ※进样方式 |  | 全自动封闭式进样，无需手持，避免吸样针外露及气溶胶风险。
3.8 | 进样适配器 |  | 可连接注射器和毛细管，无需适配器。
3.9 | 条码阅读功能 |  | 内置条码阅读器，兼容一维及二维码扫描，便于输入患者信息
3.1 | 全自动定标 |  | 全自动液体定标（无气瓶的气体定标方式），总胆红素无需额外定标品。
3.11 | 定标间隔时间 |  | 可根据使用需求调整定标间隔时间，最长间隔时间达8小时。
3.12 | 急诊插入功能 |  | 执行定标可选择STAT，中断校准以便分析一个优先样本。
3.13 | 操作界面 |  | 彩色触摸屏直观操作，内置多媒体操作指引，10''全彩触摸屏。
3.14 | 设备接口 |  | USB：3接口；RS 232 接口， 10BASE - T 以太网；条码阅读器。仪器内置无线网连接功能，方便文件备份及软件升级。
3.15 | 数据存储 |  | 患者样本250 组；质控样本250 组；操作员5000 组。仪器支持外接数据存储设备。
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | ※试剂种类 |  | 电极与废液包分离，避免医疗污染风险。
4.2 | ※试剂规格 |  | 多种试剂规格，最小规格≤150测试/盒。
4.3 | ※试剂效期 |  | 电极效期≥5.5个月，上机效期≥28天。
4.4 | 全自动质控 |  | 独立的全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控，含3个水平的自动质控。
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。