## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 经皮肾镜系统 |  | 数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 65万元
临床科室 |  | 泌尿外科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 经皮肾镜系统主要用途： 1）、为经皮手术创造通道，如治疗结石、梗阻等。尤其适用于肾脏内多发结石、铸形结石、鹿角状结石以及输尿管上段的较大结石。 2）、作暂时性尿液改道，如输尿管损伤、难治性梗阻的肾造瘘引流。 某些情况如肿瘤压迫、腹膜后纤维化致输尿管梗阻的永久肾造瘘引流与ESWL和开放手术。 3）、SMP通道小，创伤小，出血、周围脏器 损伤少，并发症发生较常规经皮肾镜少，微创。 4）、可以更多地采用无管化处理，绝大部分无需留置肾造瘘，部分结石清除完全的可以完全无管化，减少住院时间及术后门诊拔管的后续治疗 5）、灌注泵采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。
2 | 资质认证 |  | 医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 经皮肾镜硬镜规格 |  | 一体式Z型硬镜，工作长度224mm
3.1.1 | 镜体直径 |  | 最新设计镜体直径/20.8Fr,直径仅6.9mm
3.1.2 | 工作通道 |  | 可通3.5mm的器械及碎石探针
3.1.3 | 视向角度 |  | 视向角12度
3.1.4 | 工作鞘规格 |  | 可与20.8Fr/24.3Fr工作鞘配合使用
3.1.5 | 肾镜消毒方式 |  | 可高温高压，低温等离子消毒
3.2 | SMP超细型肾镜视角 |  | 视向角：0°。
*3.2.1 | 像纤像素 |  | 30000。
3.2.2 | 镜管外径 |  | 8 Fr。
3.2.3 | 器械通道 |  | 3.3 Fr ，可通过 550 μm激光光纤。
*3.2.4 | 金属光纤接头 |  | 适用于200 - 550 μm光纤，避免人为误动光纤烧蚀内窥镜。
*3.2.5 | 双层异型镜管 |  | 在镜管易损段设计为双层异型镜管，增加镜管抗弯折强度。
*3.2.6 | 皮肤组织钻孔器 |  | 双层一体式钻孔鞘设计。1）双层一体式钻孔鞘抗弯折强度高，保护内窥镜；2）简化手术步骤；3）双层钻孔鞘鞘间隙为独立灌注通道，鞘内管通道为独立吸引通道，外接灌注及吸引装置后，具备独立的灌注及吸引功能；4）可实现可控的持续/间断灌注与吸引，术中可高效吸出腔内灌注液及腔内游离组织碎块，有助于提高手术效率，降低手术风险；5）减少使用手术器械的几率，节省手术成本。
3.2.7 | 钻孔鞘外径 |  | 18 Fr，14 Fr。
*3.2.8 | 钻孔鞘通道形状 |  | 规则圆形。
*3.2.9 | 技术创新专利 |  | 1）中国发明专利CN 105963809 B；2）美国发明专利US10,213,095B2；3）中国实用新型专利ZL 2012 2 0161665.7。
3.3 | 医用灌注泵安全分类 |  | I类BF型
3.3.1 | 医用灌注泵电源 |  | 220V 50Hz
3.3.2 | 医用灌注泵额定功率 |  | ≤150VA
3.3.3 | 医用灌注泵显示屏 |  | 液晶屏显示
3.3.4 | 医用灌注泵范围 |  | 基本可以满足各种科室的灌注要求（妇科、泌尿外科、腔镜手术、关节手术、脑外科等）
3.3.5 | 医用灌注泵压力范围 |  | 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～700mmHg
3.3.6 | 医用灌注泵功能 |  | 可显示各种功能数据（实际流量、实际压力等），监测精准
3.3.7 | 医用灌注泵管路消毒方式 |  | 管路可高温高压和低温等离子消毒
3.3.8 | 医用灌注泵配件匹配 |  | 配件可与其他品牌通配
3.3.9 | 医用灌注泵电极 |  | 电机采用国际知名品牌，噪音低，运行稳定
*3.3.10 | 医用灌注泵供水方式 |  | 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。
3.3.11 | 医用灌注泵运行方式 |  | 连续运行
3.3.12 | 医用灌注泵噪声分贝 |  | ≤70dB(A)
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | /
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | /
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 无
5.2 | 硬件 |  | 品名 | 型号/货号 | 数量 | 规格
|  |  | 12度经皮肾镜 | 8964.401 | 2把 | 器械通道3.5mm,（含STORZ和Styker转接口）
|  |  | 输尿管肾镜 | SN-IV/YS261-5 | 1套 | 工作通道3.3 Fr
|  |  | 医用灌注泵 | JRG-I | 1台
5.3 | 器械 |  | 品名 | 型号/货号 | 数量 | 规格
|  |  | 皮肤组织钻孔器 | PZK-I | 1套 | /
|  |  | 皮肤组织钻孔器主体 | N4730A-1 | 1支 | Y型主体
|  |  | 皮肤组织钻孔器镜鞘 | N4754-1 | 3支 | 14Fr*180 mm
|  |  | 皮肤组织钻孔器闭孔器 | N4754B-1 | 3支 | 14Fr*180 mm
|  |  | 皮肤组织钻孔器镜鞘 | N4737-6 | 2支 | 18Fr*180 mm
|  |  | 皮肤组织钻孔器闭孔器 | N4737B-6 | 2支 | 18Fr*180 mm
|  |  | 取石钳 | N2020D | 1把 | 3 Fr，进口材质
|  |  | 消毒盒 | / | 1件 | 500×100×100mm
|  |  | 灌注管路 | / | 2套 | /
6 | 安装要求 |  | 电源：220V 50Hz， 环境温度范围：5℃-40℃，相对湿度范围：≤80%
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | R无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。