## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动酶免仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元）
临床科室 |  | 真菌实验室 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、读数。
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | *加样精密度 |  | 加样泵型号 加样量 精密度（CV%） 准确度(%) 250μl 20μl ≤1.0% ≤2.5% 200μl ≤0.5% ≤1.0% 1000μl 100μl ≤1.0% ≤2.5% 1000μl ≤0.5% ≤1.0%
3.2 | 分配速度 |  | 标本连续分配速度≤10分钟 /96孔板（1000ul加样针）；试剂连续分配速度≤3分钟/96孔板（1000ul加样针）
3.3 | *标本并行分配微板数 |  | ≥2块96孔微孔板
3.4 | 试剂位 |  | 2个，可放试剂种类≥32种，也可原瓶上机；采用霍尔检测原理，能对试剂位自动识别，在设备台面的所有试剂位上随意摆放
3.5 | *机械臂 |  | 1个智能机械臂，包含1个加样通道和1个机械抓手。加样通道用于标本和试剂分配，抓手用于抓板。全智能化机械抓手，采用压力感应系统监测抓板状态，充分保证抓板的稳定性
3.6 | *振荡孵育模块 |  | 振荡孵育模块≥2个，能够同时孵育2块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温—60℃，温度准确度达到±0.2℃，每个孵育模块必须有独立振荡功能
3.7 | *酶标仪 |  | 内置1台酶标仪，光学系统：8个测量通道，1个测量参比通道；标准滤光片配置为：405nm、450 nm、 492 nm 和630 nm
3.8 | *洗板机 |  | 1台独立洗板机，16通道挂式洗板头，清洗次数0-9可调，清洗残留液量≤1ul/孔
3.9 | 微板的随机插入功能 |  | 能在任何步骤任何时间段插入实验微板，完成接下来的实验步骤。
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 过敏原特异性IgE检测试剂盒 |  | 检测人血清中的总IgE抗体和过敏原特异性IgE抗体，辅助过敏性疾病的诊断。检测项目：总IgE抗体、屋尘、尘螨/粉螨、点青霉/交链孢霉/黑根霉、蒿属植物/艾蒿、榆树/柳树
4.2 | 过敏原特异性IgE检测试剂盒 |  | 检测人血清中的总IgE抗体和过敏原特异性IgE抗体，辅助过敏性疾病的诊断。检测项目：总IgE抗体、虾/蟹、猪肉/牛肉/羊肉、牛奶、蛋白/蛋黄、花生/大豆
4.3 | GPS套装针 |  | 1000ul； 每套960只；10套/箱
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 中文Windows XP操作系统，能和血站管理系统或者医院LIS/HIS系统连接，实现双向通讯；可实现同一批上机标本每个标本检测项目自定义，可实现双孔复查。
5.2 | 硬件 |  | 全自动酶免仪主机工作平台、电脑工作站、酶标仪、洗板机、打印机
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6.1 | 工作环境 |  | 温度15℃-32℃；湿度30%-80%。
6.2 | 电源指标 |  | 电压90-260V；频率50-60Hz；功率370VA。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
R 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 R 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。