## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 动态脑电图仪 |  | 数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 25
临床科室 |  | 神经内科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于24小时动态脑电图的记录
2 | 资质认证 |  | 具备相应用途的医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 动态脑电放大器通道 |  | ≥21通道动态放大器
3.2 | 噪声 |  | <0.35μV RMS
3.3 | 共模抑制比 |  | ≥100dB
3.4 | 输入阻抗: |  | ≥ 100MΩ
3.5 | 数据采样率 |  | ≥2048Hz
3.6 | 放大器数据连接方式 |  | USB
*3.7 | 放大器功能 |  | 内置液晶屏，可以显示放大器连接状态、阻抗测试、电池电量、预览每一导波形
3.8 | 内置存储卡 |  | ≥2G
*3.9 | 动态放大器供电及时长 |  | 内置3节7号电池供电，可以记录≥72小时数据
3.1 | 扩展接口 |  | 专用脉搏血氧饱和度接口,选配脉搏血氧饱和度仪获得血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、脉搏容积（PLETH）信号
3.11 | 随身放大器质量 |  | 小巧轻便，≤180克
3.12 | 病例数据库 |  | 病例数据库管理软件，支持数据分类，兼容数据库
3.13 | 参数调整 |  | 采集灵敏度、高低通滤波参数可以自定义
*3.14 | 软件采样率 |  | 可自定义128、256、512、1024、2048Hz
3.15 | 波形测量 |  | 波幅与时限的精确测量，并可放大任何一部分的波形
3.16 | 脑电系统操作界面 |  | 原厂中文
3.17 | 中文事件标记 |  | 中文事件标记功能，快速查找跳转定位
3.18 | 屏幕拷贝 |  | 屏幕拷贝功能，将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内
3.19 | 脑电数据共享 |  | 脑电数据共享功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾再分析测量等
3.2 | 自动中文报告 |  | 中文报告生成系统，支持 WORD及超文本两种报告格式；可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出
3.21 | 数据和报告链接 |  | 中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下，与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下，保证原始资料与报告的归属一致性；
3.22 | 原始数据导出 |  | 数据支持EDF / EDF +，ASCII导出
3.23 | 脑电数据DVD刻录 |  | 资料管理系统中自带刻录DVD工具，刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目脑标识存储光盘及光盘编号
3.24 | 数据回放分析 |  | 回顾脑电图时可随时更改导联， 改变不同导联波形的颜色
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | 无
… | … |  | …
5 | 配置需求
5.1 | 软件 |  | 脑电图记录标准软件 1套
5.2 | 硬件 |  | 1、动态脑电放大器及输入头盒 2个 2、台式电脑(≥i5处理器、内存≥8G、硬盘≥1T，≥23.8'液晶显示器) 1台 3、黑白激光打印机 1台 4、脑电（肌电）导联线，1.2m， 50根 5、导电膏和凝胶各1瓶
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 220V电源供电
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □√无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。