## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 脑电图仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
临床科室 |  | 神经内科 |  | 联系人： | 庄建华 | 联系电话： | 13918242710
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 通过放大器直接把采集到的信号转换为数字信号，通过标准接口和计算机主机相连，每一通道的测量参数按照使用要求可随时编辑设定，它直接控制放大器的硬件设定，可测量、记录患者睡眠检测脑电、肌电、呼吸、体位、SpO2和CO2等多种生物电信号,可广泛应用于神经科的长程监护、睡眠状态、睡眠呼吸的综合评价。①内源性睡眠障碍（包括睡眠呼吸紊乱病症）;②外源性睡眠障碍;③昼夜节律失调性睡眠障碍;④精神病，神经系统疾病，其他躯体疾病引起的睡眠障碍等患者
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | ECG滤波 |  | 采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能
3.2 | 肌电滤波 |  | 50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰
3.3 | 波形局部放大和自动测量 |  | 对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值
3.4 | 自动备份 |  | 可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失
3.5 | 幻灯回放 |  | 可定义感兴趣波形以幻灯方式回放
3.6 | 自定义各种事件 |  | 通过属性对话窗方便地设定各导联参数，自定义各种事件（如呼吸暂停、低通气）以不同颜色显示事件或导联等
3.7 | 多种显示 |  | 可以以10秒、15秒、30秒、2分、5分窗口显示多达32导的睡眠资料
3.8 | 实时显示 |  | 在资料采集时可以以30秒连续滚动显示实时资料，也可分幅显示，即左侧以小窗口显示实时资料，右侧窗静态显示最近30秒片段；可实时显示各趋势图，趋势图每30秒更新一次
3.9 | 资料显示 |  | 资料显示一目了然，通过菜单栏、工具栏及导航栏等，快速查看各睡眠分期、呼吸事件、微觉醒等，可以以不同颜色显示不同呼吸事件、微觉醒、氧减饱和事件、腿动、鼾声以及脑电波形，在资料采集同时或回放分析时可以调节各导联增益
3.10 | 日志事件 |  | 日志事件（如开灯、熄灯、CPAP治疗开始等），可手动定制、添加或删除日志事件，日志事件的添加既可在资料采集时，也可在回放分析时
3.11 | 自动分析功能 |  | 实时自动分析功能，在记录同时就可进行自动分析，记录结束就可得出分析结果；另外也可在记录结束后进行自动分析
3.12 | 手动编辑分析功能 |  | 实时手动编辑分析功能，在记录同时就可对已记录资料进行编辑分析；也可在记录结束后进行手动编辑分析；另外在实时记录时可对其它记录进行手动编辑分析
3.13 | 多种趋势图 |  | 睡眠分期 、氧减饱和 、呼吸暂停-低通气 、CPAP/Bilevel 、腿动EMG 、微觉醒 、体位、 心率 、鼾声、 CO2测定、 EEG α/δ等
3.14 | 多种分析报告 |  | 多导睡眠总报告，含盖睡眠情况、呼吸情况、氧饱和度、心率、清醒、微觉醒及腿动等综合内容
3.15 | FFT（快速傅立叶）分析 |  | FFT满足临床研究需要
3.16 | 网络功能 |  | 通过局域网、广域网或因特网，远程实时监控睡眠资料记录、分析及编辑采集计算机的资料，通过Chat软件允许位于不同地点的两位以上分析者查看同一记录资料，实现远程会诊
3.17 | 多种资料存档方式 |  | 可方便地把资料保存在目标硬盘或CD上
3.18 | 数字摄像 |  | 同步视频
3.19 | 综述报告 |  | 病人病情小结报告，利于医生了解病人概况
3.20 | 放大器输入孔 |  | 45个（EEG、DC、SpO2和CO2、呼吸、双极）
3.21 | 输入阻抗 |  | 大于等于100MΩ
3.22 | 噪声 |  | 小于等于1.5μVp-p
3.23 | 共模抑制比 |  | 大于100dB
3.24 | 采样频率 |  | 100，200，500、1000Hz可调
3.25 | 放大器接口 |  | USB
3.26 | 视频格式 |  | NTSC or PAL
3.27 | AC滤波 |  | 50 或 60 Hz
4 | 耗材/试剂性能参数
4.7 | 医用导电膏 |  | 用于降低电极表面与皮肤之间的接触阻抗,以测量稳定的脑电图与肌电图信号，400g/盒
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 睡眠软件系统PolySmith、数据采集软件、数据演示光盘制作软件、脑功能地形图分析软件、同步视频软件
5.2 | 硬件 |  | 通道睡眠放大器、微型电极输入盒、数据采集计算机、隔离电源、视频摄像头、录音系统、对讲系统
6 | 安装要求 |  | 185(W)× 72(D)× 167(H)mm，1.0千克 92.6(W)× 340(D)× 316.3(H)mm，6.9千克；10-35°C(50-95°F) 、30-80%(无凝结)、70-106千帕；隔离电源:AC220-240V、50/60Hz、750VA、IPX0
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。