## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 术中脑电/肌电/诱发电位测量系统 |  | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 80万
临床科室 |  | 神经外科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用来表达应用各种神经电生理技术及血流动力学监测技术，监测术中处于危险状态的神经系统功能的完整性，减少神经损伤，提高手术质量。用于用于颅底手术、脑血管病手术、皮层肿瘤切除术及癫痫手术中脑电、肌电术中监测，术中定位，神经脑干功能的保护。
2 | 资质认证 |  | 国械注进20162074931
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 采样率 |  | 不低于25KHz
3.2 | 32通道设备 |  | 具备2个16通道放大器，可独立使用
3.3 | 恒流电刺激器 |  | 具备独立的恒流电刺激器
3.4 | 恒压电刺激器 |  | 具备独立的恒压电刺激器
3.5 | 功能区定位功能 |  | 具备功能区定位功能
3.6 | 共模抑制比 |  | >105dB
3.7 | A/D转换 |  | ≥16位
3.8 | 扫描速度 |  | 1-1000mS/D，21级可调
3.9 | 自动保护功能 |  | 输出范围最大承受电压380V，超载自动保护
3.1O | 陷波 |  | 50或者60Hz
3.11 | 连接类型 |  | 通过TCP/IP协议，网线与计算机连接
3.12 | 实际电流值反馈 |  | 可在软件上直接反馈显示实际刺激电流大小刺激情况
3.13 | 可多项目同步监测 |  | 如脑电、诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经
3.14 | 扰源频率分析功能 |  | 软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 医用一次性针电极 |  | 双绞线系列，单线系列
4.2 | 医用一次性神经探头 |  | 同心圆，单极，双极
4.3 | 一次性使用心电电极 |  | 一体式设计（线与电极片）
5 | 配置需求
5.1 | 软件 |  | Office软件、Cascade Classic
5.2 | 硬件 |  | 放大器、放大器延长盒、恒流刺激器、恒压刺激器、工作站、仪器车、
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸：1立方米、承重要求：无承重要求、设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求：无特殊股要求、配套设施连接要求：无配套设施要求。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
■ 有配套一次性耗材 （■ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。