## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 透明带红外激光打孔系统 |  | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 49万元
临床科室 |  | 生殖医学中心 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 描述设备基本需求与主要用途：透明带红外激光打孔系统是胚胎实验室必备设备之一，主要用于胚胎辅助孵化、极体活检及囊胚细胞活检、ICSI、核移植、实时影像获取、测量细胞及组织大小等。
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求：具备中华人民共和国医疗器械注册证。
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | * 市场占有率 |  | 国内外生殖中心的主流品牌，市场占有率高，并提供使用客户名单；
3.2 | * 激光参数 |  | 激光脉冲可在0.001～3.000ms间调整设定；波长≥1480nm，功率≤400mW；激光达到 Class I 安全标准，有中国SFDA、CE认证；
3.3 | * 激光发射 |  | 可以选择鼠标激发和脚踏激发；激光可按设定路线、打孔个数、孔径大小等参数，自动移动打孔；
3.4 | * 兼容性 |  | 提供专用激光物镜，可直接安装在所有品牌倒置显微镜上，安装简易，移动方便；
3.5 | *图像采集 |  | 图像质量优异，CCD像素≥300万；
3.5 | 计算机辅助控制软件系统 |  | ①标本量测取平均值；②实时数码录像保存功能，报告输出功能；③激光落点校正功能；④具有热效应环显示，能标示出激光热效应范围，操作起来更安全；
3.7 | 软件扩展性 |  | 软件包含数据库储存及分析功能；同一软件还可整合精子放大系统、卵子纺锤体观察系统、透明带测试评分系统，方便多系统交叉操作
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | 无
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 1. 原版Windows 7/10软件光盘；2.标准应用软件光盘（含软件密码狗）；3.原厂标配笔记本电脑及其附件
5.2 | 硬件 |  | 1.激光控制器；2.激光专用物镜；3.各类型显微镜适配器（可选），CCD和显微镜的专用转换镜头，0.75或专用转换镜头。 4.Digital CCD摄像机，图像质量优异。5.原厂标配笔记本电脑及其附件；6.激光三脚踏激发装置
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等：该设备配套显微操作系统使用，需要兼容Olympus 73倒置显微镜，安装在IVF工作站内。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件 无
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。